## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Terapia respiratoria
SERVICIOS: | UCI pediátrica
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA
DEFINICIÓN : | Equipo electromecánico controlado por microprocesador de soporte de vida para apoyo, en modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria y convencional para pacientes pediátricos-adulto, con compromiso de la función respiratoria. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1. Para uso con pacientes pediatrico adulto
1.2. Controlado electrónicamente
1.3. Visualización en pantalla LCD
1.4. Sistema de filtro antibacterial con calefacción
1.5. Fuelle para alta frecuencia
1.6. Sistema de válvulas de espiración
1.7. Perillas selectoras para ajuste de valores
1.8. Válvulas reductoras para control de presión de aire y oxígeno.
1.9. Mezclador de aire-oxigeno interno
1.10. Sensor de flujo espiratorio
| 2. MODOS VENTILATORIOS | 2.1. Ventilación convencional |  | 2.1.1 Asistida controlada por presión y volumen
2.1.2. SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada)
2.1.3 CPAP presión positiva continua en la vía aérea
2.2. Ventilación de alta frecuencia
| 3. PARÁMETROS VENTILACIÓN ALTA FRECUENCIA | 3.1. Presión media (cmH2O) |  | 3.1.1. Limite inferior 5 o menor
3.1.2. Limite superior 60 o mayor
|  | 3.2. Stroke volumen (ml) |  | 3.2.1. Limite inferior 2 o menor
3.2.2. Limite superior 350 o mayor
|  | 3.3. Frecuencia respiratoria (Hz) |  | 3.3.1. Limite inferior 5 o menor
3.3.2. Limite superior 15 o mayor
|  | 3.4 Flujo inspiratorio (lpm) |  | 3.4.1. Limite inferior 10 o menor
|  | 3.4. Flujo inspiratorio |  | 3.4.2. Limite superior 40 o mayor
|  | 3.5 Presión de reclutamiento (cmH2O) |  | 3.5.1. Limite inferior 5 o menor
|  | 3.4. Flujo inspiratorio |  | 3.5.2. Limite superior 80 o mayor
| 4.PARAMETROS VENTILACIÓN CONVENCIONAL | 4.1. Volumen corriente (ml) |  | 4.1.1. Limite inferior 50 o menor
4.1.2. Limite superior 2500 o mayor
|  | 4.2 Flujo inspiratorio (lpm) |  | 4.2.1. Limite inferior 3 o menor
|  | 3.4. Flujo inspiratorio |  | 4.2.2. Limite superior 140 o mayor
|  | 4.3 Tiempo inspiratorio (s) |  | 4.3.1. Limite inferior 0.1 o menor
4.3.2. Limite superior 9.9 o mayor
|  | 4.4 Frecuencia respiratoria (rpm) |  | 4.4.1. Limite inferior 1 o menor
4.4.2. Limite superior 80 o mayor
|  | 4.5 Presión inspiratoria pico (cm H2O) |  | 4.5.1. Limite inferior 5 o menor
|  | 3.4. Flujo inspiratorio |  | 4.5.2. Limite superior 100 o mayor
|  | 4.6 Presión soporte (cm H2O) |  | 4.6.1. Limite inferior 0 o menor
4.6.2. Limite superior 99 o mayor
|  | 4.7. PEEP/CPAP |  | 4.7.1. Limite inferior 0 o menor
4.7.2. Limite superior 35 o mayor
|  | 4.8. Pausa inspiratoria |  | 3.5.1. Limite inferior 0 o menor
3.5.2. Limite superior 2 o mayor
|  | 4.9. Respiraciones manuales |  | 3.5.2. Limite superior 2 o mayor
|  | 4.10. Trigger inspiratorio por presión y flujo |  | 3.5.2. Limite superior 2 o mayor
| 5. PARÁMETROS MONITOREADOS | 5.1. Presión inspiratorio pico
5.2. Presión media en la vía aérea
5.3. Presión al final de la espiración
5.4. Volumen corriente
5.5. Volumen minuto
5.6. Frecuencia respiratoria
5.7. Índice de respiración superficial
5.10. Relación I/E
5.11. Gráficos con curvas en tiempo real
| 6. ALARMAS | 6.1 Audibles y visuales
6.2 Presión inspiratoria baja y alta
6.3 Volumen minuto alto y bajo
6.4 Frecuencia respiratoria Alta
6.5 Alta presión Media (Alta frecuencia)
6.6 Presión media baja
6.7 Volumen espontaneo bajo
6.8 Volumen mandatorio bajo
6.9 Apnea
6.10 PEEP bajo
6.11 Mensajes de alarma
6.12 Silenciador de alarma
| 7. ALIMENTACIÓN | 7.1. Eléctrica: 100-120 VAC/ 50-60 Hz
|  | 7.2. Neumática |  | 7.2.1 Oxígeno
7.2.3 Aire medicinal
| 8. ACCESORIOS | 8.1 Filtro antibacterial desechable
8.2 Brazo de Soporte
8.3 Soporte de circuito
8.4 Manguera de oxigeno conexión diss y acople chemetron
8.5 Manguera de aire conexión diss y acople chemetron
8.6 Dos (2) valvulas de impedancia
8.7 Humidificador servocontrolado con sensor y adaptador de temperatura
8.8 Diez (10) diafragmas desechables
8.9 Diez (10) kit ventilación pediátrico
8.10 Pulmón de prueba para adultos
8.11 UPS de respaldo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23, incluyendo las recomendaciones para limpieza y esterilización.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.