## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 1
SERVICIOS: | PATOLOGÍA ONCOLÓGICA
NOMBRE GENÉRICO: | MICROTOMO ELECTRONICO MOTORIZADO
DEFINICIÓN: | Equipo utilizado para realización de cortes histológicos para trabajo en laboratorios de Patologia. El equipo debe permitir trabajo manual y automatizado. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | El equipo debe cumplir con las siguientes características:
| 1, Tener un display que permita monitorear y visualizar las siguientes funciones: |  |  | a) Rango del grosor de los cortes de 5 digitos con reset
b) Rango de grosor de desbastado
c) Retracción de la muestra en el retroceso
d) Velocidad de trabajo
e) Conteo de cortes de 5 digitos con reset
e) Distancia de avance de 5 digitos
| 2, Tener un panel de control mediado por botones en cual parte del equipo que no interfiera con la operación del mismos y que permita las funciones: |  |  | a) Permitir la selección de modo de trabajo bien sea manual o automático o electrónico
b) Controlar los movimientos del cabezal o porta bloques, de acuerdo a las necesidades del usuario específicamente retracción, velocidad, avance
a) Programar y controlar el grosor en micras y número de cortes de manera automática.
c). Permitir la selección de cortes de manera individual, por intervalos múltiple y continuo
3. Elementos que permitan el control del trabajo en selección manual. (botones perillas, pedal etc.)
| 4. Rango de grosor de cortes de 05 a 100µm con una resolucion así: |  |  | a) de 0,5 de 0,5 μm a 5 μm
b) 1 μm de 5 a 20 μm
c) 2 μm de 20 a 30 μm
d) 5 μm de 30 a 60 μm
e) 10 μm de 60 a 100 μm
| 5. Rango de desbastado de 5 a 500µm con una resolucion así: |  |  | a) de 0,5 de 5 μm a 30 μm
b) 10 μm de 30 a 100 μm
c) 20 μm de 100 a 200 μm
d) 50 μm de 200 a 500 μm
6. Tamaño de la muestra con cabezal estandar: máx 55x50 mm
7. Tamaño de la muestra con cabezal macro: máx 68x50 mm
8. Permitir la orientación de la muestra sobre el eje X-Y: universal 8°
9, Permitir una rotación de la muestra de 360°
10. Tener doble golpe de arranque para la activación del motor de seccionamiento.
11. Permitir la orientación de la cabeza a cero con una sola mano.
12, Posibilitar el avance y rebobinado de la muestra mediante control Joystick
13. Permitir y tener mecanismo para cortar inmediatamente la potencia del motor en los casos que requieran una parada de emergencia
14. Disponer de diferentes idiomas para ver los comandos de uso del equipo
15. Contar con bandeja para recolección de la parafina que se produce durante el corte y que se consideran desecho, que se extienda por debajo de soporte de la cuchilla. Esta bandeja debe ser una parte integral del equipo y debe ser removible
16, El equipo debe incluir soporte de cuchilla de alto y bajo perfil
17. El equipo debe ser fabricado en un material resistente a la corrosión química y al desgaste por trabajo físico, mínimo poliuretano o material de más alta calidad. En caso de no ser poliuretano especificar el material y enviar descripción o ficha técnica del material en donde se pueda evidenciar la superioridad del material con respecto a al poliuretano
18, Tener una velocidad de corte variable de 0 a 450 mm/s como mínimo.
19, Permitir el trayecto vertical de la muestra mínimo de 72 mm
20. Permitir la orientación de la muestra mínimo de 8° sobre el eje X-Y, 360° de rotación
21. Posibilitar la activación o desactivación de la opción de retracción de la muestra en el retroceso, 40 μm
22. Tener una guía vertical sin juego y rodamientos de rodillos cruzados exentos de mantenimiento.
23. El equipo debe permitir el trabajo con secciones de parafina de rutina y especímenes incrustados en plástico.
24, El equipo debe garantizar la obtención de secciones de alta calidad de manera fácil y ergonómica, segura, fiable y con resultados consistentes.
25, Permitir el cambio de manera instantánea entre los ajustes de recorte y sección con recorte independiente y velocidades de sección.
26. Tener la opción de roca o mecanismos superiores, es decir, la cabeza del espécimen debe avanzar en una cantidad determinada para recortar las muestras sin girar el volante en turnos completos
27. Gamma de temperatura de almacenamiento: mínimo -20°C y máximo 50°C
28. Condiciones operativas: Para uso en espacios cerrados con temperaturas de min +10°C a máx +40°C (con una humedad relativa máxima del 60%)
29. Grado de contaminacion máx 2
30. Categoria de sobretencion máximo II
31. Nivel de ruido máximo de 42 dB(A)
32. Peso máximo de 31 Kg
REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: | 1. Tener una alimentación eléctrica 100…120 V 1,6 A +/-10% 50...60 Hz
2. Contar con un mecanismo de alimentación electrónico de precisión con tecnología de motor paso a paso
CONDICIONES OPERATIVAS: | 1. Rango de temperatura de operación entre +10 a +40°C. Humedad relativa máxima del 60%.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Entregar manuales de usuario y de mantenimiento del equipo (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (si aplica). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Garantizar la consecución de accesorios y repuestos por el tiempo de vida útil equipo. (mínimo 10 años) | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. Si aplica. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
| 11. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13. Una vez entregado el equipo, se debe garantizar la instalación de este formato en el laboratorio. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
13. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN, JIS, c-CSA-us | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.