## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 2
SERVICIOS: | PATOLOGIA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | SISTEMA DE SELLADO AL VACIO DE BIOMUESTRAS
DEFINICIÓN: | Sistema de almacenamiento al vacío para trabajo en laboratorios de histopatología que permita entre otras funciones: conservación y transporte de muestras biológicas y/o contenedores en condiciones naturales, fijación previa a la descripción macroscópica | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | El equipo debe permitir las siguientes funciones
1. Conservación y transporte de muestras biológicas y/o contenedores en condiciones naturales
2. Fijación previa a la descripción macroscópica con una cantidad controlada de fijador en la bolsa de preservación
3. El sistema de almacenamiento de vacío biospecimen debe permitir el trabajo con relación preestablecida "fijador de la muestra / peso"
4. Conservación de muestras a largo plazo
5. El equipo debe permitir dos tipos de programas: sólo vacío o vacío + dosificación de fijador de acuerdo a la relación preestablecida
6. Material de fabricación en acero inoxidable resistente (AISI 304 o superior)
7. Debe tener una cámara de vacío con sistema de dispensador automático de fijador
8. Incluir sistema para generar vacío al menos de 10 mbar
9. La cámara de vacío debe ser fabricada en acero inoxidable con célula de carga electrónica incorporada y placa metálica extraíble
10. La cámara debe permitir trabajar con muestras con peso de 10 a 5000 g en incrementos de 10 g
11. El equipo debe tener una barra de sellado extraíble "sin cable" para una fácil limpieza y mantenimiento
12. La cámara de trabajo debe tener una cubierta de polimetilmetacrilato (o elemento superior) transparente de alta resistencia ala corrosión química y física
13. Soporte para bolsas de preservación
14. Mecanismo que permita graduar el tamaño de la bolsa con el fin de optimizar el uso del formol
15. El equipo debe tener un compartimento con ventilación que permita colocar hasta dos cubetas de 20 litros o 5 galones de fijador. Debe ser de fácil acceso y limpieza
16. Debe tener una conexión incorporada para dos tanques externos de fijador para operaciones de gran volumen
17. Sistema para transferencia y dosificación completamente selladas de formalina sin vapores al laboratorio
18. Incluir lector de código de barras y soporte, que permita lectura intuitiva y rápida del código de barras 2d y operación a manos libres o de mano
19. Contar con una pantalla panorámica táctil tipo TFT-LCD en color de 7". Que permita el control completo de la unidad
20. La resolución mínima de la pantalla debe ser de 800 x 480.
21. Permitir la documentación completa del trabajo realizado.
22. Incluir impresora que venga incorporada para resumen de los protocolos que puedan imprimirse en una etiqueta adhesiva
23. Contar con una pantalla panorámica táctil tipo TFT-LCD en color de 7". Que permita el control completo de la unidad
24. La resolución mínima de la pantalla debe ser de 800 x 480.
25. Un lápiz táctil de plástico para trabajar con la pantalla táctil.
26. Traer elementos que permitan atornillar o destornillar o manejar las mangueras o salidas de liquido
27. Debe contar con un de extracción de humos externo que permita un flujo de aire de al menos 50m3/h (metros cúbicos por hora).
28.. La unidad debe estar equipada con un filtro HEPA, que no sea accesible para el usuario.
29. El equipo debe estar conectado a un kit de filtros para el sistema de extracción de humos externo
| 30. El equipo debe trabajar con los siguientes reactivos |  |  | a) Fijadores tipo Finefix
b) Formol taponado o sin taponar
c) Fijadores con base alcohólica
d) Solución salina
31. Tener un almacenamiento masivo de 4 GB.
32. Contar con una CPU de 1 GHz.
33. Incluir carta o sistema para registro y monitoreo de temperatura
34. Tener sistema operativo instalado y certificado
35. Conexión para alarma remota
| 36. Debe tener software de operación del equipo e instalado que cumpla con los siguientes ítems: |  | a) No debe representar costo adicional
b) En caso de requerir actualización, esta debe ser de libre acceso y no representar costo alguno para la institución
c) Amigable e intuitivo para el usuario
d) Debe permitir programas o protocolos definidos por el usuario
e) Debe permitir gestión de reactivos
f) Registro de eventos
g) Establecer y registrar el peso de la muestra
h) Establecer y registrar el tipo y cantidad de fijador usado
i) Permitir tres accesos diferentes: administrador, usuario y servicio
37. Tener una temperatura de trabajo entre 15°C y 30°C
38. Permitir el flujo de trabajo con una humedad relativa de hasta el 80%
39. Tener un intervalo de flujo de ventilador de 47 - 50 m3 por hora
40. Mecanismo para manejo seguro y disposición de desechos
ACCESORIOS QUE DEDEN SER INCLUIDOS | 40. Se deben incluir 10 rollos de 10 etiquetas para uso en la impresora
41. 1 bolsa de vacío extra-grande (x. 200 und). dimensiones: externa 330 x 550 mm - interna 320 x 500 mm
42. 1 bolsa de vacío grande (cualquier x 200 und). dimensiones: exterior 330 x 440 mm
43. 1 bolsa de vacío grande (cualquier x 200 und). dimensiones: exterior 220 x 310 mm
44. Kit 10 piezas de contenedores de poliestireno, capacidad 200 ml. adecuado para pequeñas muestras delicadas (suave). para uso sólo en nuestras bolsas de vacío
45. Incluir filtros para un año de trabajo
46. UPS que soporte el trabajo del equipo
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | 1. corriente de entrada de 120V ~ 60Hz 1500W, 1800Wp
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Entregar manuales de usuario y de mantenimiento del equipo (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (si aplica). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Garantizar la consecución de accesorios y repuestos por el tiempo de vida útil equipo. (mínimo 10 años) | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. Si aplica. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
| 11. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13. Una vez entregado el equipo, se debe garantizar la instalación de este formato en el laboratorio. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
13. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima.
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN, JIS, | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.