## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 3
SERVICIOS: | PATOLOGIA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | ESTACIONES DE MACROSCOPIA
DEFINICIÓN: | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA REALIZAR MACROCOPÍA EN LABORATORIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ESTAS ESTACIONES DEBEN SER ERGONÓMICAS, CON SISTEMA DE FILTRADO Y COLECTA DE DESECHOS, SEGURAS PARA EL USUARIO Y CON DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE MUESTRAS QUIRÚRGICAS | [8 empty] | No. de FOLIO
El equipo debe cumplir con los siguientes requerimientos:
| 1. El equipo no debe tener un requerimiento de espacio superior a: |  | a) Ancho: 190 cm
b) Altura: máximo 220 cm
c) Profundidad: 100 cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | El equipo debe permitir entre otras las siguientes funciones:
2. Examinación de tejidos biológicos minimizando los riesgos de contaminacion entre el operario y los tejidos
3. Tener un diseño que garantice el buen manjo de residuos, sobrantes o fluidos
4. Debe permitir el procesamiento de documentos de manera segura y confiable
5: Debe permitir la identificación digital de las muestras.
6: Debe permitir la creación de protocolos estandarizados
7. Debe permitir la documentación gráfica de las disecciones realizadas
8. Debe permitir la creación de cadena de custodia y manjear la trazabilidad de la misma
9. Debe tener superficie de trabajo, sistema para documentación gráfica del trabajo realizado, sistema para recolección de los desechos producidos y sistema para lavado y manejo de fluidos
10. La superficie de trabajo debe tener un lavamanos con filtro de griferia con caida de agua tupo ducha
11. Tener una altura de la superficie de trabajo regulable de mínimo 90cm a máximo 120cm
12. Brindar una iluminación del área de trabajo con LED.
13. Tener un peso aproximado y no superior a 250 Kg
14. Contar con una superficie de trabajo estructural en acero inoxidable (AISI304 o de calidad superior)
15. La superficie debe ser aspirada y contar con un compartimento lavable debajo.
17. Tener una tabla de corte con orificio y soportes espaciales que permitan para aspiración de flujo hacia abajo o interido sin restricciones.
18. Bandeja de titna en acero inoxidable
19. Incluir una barra magnetica integrada que permita el almacenamiento de herramientas frecuentemente utilizadas
| 20. La aspiración debe realizarse en 3 partes diferentes no excluyentes así: |  | a) En el área debajo de la superficie de trabajo donde se realiza la preparación de la muestra (downdraft)
b) en el área del panel inclinado posterior, detrás del plano de trabajo (backdraft)
c) En el área específica del cesto "porta residuos”
d) Los flujos producidos de estas 3 zonas aspiradas deben poder ser expulsadas al costado de la unidad a través de un tubo de de maximo 3 m de largo.
21. Sistema de escape de alto poder con salida invertida que incluya un filtro de seguridad para la muestra
22. Boquilla dispensadora de formalina con control de pedal para pie
23. Tanques para el almacenamiento de formalina, para una capacidad total mínima de 20 litros, con válvula de seguridad. Estos deben estar ubicados en una zona de fácil acceso, fresca y que permita la evacuación de la formalina.
24. El equipo debe contar con un sistema de filtros que cumplan con la normativa ISO9001:2008 e ISO13485:2012 y se debe garantizar que de los filtros al menos el HEPA tenga una eficiencia del 99.995% y del filtro de carbon activado para formol sea del al menos el 70%
24. El sistema de filtros debe estar conectado a un sistema de evacuación de vapores o exaust en pared o ventana.
25. El equipo debe contar con un mecanismo de supervisión continua de evacuación de aire con un indicador lumínico que permita su visualización o retroalimentación.
26. La superficies de trabajo debe contar con cubiertas deslizables transparentes anti-salpicaduras.
27. La superficie de trabajo debe contar con tableros de contención transparentes laterales.
28. El caudal de aire en salida debe ser de 1300 m³/h ± 100 m³/h.
29. El sistema debe permitir un flujo de arie de al menos 1400 m³/h.
30. El equipo debe cotar con una cesta para colectar el papel desechado y esta debe estar conectada al sistema de evacuación
| 31. Computador con las siguientes especificaciones como mínimo |  | a) Tener una CPU con procesador Intel® Core™ i7-3555LE Processor de 2.5GHz
b) Tener una memora RAM mínimo de 4GB
c) Contar con un disco duro rígido de 500GB (24´7
d) Tener una pantalla a color táctil de 19" (pulgadas) tipo TFT LCD con dimensiones 1280X1024 16.7M
e) Tener un panel frontal IP 65
|  |  | f) I/O Puertos |  | 4x puertos serie
2x puestos gigabit
Ethernet lan (RJ-45)
8X puertos USB 2,0
1X puerta Y3ES 1394b
1X PS/2 para ratón y teclado
1X Puerta DVI-I VGA
2X Puertos SATA (Internos)
Mic-in Lane-in, 2x 1W altavoces incorporados
g) Raton y teclado (extraíble), impermeables, sellados con panel táctil incormporado, con grado de proteccion mínimo IP 68 contra polvo y agua.
h) Sistema operativo Windows 7 Ultimate ® 64bit Microsoft Windows 7 y Microsoft Word (Marcas registradas por Microsoft Corporation) o superior
32. Tener un lápiz óptico
33. Incluir lector de código de barras y dispositivo para colocar el lector.
34. Incluir Micrófono para reconocimiento de voz y sofware para dicho reconocimiento.
| 35. Incluir sistema y dispositivos para captura de archivos multimedos (imágenes, video, voz etc) con las siguientes especificaciones como mínimo |  | a) Tener una cámara con resolución mínima de 16 Megapíxeles
b) El foco debe tener la posibilidad de graduarse y debe estar configurado por defecto en modo automático
c) Debe tener balance de blancos configurados por defecto en modo automático
d) Debe tener un zum óptico de 10x (con un set de 3 lentes con diferentes acercamientos)
| 36. Software especializado que permita la toma de imágenes, videos, grabación de voz, y su respectiva edición, instalado y con licencia (no debe incurrir en un costo adicional para el instituto) |  | a) Permitir la captura de archivos multimedia como fotografias, video y audios, en formatos comerciales como JPG, AVI y MP3
b) Permitir la búsqueda, borrado, etiquetado y presentación de casos clinicos existentes
c) Edición de archivos multimedia durante o después de su captura
d) Modificar los ajustes de los modos FILE, LIVE, EDIT
e) El software de trabajo debe permitir, la creación de usuarios, la privacidad del trabajo en cada inicio de sesión por usuario especifico
f) En caso de requerir entregar la licencia del software o indicar si es de libre acceso. El software no debe significar un costo adicional para el INC
g) En caso de requerir licencia para el software esta licencia debe ser perpetua y permitir las actualizaciones que se requieran sin costo adicional.
h) El software debe permitir su manejo con dispositivos perféricos tipo pedal o similares que no requieran la interacción del usuario con el teclado, mouse o pantalla táctil
| 38. Todos los elementos del equipo o que se requieran para su funcionamiento (no consumibles) deben permitir las siguientes condiciones de temperatura o almacenamiento |  | a) Rango de temperatura de -20°C a máximo 60°C
b) Humedad: de 10% a 80° sin condensación
39. El equipo debe incluir software que permita al usuario conexión para asistencia remota con el fabricante.
40. El proveedor debe tener disposición para contribuir con la integración del equipo en el sistema de información LIMS (Labware) con el que se maneja el grupo de patología oncológica. En caso de ser necesario sin que esto genere costo adicional
41. El equipo debe ser entregado con una UPS que tenga las caracteristicas que soporte el equipo
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS | 1. La alimentación eléctrica del equipo debe tener las siguientes características:110VAC~ 50/60Hz 1200W
5. Tener un cable de alimentación grado médico mínimo de 2.5 m de longitud.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a cuatro (4) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Entregar manuales de usuario y de mantenimiento del equipo (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (si aplica). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Garantizar la consecución de accesorios y repuestos por el tiempo de vida útil equipo. (mínimo 10 años) | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional incluso después de terminada la garantía | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
| 11. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13. Una vez entregado el equipo, se debe garantizar la instalación de este formato en el laboratorio. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo al término de la vida útil del mismo o cuando el Instituto Nacional de Cancerología así lo disponga.
13. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN, JIS, ISO 14971. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 5. Equipo que cumpla con las normas: |  |  |  | 5.1. EN 61010-1.
5.2. EN 61010-2.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.