## GTE-P01-F-01
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | Oftalmologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | LÁSER OFTÁLMICO (LÁSER DE ESTADO SÓLIDO)
DEFINICIÓN: |  | Equipo utilizado para emitir un haz de radiación electromagnética monocromática, intensa y coherente que se aplica para coagular el tejido vascular anómalo de la retina o en otros procedimientos oculares de fotocoagulación. Incluye una fuente de luz y controles o un pedal, y va acoplado a una lámpara de hendidura de biomicroscopia o a un oftalmoscopio indirecto, mediante un cable flexible de fibra óptica. | [9 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES: |  | 1.1. Equipo oftalmológico de láser fotocoagulador con lámpara de hendidura y oftalmoscopio indirecto.
1.2. Medio activo: diodo láser de estado sólido
1.3. Láser con una longitud de onda continua del haz de tratamiento de 810 nm
1.4. Potencia de hasta 3000 mWatts en todas las modalidades de energia
1.5. Luz guía o haz de puntería de 635 - 650 nm.
1.6. Duración del pulso, seleccionable en forma continua de 10 ms (milisegundos) a 2000 ms o mayor.
1.7. Intervalo entre pulsos 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5- 0,7 s como minimo.
1.8. Pantalla Tactil a color para el despliegue y ajuste de los siguientes parámetros: potencia, intervalo entre pulsos, duración, activación del láser y contador de disparos.
1.9. Equipo de mesa
1.10. Disparo del láser activado por pedal.
1.11. Modalidades de energia láser para multitud de opciones en tratamientos de retina, glaucoma, entre otros.
|  |  |  | 1.12 Lampara de Hendidura compatible con el láser o con su correspondiente adaptador |  | 1.12.1.- Microscopio estereoscópico o corneal.
1.12.2.- Oculares de 10x ó 12.5x.
1.12.3.- Con selector de 5 aumentos en pasos, tipo Galilei.
1.12.4.- Distancia interpupilar ajustable.
1.12.5.- Corrector de ametropías de +/- 5 dioptrías o mayor.
[6 empty] | 1.12.6.- Proyección de hendidura: |  |  |  | 11.6.1.- Con ancho variable continuo.
11.6.2.- Con altura variable en 4 pasos o mayor
1.12.7.- Filtros: azul, verde (libre de rojo), y anticalórico.
1.12.8.- Filtro integrado para protección del médico.
1.12.9.- Rotación de hendidura de ± 90º.
1.12.10.- Lámpara de halógeno.
1.12.11.- Movimiento o desplazamiento de la lámpara, horizontal y vertical o en los ejes X y Y.
1.12.13.- Con micromanipulador incluido para la exacta puntería del haz de tratamiento.
1.12.14.- Ajuste vertical del barbiquejo o mentonera.
1.12.15.- Luz o punto de fijación externo.
1.12.16.- Con accesorio que permita la capacidad de documentar en video y/o fotografía.
1.12.17.- Funda protectora del equipo.
1.13. Mesa de elevación electromotorizada
1.14. Con puntos de sujeción o agarre para el paciente al momento del disparo.
1.15. Sistema de enfriamiento termoeléctrico o de aire.
|  |  |  | 1.16. Sistema de seguridad del láser: |  | 1.16.1 Botón de bloqueo activado por el usuario, en caso de situaciones de emergencia.
|  | 2. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: |  | Eléctrica: 100-120 VAC/50-60 Hz
|  | 3. ACCESORIOS: |  | 3.1. Apoyo o descansabrazo para el médico.
3.2. Gafas de protección de radiación minimo 6 pares
3.3. Regulador de voltaje incluido.
3.4. Oftalmoscopio Láser indirecto
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado
2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
|  | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
|  | 5. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
|  | 6. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
|  | 7. Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
8. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
9. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
10. Describir vida util del equipo y anexar listado de los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
11. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
12. Garantizar verificación de la calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe de acuerdo a lo recomendado por fábrica (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
|  | 5. Presentar certificación que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.