## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Salas de Cirugía
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA CIELÍTICA
DEFINICIÓN : | Equipo fijo para iluminar el campo quirúrgico durante la exploración o maniobras quirúrgicas. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES: | 1.- Con suspensión cardánica
2.- Columna fija al techo
3.- Fabricada en aluminio o policarbonato
4.- Grado de protección del sistema de suspensión IP30 o superior
|  | 5.- Brazo articulado |  | 5.1.- Sistema de giro rotatorio de 360°
5.2.- Ajuste vertical mínimo 110 cm
5.3.- Abatible
6.- Alimentación eléctrica: 100-120 V/ 50-60 Hz
8.- Con conexión inalambrica para transmisión de imágenes y video en tiempo real al auditorio, salas de juntas de la dirección o cualquier otra dirección IP (computador, tablet, celular, entre otros) que disponga el instituto.
| 2. LÁMPARA: | 1. Dos (2) satelites (principal y auxiliar)
|  | 2.- Fuente de iluminación |  | 2.1- LED
2.2- Vida útil estimada 40.000 horas, mínimo
|  | 3.- Temperatura de color variable que cubra el rango: |  | 3.1. Mínimo: 3900°K o menor
3.2. Máximo: 4800 °K o mayor
4.- Iluminancia: 130.000 lux, minimo, en cada uno de los dos (2) satelites a 1m de distancia de cabezal
5.- Indice de reproducción de color: 95% o mayor
6.- Diametro del campo de mínimo 23 cm o menor.
7.- Grado de protección del cuerpo de la lámpara IP42 o superior
8.- Modo de iluminación: circular
9.- Mango multifuncional
|  | 10. Panel de control táctil, con funciones: |  | 10.1.- Encedido/apagado
10.2.- Diametro de campo luminoso
|  | 10- Panel de control táctil con funciones: |  | 10.3.- Aumento y disminución de la intensidad luminosa
|  | 11.- Intensidad iluminica variable entre |  | 11.1. Mínimo: 30% o menor
|  | 12.- Intensidad iluminica variable entre el 30% al 100% |  | 11.2. Máximo: 100%
| 3. CÁMARA: | 1.- Ubicada en el centro del satelite principal
2.- HD
3.- Resolución: 1920 x 1080 píxeles o dos millones (2000000) de pixeles aprox.
4.- Zoom óptico o motorizado: 120X, mínimo
5.- Relación de aspecto: 16:9
6.- Salida de video: HDMI, DVI y conexión inalámbrica con protocolo IPv4 o IPv6
7.- Distancia focal con rango de 3.8 a 38 mm o mayor, o 5.1 a 50 mm o mayor
8.- Enfoque automático
9.- Balance de blancos automáticos
10.- Panel de control en un brazo cielitico o dentro del satélite principal.
| 4. ACCESORIOS: | 1.- Seis (6) mangos extraibles esterilizables.
INSTALACIÓN | 1. Informe de visita técnica previa a la cotización con la evaluación de viabilidad para instalación del equipo ofertado, incluyendo tiempo de intervención de la sala.
2. Desinstalación para disposición final de las lámparas que se procederán a desinstalar, enguacaladas en cajas de madera.
3. Adecuación de la sala con acabados de mamposteria, garantizando que se mantengan las condiciones de habilitación existentes para uso de la sala una vez se culmine la instalación del nuevo equipo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13, incluyendo las recomendaciones para limpieza y esterilización.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas: |  |  | 6.1. IEC 60601-1
6.1. IEC 60601-2-41
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.