## ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIALIDAD(ES): | Laboratorio
SERVICIOS: | Laboratorio Clínico
NOMBRE GENÉRICO: | CONTADOR DE CELULAS
DEFINICIÓN : | Equipo utilizado para contar y medir el tamaño de partículas en solución. Se utiliza principalmente para contar células sanguíneas en su aplicación como contador hematológico, pero también se puede utilizar para contar bacterias, células procariotas y partículas virales. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Sistema digital.
1.2. Capacitad de conteo total 999.
1.3. Teclado identificador de células.
1.4. Tecla rápida para borrar.
1.5. Tecla limpia pantalla para un nuevo conteo.
1.6 Alarma audible, que suene cada 100 cuentas.
1.7. Diseño Ergonómico, tamaño pequeño y fácil de usar.
1.8. Indicador digital iluminado para lograr una lectura óptima aun en ambientes poco iluminados.
1.9. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 o superior para soportar el ambiente del laboratorio.
ALIMENTACIÓN: | 1. Eléctrica: |  | 1.1. 100 - 110 VAC/50-60Hz, potencia de consumo máxima de 60W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
4. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Cirugía
NOMBRE GENÉRICO: |  | VIDEOENDOSCOPIO (FIBROSCOPIO)
DEFINICIÓN : |  | Equipo utilizado para procesos de intubación endotraqueal y la inspección bucofaringea | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS |  | 1. GENERALES ENDOSCOPIO FLEXIBLE y VIDEOLARINGOSCOPIO: | 1.1. Diametro del extremo distal de 4 mm
1.2. Acodamiento arriba/debajo de 140°/140°
1.3. Dirección Visual de 0°
1.4. Angulo de abertura de 100°
1.5. Longitud util de mínimo 65 cm
1.6. Longitud mínima de 90 cm
1.7. Canal de trabajo incluido de 1,5 mm.
1.8. Fuente de iluminación LED integrada.
1.9. Potencia máxima de 1W
1.10. Tipo de sensor: Tecnología CMOS
1.11. Peso máximo de 400g
1.12. Grado de proteccion antisalpicaduras: IPX8
1.13. Mango con teclas (botones) que permitan el manejo con una sola mano.
1.14. Opciones de grabación de video, balance de blancos, captura de imágenes.
1.15. Valvula de succión.
1.16. Soporte de tubo de vaina de trabajo.
1.17. Vaina de trabajo de Pellethane.
1.18. Compatibilidad y conexión con monitor.
1.19. Enfoque nitido automático de imagen.
1.20. Acodamiento de la punta distal mediante movimiento de palanca deflectora, hacia adelante o hacia atrás.
1.21. Permitir sumergirse completamente en solución desinfectante.
1.22. Metodo de esterilización en óxido de etileno.
1.23. Videolaringoscopio especial para vias aereas dificiles que permita conexión con monitor.
|  | 2. GENERALES MONITOR: | 2.1. Tamaño de pantalla mínimo de 7" Wide View Angle de 160° con calidad de imagen mejorada
2.2. Grado de proteccion antisalpicaduras: IP54
2.3. Peso máximo de 1250 g
2.4. Resolución mínima de pantalla: 1280 x 800
2.5. Salida de video mínima: 720p
2.6. Conexión USB para transferencia de datos a tarjeta de memoria SD.
2.7. Grabación de imágenes y video.
2.8. Indicador de estado de carga eléctrica.
2.9. Botones de menu incluidos en el monitor: Balance de blancos, ajustes de brillo y contraste, ajustes de color, restablecimiento de parámetros de fábrica, opciones para manejo de memoria.
2.10. Permitir la conexión a un monitor externo mediante cable HDMI.
2.11. Bateria con autonomía minima de 2 horas.
|  | 3. ACCESORIOS ENDOSCOPIO FLEXIBLE Y VIDEOLARINGOSCOPIO: | 3.1. Válvula de Succión.
3.2. Verificador de Estanqueidad
3.3. Tapón de compensacion de presiones.
3.4. Cepillo de limpieza.
3.5. Soporte de Tubo.
3.6. Hojas o espátulas adaptables a videolaringoscopio.
|  | 4. ACCESORIOS MONITOR: | 4.1. Bateria de ion litio de 3,6 V
4.2. Cargador con tensión de alimentación de 100-120 V CA, 50/60 Hz
4.3. Tarjeta de memoria SD.
4.4. Cable AC grado médico.
4.5. Anclaje para fijación de monitor en atril o columna.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo con costos de adquisición.
|  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento de referencia.
|  | 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas hábiles. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
|  | 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación tanto para personal asistencial. Garantizar capacitación con personal de fábrica para el personal de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
|  | 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.
12. Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
|  | 13. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima vigente | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
|  | 3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
|  | 5. Equipo que cumpla con las normas: |  |  | 5.1. IEC 60601-1:2012
5.2. IEC 60601-2-18
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Ortopedia
NOMBRE GENÉRICO: | Motor Neumático Compact Air Drive II
DEFINICIÓN: | Aparato de impulsión neumática para uso en traumatología, cirugía endoprotésica y cirugía de columna vertebral. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. GENERALES MOTOR O EMPUÑADURA | 1.1. Rango mínimo de velocidad de operación de 0 a 900 rpm.
1.2. Con sistema que permita la inversión del sentido de la marcha sin interrumpir el trabajo.
1.3. Material aluminio anodizado y acero inoxidable.
1.4. Peso no mayor a 780 gramos.
1.6. Salida de Potencia de 120 W.
| 2. GAS | 2.1. Nitrógeno.
2.2. Consumo no mayor a 370 L/min.
2.3. Presión de funcionamiento de 6 - 7 bar (max.10 bar).
3. Esterilizable en autoclave de vapor o en óxido de etileno.
ACCESORIOS | 1. Manómetro para nitrogeno.
2. Mandril de Jacobs con llave - Cantidad 1
3. Mandril de anclaje rápido - Cantidad 1
4. Adaptador de anclaje rápido para agujas - Cantidad 1
5. Adaptador Sierra Oscilante de ancla - Cantidad 1
6. Cepillo de limpieza para APL II / BPL / TRS / CAD - Cantidad 1
7. Acople para manómetro - Cantidad 3
8. Tubo doble (Sistema Synthes) L. 5 m para CAD II /APLII - Cantidad 1
9. Acople manómetro doble rosca - Cantidad 1
10. VARIO Case para COMPACT AIR DRIVE - Cantidad 1
11. 1 Lid (Stainless Steel) size 1/1 for Vario Case™ - Cantidad 1
CONSUMIBLES | 1. Hoja de sierra para sierra oscilante 50x10x - Cantidad 3
2. Hoja sierra 90/69*50*8/0.6 p/sierra - Cantidad 3
3. Hoja de sierra para sierra oscilante 70 x - Cantidad 3
4. Hoja de sierra para sierra oscilante 91 x - Cantidad 3
5. Frasco de Lubricante - Cantidad 1
6. Aceite lubricante para limpieza y cuidado del equipo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a llamada del evento menor o igual a ocho (8) horas en centro de servicio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima.
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROCARDIÓGRAFO BÁSICO
DEFINICIÓN : | Equipo médico que se utiliza para el registro y/o despliegue de la actividad eléctrica del corazón. Con función de propósito general | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Peso inferior a 3Kg.
1.2. Pantalla LCD de mínimo 4,5" para la visualización de la totalidad del trazo de ECG.
1.3. Software de interpretación con capacidad de mínimo 200 hallazgos.
1.4. Operación manual y automática seleccionable.
1.5. Operación independiente con batería.
1.6. Circuitos de entrada aislados y protegidos.
1.7. Con interface para comunicación con PC
1.8. Con servicios para adulto y pediátrico.
1.9. Voltaje de calibración 1mV +/- 2%
| 2. ADQUISICIÓN | 2.1. Doce (12) Derivaciones simultáneas.
2.2. Indicador en pantalla de derivaciones en uso, frecuencia cardiaca, mensajes de error, alarma de desconexión de electrodo, y modo de operación.
2.3. Respuesta de frecuencia 150 Hz.
2.4. Tasa de rechazo de modo común no menor a -100dB.
| 3. DESPLIEGUE | 3.1. Pantalla de visualización simultanea de al menos tres derivaciones.
3.2. Velocidad de registros por lo menos de 25 y 50 mm/s.
3.3. Sensibilidad 10 mm/mV más o menos 5%.
3.4. Filtros anti-interferencias.
3.5. Filtro de supresión EMG entre 25/35 Hz.
3.6. Filtro pasa bajo entre 75, 100 y 150 Hz.
3.7. Filtro red eléctrica 50/60 Hz.
| 4. IMPRESIÓN | 4.1. Impresión térmica.
4.2. Impresión de tres canales.
|  | 4.3. Datos Impresos |  | 4.3.1. Tipo de programa
4.3.2. Fecha y hora
4.3.3. Velocidad de papel
4.3.4. Sensibilidad
4.3.5. Nombre de la derivación
4.3.6. Filtro
4.3.7. Marcación de eventos
4.3.8. Desconexión de electrodos
4.3.9. Ruido
4.3.10. Datos de Paciente
| 5. ACCESORIOS | 5.1. Un (1) carro de transporte en acero inoxidable o pintado con pintura electrostática, con base rodable con llanta antimota y cesta para accesorios.
5.2. Dos (2) cable a Paciente de 10 terminales.
5.3. Dos (2) set de Electrodos de Chupa x 6.
5.4. Dos (2) Set de Electrodos de Pinza x 4.
5.5. Cable de Corriente.
5.6. Papel de impresión térmico mínimo diez (10).
5.7. Batería recargable con autonomía de al menos 120 minutos o más, y tiempo de carga no mayor a 10 horas.
| 6. ALIMENTACIÓN | 6.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz, potencia de consumo de 60 W o menos.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.
| 12. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas: |  |  |  | 6.1. IEC 60601-1-2:2001
6.2. IEC 60601-2-51
6.3. IEC 60601-2-25
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.