## CAMA PEDIATRICA (2)
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Hospitalización pediatría
NOMBRE GENÉRICO: |  | CAMA PEDIÁTRICA
DEFINICIÓN : |  | Equipo diseñado para posicionar a los pacientes pediátricos durante su estancia hospitalaria. | [9 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. Generales | 1.1. De tres (3) secciones.
1.2. Soporte de peso 115 kg, mínimo
1.3. Largo de la cama de 150 cm mínimo, extensible electrónicamente hasta 195 cm mínimo.
1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado
|  |  | 1.5. Movimientos electrónicos: |  |  | 1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)
1.5.2. Trendelemburg 15° o mayor
1.5.3. Trendelemburg invertido 15° o mayor
|  |  | 1.6. Ajuste de altura |  |  | 1.61. Límite inferior 62 cm o menor
1.6.2. Limite superior 95 cm o mayor
1.7. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia
1.8. Alarma de falla por conexión electrónica y altura mínima
1.9. Barandas laterales, cabecero y piecero tipo cuna
1.10. Barandas laterales abatibles con amortiguador
1.10. Plataforma en ABS
|  | 2. Alimentación | 2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz
|  | 3. Accesorios | 3.1. Batería auxiliar
3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23, incluyendo las recomendaciones para limpieza.
10. Garantizar la verificación de calibración de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, anexar documento con periodicidad sugeridad.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: JOHN JAIRO CARDONA ZULUAGA |  |  |  | NOMBRE: DRA. MARTHA LIGIA PIÑA QUINTERO
| CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERIA BIOMÉDICA |  |  |  | CARGO: COORDINADORA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CANCER INFANTIL (UACAI)
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## CAMA PEDIATRICA
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Hospitalización pediatría
NOMBRE GENÉRICO: |  | CAMA PEDIÁTRICA
DEFINICIÓN : |  | Equipo diseñado para posicionar a los pacientes pediátricos durante su estancia hospitalaria. | [9 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. Generales | 1.1. De tres (3) secciones.
1.2. Soporte de peso 115 kg, mínimo
1.3. Largo de la cama de 150 cm mínimo, extensible electrónicamente hasta 195 cm mínimo.
1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado
|  |  | 1.5. Movimientos electrónicos: |  |  | 1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)
1.5.2. Trendelemburg 15° o mayor
1.5.3. Trendelemburg invertido 15° o mayor
|  |  | 1.6. Ajuste de altura |  |  | 1.61. Límite inferior 62 cm o menor
1.6.2. Limite superior 95 cm o mayor
1.7. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia
1.8. Alarma de falla por conexión electrónica y altura mínima
1.9. Barandas laterales, cabecero y piecero tipo cuna
1.10. Barandas laterales abatibles con amortiguador
1.10. Plataforma en ABS
|  | 2. Alimentación | 2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz
|  | 3. Accesorios | 3.1. Batería auxiliar
3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23, incluyendo las recomendaciones para limpieza.
10. Garantizar la verificación de calibración de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, anexar documento con periodicidad sugeridad.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: JOHN JAIRO CARDONA ZULUAGA |  |  |  | NOMBRE: DRA. MARTHA LIGIA PIÑA QUINTERO
| CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERIA BIOMÉDICA |  |  |  | CARGO: COORDINADORA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CANCER INFANTIL (UACAI)
| FECHA: |  |  |  | FECHA: