## GTE-P01-F-01 (2)
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4
SERVICIOS: | Salas de Cirugia
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA PARA SECADO Y ALMACENAJE DE 8 ENDOSCOPIOS FLEXIBLES
DEFINICIÓN : | Equipo que permite realizar el secado y almacenamiento óptimo de varios endoscopios flexibles de manera simultánea evitando la recontaminación posterior al reprocesado. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. SISTEMA |  | 1.1. Capacidad: Para el posicionamiento de mínimo 7 endoscopios flexibles.
1.2. Almacenamiento hasta 72 horas.
1.3. Programación de Secado: Mínimo 1 minuto ~ Continuo.
1.3. Calidad de aire: Aire tratado de grado médico con filtrado HEPA.
1.4. Con pantalla LCD touch o programación a través de teclado de membrana.
1.5. Con sistema de iluminación interna LED.
1.6. Sistema de circulacion de aire con control de temperatura hasta 40°C
1.7. Conexión de canales: Minimo 3 puertos de conexión por endoscopio.
1.8. Secado de aire: Fuente externa - Volumen de secado de aire: 100 cfm Fuente interna - Secado al aire de canal individual
1.9. Función de seguridad: Cerradura de la puerta con llave de seguridad, enclavamiento de la puerta, bloqueo de panel de control.
1.10. Validacion del proceso con impresora.
1.11. Material de construcción del armario que permita facil limpieza.
1.9. Conexión Electrica: 100 - 120 VAC - 50/60 Hz
| 2. ACCESORIOS |  | 2.1. Garantizar el suministro de accesorios necesarios para su normal funcionamiento en caso de requerirse.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.