## RESONADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | CANTIDAD |  | 1
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA
DEFINICIÓN : | Equipo para obtener imágenes diagnósticas, de cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos con capacidad de 1.5 teslas | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1 GENERALES |  | 1.1.1. Campo de fuerza ≥ 1.5 Tesla
1.1.2.Tipo del magneto Superconductor
1.1.3.Longitud del magneto (sin tapas) ≤ 173 cm
1.1.4. Longitud dem magneto con tapas ≤ 200 cm
1.1.5 Homogeneidad del campo ≤ 4 ppm 50 cm x 50 cm x 45 cm DEV
1.1.6 Shim pasivo y activo
1.1.7 Tecnología de Helio Zero Boil-off
1.1.8 Campo de Visión del FOV ≥ 50 x 50 x 45 cm3
| 1.2 CANALES DE RADIO FRECUENCIA |  | 1.2.1 Canales simultaneos ≥ 96 (debe ser especificado el número finito)
1.2.2 Canales receptores independientes que se pueden usar en un único escaneo y en único campo de visión, cada uno generando una imagen parcial independiente ≥ 32 (debe ser especificado el número finito)
1.2.4 Tecnología del amplificador RF de estado solido
1.2.5 Transmisor de potencia RF ≥ 16 Kw
| 1.3 RENDIMIENTO DE GRADIENTES POR EJE |  | 1.3.1 Amplitud máxima en cada eje ≥ 33 mT/m
1.3.2 Velocidad de subida cada eje (Slew Rate) ≥ 120 T/m/s
1.3.3 Blindaje activo
1.3.4 Sistema de enfriamiento del gradiente (agua)( Chiller)
| 1.4 ESPECIFICACIONES DEL GANTRY |  | 1.4.1 Apertura del paciente (Diámetro Túnel Gantry ≥ 70cm)
1.4.2 Ventilación e iluminado (Túnel del Gantry)
1.4.3 Características de Reducción acústica del ruido
1.4.4 Botón de llamado
1.4.5 Sistema de audio
1.4.6 Botón para desplazamiento de mesa
1.4.7 Botón de localizador de laser
1.4.8 Tecnologia que permita la reduccion/eliminacion de distorciones en el campo magnetico para evitar los artefactos en adquisiciones en todo el cuerpo
1.4.9 Sistema de localizacion de la region de estudio sin la necesidad de uso del laser y entrada automatica del gantry.
| 1.5 ESPECIFICACIONES DE LA MESA |  | 1.5.1 Máximo peso que soporta ≥ 200Kg
1.5.2 Que permita movimiento vertical y horizontal
1.5.3 Número de conectores para antenas ≥ 3, si requiere interface para conectar la bobina/antena indicar cual, e indicar con ese interfaz cuantas bobinas quedarian conectadas de manera simultanea (al tiempo)
| 1.6 BOBINAS Y/O ANTENAS |  | 1.6.1 Bobina Cabeza - Cuello (Neurovascular) ≥ 14 canalesy OPCIONAL que sea compatible con dispositivos para realización de estudios de planeación de radioterapia que se tiene actualmente en el Instituto
1.6.2 Bobina de Columna completa ≥ 20 canales, con logitud ≥ 100 cm
1.6.3 Bobina anterior o combinación de bobinas anterIores que permitan realizar estudios de abdomen completo, tórax y pelvis ≥ 12 canales (2 Unidades)
1.6.4 Bobina flexibles para realizar estudios con tumores grandes, presentar dos tamaños diferentes ≥ 16 canales
1.6.5 Bobina de adqusición para mama ≥ 8 canales
1.6.6 Desplazamiento de la mesa para estudios de cuerpo completo con un rango ≥ 200 cm
1.6.7 Bobina para pie - tobillo ≥ 8 canales
| 1.7 PARÁMETROS DE SECUENCIAS |  | 1.7.1 Secuencia SE TR min (matriz 256) ≤ 9.8 ms
1.7.2 Secuencia SE TE min (matriz 256) ≤ 6.0 ms
1.7.3 Secuencia GRE TR min (matriz 256) ≤ 1.3 ms
1.7.4 Secuencia GRE TE min (matriz 256) ≤ 0.5 ms
1.7.5 Secuencia 3D GRE TR min (matriz 256) ≤ 1.3 ms
1.7.6 Secuencia 3D GRE TE min (matriz 256) ≤ 0.5 ms
1.7.7 Secuencia EPI Echo Spacing (matriz 64) ≤ 0.4
| 1.8 PARÁMETROS DE RESOLUCIÓN |  | 1.8.1 Min. FoV ≤ 10 mm
1.8.2 Max. FoV ≥ 500 mm
1.8.3 Grosor de corte min 2D. ≤ 0.5 mm
1.8.4 Grosor de corte min 3D. ≤ 0.1 mm
| 1.9 SECUENCIAS |  | 1.9.1 Que contenga secuencias SE (SE,TSE o FSE)
1.9.2 Que contenga secuencias GRE (2D, 3D)
1.9.3 Que contenga Secuencias EPI
1.9.5 Que contenga secuencias con saturacion espectral de grasa y agua
1.9.6 Difusión con valores de b hasta de minimo 3500
1.9.7 Herramienta para disminucion de ruido en la mayor cantidad de estudios de Neuro, MKS y columna
1.9.8 Secuencias radiales que permita reducción de movimiento en el plano de la imagen en diferentes ponderaciones (T1, T2, Flair), para diferentes partes del cuerpo y compatible con la técnica paralela de reconstrucción de imágenes
1.9.9 Secuencias Dixon o equivalente
1.9.10 Secuencias que permite en una sola adquisición obtener imagenes de fase, fuera de fase, grasa y agua.
1.9.11 Herramienta para disminución del artefacto de susceptibilidad magnética causado por material ferromagnético (WARP-VAT, O MAR o funcion homologa)
1.9.12 Secuencia de imágenes potenciadas en difusión multi-shot, lo cual proporciona una mayor calidad de imagen en comparación con la imagen ecoplanar estándar de singleshot (ss-EPI) tipo PROPELLER DWI, RADAR DWI, FASE DWI, Resolve o DWI con EPI segmentado
1.9.13 Comandos de voz personalizados y configurables al usuario con opcion multi-lenguaje
1.9.14 Reconstrucion de imágenes MPR, MIP y VR
1.9.15 Reconstrucion de imágenes MPR curvas
1.9.16 Aceleración en la dirección 3D
1.9.17 Tecnica de adquisicion paralela (GRAPPA, ARC, kRapid, k-t Speeder )
1.9.18 Técnica de adquisición tipo mSense, ASSET, SENSE, dS SENSE, SPEEDER, ASSET
| 1.10 NEURO |  | 1.10.1 Modo de adquisición silenciosa en estudios de Neuro, especificar si es or antena/bobina, SW o aire alrededor del gradiente
1.10.2 Secuencias de perfusión con medio de contraste
1.10.3 Secuencias EPI
1.10.4 Secuencia de difusión de alta resolución y mínima distorsión (neuro, columna, hígado, mama, próstata)
1.10.5 Secuencias angiograficas fase arterial sin medio de contraste (TOF o similar)
1.10.6 Formación de imagen 3D con resolución isotrópica TSE (SPACE, CUBE, VISTA, mVOX), en diferentes ponderaciones (T1,T2,FLAIR,IR,DIR, dual IR)
1.10.7 Correcion de movimiento para imágenes de TSE para todas orientaciones y contrastes
1.10.8 Herramienta de autoposicionamiento para estudios a nivel craneal con multiples puntos de referencia (Auto-align)
1.10.9 Secuencias mielo-gráficas 3D (HASTE, single shot FSE, single shot TSE, FASE) (TrueFISP, FIESTA COSMIC, Balanced FFE, TrueSSFP), para detalle anatomico
1.10.10 Secuencias 3D con saturacion de grasa, para la evaluación de imagen de plexo braquial y lumbar
1.10.11 Protocolos para realizacion de columna completa en un solo step; sin reposicionamiento de paciente, solo desplazamiento de la mesa controlado por software
1.10.12 Que pueda realizar espectroscopia Single Voxel, Multivoxel. Espectroscopia de mama y de próstata y que se pueda realizar el tiempo real
| 1.11 ANGIO |  | 1.11.1 Angiografías sin medio de contraste tipo TOF
1.11.2 Sustracciones y MIP inline para optener resultados inmediatos
1.11.3 Reconstruciones MIP; MinIP y SSD (proyeciones de maxima y minima intesidad)
1.11.4 Protocolos MRA 3D con contraste; con o sin iPAT para examenes estacionarios, dinamicos, perifericos y de cuerpo entero.
1.11.5 Función dinamica que permite determinar con precisión el instante de llegada del bolo y el cambio "parar y continuar" en tiempo real al protocolo de exploracion ce-MRA 3D
1.11.6 Secuencia que aumente la resolución temporal para los exámenes angiográficos. Que se obtenga mediante mediciones repetidas de la región del espacio K central tipo TRAQ, DRKS, Keyhole (4D-TRAK), TRICKS-XV o TWIST
| 1.12 CUERPO |  | 1.12.1 Protocolos single shot TSE o similar
1.12.2 Secuencias con correccion de movimiento (BLADE,PROPELER, MultiVane, JET y 2D PACE) compatible con la técnica paralela de reconstrucción de imágenes
1.12.3 Secuencias de alta resolucion basadas en (SPACE 3D, 3D FRFSE, VISTA, mVOX) para toma de CRM (Colangioresonancia) y urografia sin medio de contraste. Adicional secuencia 2D corte unico.
1.12.4 Secuencias de supresion grasa (saturcion grasa rapida STIR, SPAIR o similar)
1.12.5 Secuencias Dixon o similar (separacion de agua y grasa) para obtener imágenes de grasa, agua fase y fuera de fase en una sola adquisicion
1.12.6 Secuencias GRE volumetricas interpoladas con alta resolucion espacial y temporal
1.12.7 Secuencias con volumen dinamico 3D (VIBE,LAVA-XV, THRIVE, 3D Quick)
1.12.8 Secuencias volumetricas isotropicas para imagen pelvica
1.12.9 Secuencias potenciadas en difusion para imagen abdominal y pelvica de alta resolución y mínima distorsión
1.12.10 Evaluación para estudios dinámicos con mapas Intensidad de señal vs.Tiempo
1.12.11 Cuantificación de hierro en higado, se puede usar el método de Rennes, dejando el protocolo listo durantes las aplicaciones
1.12.12 Secuencia que pueda realizar la imagen en fase arterial múltiple en una sola apnea, con resolución temporal y espacial. No debe requerir sincronización. Tipo DISCO, Twist Vibe o similar
1.12.13 Secuencia no sensible al movimiento con adquisición de trayectoria radial
| 1.13 MUSCULO - ESQUELETICO |  | 1.13.1 Secuencias GRE de volumen interpolado 3D de alta resolucion para estudios de artografia por RM
1.13.2 Secuencias GRE 3D (MEDIC, MERGE, M-FFE) isotropicas optimizadas para post-procesamiento 3D
1.13.3 Secuencias doble Echo 3D isotropicas optimizadas para post-procesamiento 3D (Diferenciacion fluido cartilago) (T1, T2, DP y Fat Sat o similar)
1.13.5 Secuencias con tecnica de dismunucion de movimiento (BLADE,PROPELER MB, MultiVane, JET)
1.13.6 Técnica para corregir distorsiones a través del plano provocadas por implantes metálicos (Mavric, O-MARXD, SEMAC, SmartVAT)
1.13.7 Herramienta para optimizacion de saturacion grasa para articulaciones
| 1.14 CONSOLA DE ADQUISICIÓN |  | 1.14 .1 Debe tener interface DICOM 3.0
1.14 .2 Teclado y mouse
1.14 .3 Monitor ≥ 24" y resolución ≥1920 × 1200 c/u
1.14 .4 Procesador con múltiples núcleos ≥ 4
1.14 .5 Frecuencia del procesador ≥ 3.5 GHz
1.14 .6 Memoria RAM de ≥ 32 GB
1.14 .7 Disco duro (sistema, base de datos e imágenes) ≥ 480 GB
1.14 .8 UPS para consola
| 1.15 CPU DEL RECONSTRUCTOR |  | 1.15.1 Procesador con múltiples núcleos ≥ 4
1.15.2 Frecuencia del procesador ≥ 2.5 GHz
1.15.3 Memoria RAM de ≥ 32 GB
1.15.4 Disco duro (Datos Crudos) ≥ 480 GB
1.15.5 Velocidad de reconstrucción (256x256) ≥ 16500 recons/seg
| 1.16 SOFTWARE CONSOLA DE ADQUISICIÓN |  | 1.16.1 Software de Composición anatómica o angiográfica automática de varias imágenes coronales o sagitales adyacentes para la presentación y posterior evaluación
| 1.17 ESTACIÓN DE TRABAJO / POST PROCESO |  | 1.17.1 Debe tener interface DICOM 3.0
1.17.2 Teclado y mouse
1.17.3 Monitor ≥ 23" y resolución ≥1280 × 1024 c/u
1.17.4 Procesador con múltiples núcleos ≥ 6
1.17.5 Frecuencia del procesador ≥ 2.0 GHz
1.17.6 Memoria RAM de ≥ 64 GB
1.17.7 El almacenamiento total Disco Duro debe ser ≥ 900 GB
1.17.8 El tamaño de almacenamiento para imágenes deber ser ≥ 600 GB
1.17.9 Debe poder leer y escribir CD o DVD
1.17.10 UPS para la estacion de trabajo
| 1.18 SOFTWARE DE POST PROCESO |  | 1.18.1 La interfaz de usuario debe ser sencilla y con funciones para la organización de los exámenes por paciente, modalidad, etc.. Así mismo debe poseer protocolos de búsqueda rápida y permitir crear agrupaciones especificas de exámenes o casos.
1.18.2 El programa debe permitir el pos procesamiento de imágenes de múltiples modalidades y generar reportes estructurados distintos formatos (PDF, DOC, SC, entre otros) y permitir el trabajo eficiente con las imágenes provenientes de los equipos instalados en el servicio de imagenes diagnosticas del Instituto Nacional de Cancerologia
1.18.3 El programa debe tener total compatibilidad con las imágenes en formato DICOM 3,0 o mayor y una completa conectividad a los PACS y RIS de la institución
1.18.4 El programa debe estar disponibles en varios idiomas, principalmente Español e Ingles.
1.18.5 El programa debe poder importar y exportar imágenes en formato DICOM 3.0 o mayor, a o desde medios magnéticos (CD/DVD, USB, etc..) y ver el proceso de carga de la trasferencia
1.18.6 El programa debe contar con una herramienta de ayuda para la asistencia del usuario en su operación, así mismo poseer pequeños descriptivos de las herramientas sin necesidad de dirigirse a otras ventanas
1.18.7 El programa debe tener una herramienta dedicada para imprimir imágenes y resultados.
1.18.8 Software que posea varios flujos de trabajo de MRI para la visualización de exámenes específicos de mama, próstata, neurología o cardiovasculares, con funciones de evaluación y preferiblemente difusión
1.18.9 Software que permita el procesamiento de datos de perfusión cerebral, esto incluye Arterial Input Fuction (AIF)
1.18.10 Software que permita el calculo de la diferencia de Perfusion-Diffusion, la evaluación puede realizarse en función al cálculo diferencial entre dos regiones de interés o varias combinadas en conjuntos de datos 2D.
1.18.11 Software que permita una evaluación de datos de espectroscopía en MRI de Voxel único y Multivoxel con una guía de flujo de trabajo
1.18.12 Software que permita una visualización y evaluación integra de imágenes de MRI y datos de espectroscopia para exámenes de próstata.
1.18.13 Software que permita la posibilidad de una visualización integrada de imágenes de MRI y datos de espectroscopia para los exámenes de mama
1.18.14 Software que genere reportes de manera rápida y estructurada en múltiples formatos (PDF, DOC, SC, etc..) y que permita editar reportes de diagnostico en RTF, PACS o DICOM SC con la posibilidad de crear nuevas secciones y listas, combinando distintos resultados en un solo documento.
1.18.15 Software que acelere el flujo de trabajo con la automatización y la estandarización de reconstrucciones como la identificación anatómica y las vistas previas especificas para tareas determinadas
1.18.16 Software que permita la evaluación de imágenes de perfusión potenciadas en T1 con herramientas avanzadas y que genere mapas con parámetros intuitivos para una lectura eficiente de series dinámicas con el fin de un flujo de trabajo sin problemas, preferiblemente los datos deben pre-procesarse automáticamente
1.18.17 Software que proporcione una evaluación volumétrica de las lesiones, para la evaluación volumétrica de tumores, ganglios linfáticos y metástasis; pero también para lesiones no oncológicas.
1.18.18 Software que combine flujos de trabajo oncológicos que estructuren gran cantidad de datos de forma automática y rápida en diseños altamente legibles con un enfoque en la lectura oncológica.
1.18.19 Software que permita la fusion de secuencias de difusion y perfusion con secuencias anatomicas (T2)
| 1.19 REQUISITOS DE INSTALACIÓN |  | 1.19.1 Mínima área de instalación ≤ 30 m²
| 1.20 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  | 1.20.1 Consumo de potencia del equipo en reposo ≤ 6.0 Kw
1.20.2 Consumo de potencia antes del escaneo ≤ 12.0 kW
1.20.3 Consumo de potencia durante el escaneo ≤ 21.0 kW
| 1.21 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL |  | 1.21.1 FDA
1.21.2 CE
| 1.22 PERIFÉRICOS O ACCESORIOS |  | 1.22.1 Carro porta bobinas
1.22.2 Set de almohadas, almohadillas, espumas, velcro para posicionar, fijar y sujetar al paciente durante el examen
| 1.23 CABINA DE RF |  | 1.23.1 El equipo debe incluir la Cabina de Radiofrecuencia
2. ACCESORIOS | 2.1 Monitor de signos Vitales compatible con resonancia magnetica con especificaciones anexadas en formato ESPECIFICACIONES TECNICAS - EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA / MONITOR MULTIPARAMETRO
3.GARANTÍAS | 3.1 Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser mayor a 1 año.
| 3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (10) años, emitida por casa matriz. | [9 empty] | N/A
3.6 El oferente debe garantizar que durante la garantía se reemplazaran las piezas que se requieran sin limite de cuantía, además deberán garantizar un Uptime mayor al 90%.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos (En caso de ser distribuidores debera presentar carta de autorizacion exclusiva pro casa matriz de la marca representada)
| 3.8 Garantizar el suministro de Helio para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [9 empty] | N/A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal de servicio calificado y capacitado directamente en fabrica y que este registrado ante el Recurso Humano INVIMA.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
| 5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | [9 empty] | N/A
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (10) años, emitida por casa matriz ademas de 3 certificados de experiencia en la venta en el País de equipos de Resonancia Magnética de 1.5 Teslas.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable | [9 empty] | N/A
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [9 empty] | N/A