## PBIPOOJOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA BIPOLAR PARA OJOS
DEFINICIÓN: | PINZA BIPOLAR PARA OJOS |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | PUNTAS RECTAS 0.2 - 0.25 MM Y DE 6-8 mm -11 MM DE LONGITUD EN LA PUNTA CON CABLE- con recubrimiento para protección
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## INSTRU OFTALMO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 23
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN OFTALMOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL OFTALMOLOGIA
DEFINICIÓN: | SET INSTRUMENTAL OFTALMOLOGIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 4 Pinza corneal Bonn, 0.12 Plataforma de atar de 5mm, recta, long entre 9.5-11 cm 2 Pinza de sutura Bishop-Harmon, .3mm, dientes 1x2, 3mm a 5mm de plataforma de anudar long 8.5cm 2 Pinza de sutura Castroviejo, .3 mm, dientes 1 x 2. 6 mm plataforma de anudar, plana 3 Pinza de sutura Castroviejo, .5 mm, dientes 1 x 2. 6 mm plataforma de anudar, plana 2 Pinza mosquito, Hartman. Recta 2 Pinza mosquito, Hartman. Curva 4 Tijeras Westcott de tenotomia curvas, punta roma, laminas 13mm, mango plano 2 Tijeras Westcott de tenotomia curvas, punta roma, laminas 16mm, mango plano 1 Tijeras Westcott de punto , puntas agudas, laminas 16mm , mango plano 2 Tijera Curva Stevens puntas romas, laminas 12 mm a 14 mm mango en anillos 6 Pinza relojero recta # 5, plataforma de atar. 3 Retractores de Saco Lagrimal Knapp o rollet 2 Especulos Lamina Solida reversible Kershner, Ramas Redondas 2 Espéculo temporal Lieberman, Láminas planas en V, tamaño adulto 2 Espéculos de alambre barraquer, tamaño infantil, láminas 10mm 3 Especulos de alambre barraquer, tamaño adulto, laminas 14mm a 15mm 2 Especulos de alambre barraquer, tamaño pediatrico, laminas de 9mm11mm 2 Especulos de alambre Barraquer, laminas abiertas, tamaño pediátrico 2 Dilatador lagrimal doble punta Castroviejo, tamaño 1 y 2 2 Gancho de Doble Fijación, 1,5mm entre puntas curvas 2 Portaguja Barraquer,mandíbulas Finas entre 9 y12mm, curvo sin seguro, tamaño largo 2 Portaaguja Barrquer, Mandíbulas Fuertes entre10 y 14mm, curvo sin seguro 1 Portaaguja Barraquer, Mandíbulas Fuertes entre10 y 14mm, curvo con seguro 1 Compás Castroviejo, recto, escala 0-20 ambos lados 2 Tijera de Iris curva, puntas agudas, laminas entre 22 y 28 mm, mango en anillos 4 Mango de Bisturí No. 3 1 Placa de Parpado entre 10 y 12 cm 4 Pinza de fijación adson con dientes, 0.5mm, 1 x 2 dientes, longitud total de 100 a124mm, 2 Bishop-Harmon long entre 84 y 90 mm 2 Caja de esterilizar con estera de silicona, pequeña, 152x63,5-64 x 19mm 2 Bandeja de esterilización con estera tipo dedo de silicona, de dos niveles grande, 254 x 152x 19mm 2 Caja de esterilizar con estera de silicona, de un nivel grande, 254 x 152 x 19-38mm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.