## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Patología
NOMBRE GENÉRICO: | MICROSCOPIO PARA DOCENCIA
DEFINICIÓN: | Equipo electrónico diseñado para ampliar estructuras pequeñas, mediante luz visible; con tubo de co-observación para docencia. | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. Generales |  | 1.- Cuerpo del microscopio ergonómico, estativo metálico y resistente a vibraciones.
2.- Distancia parafocal mínimo 45 mm
|  |  | 3. Tubo de observación binocular |  | 3.1.- Ajuste de distancia entre pupilas que cubra el rango: 52 a 75 mm, mínimo.
3.2.- Ajuste dióptrico +/- 5
3.3.- Corrección de óptica al infinito.
3.4.- Inclinación de 30°
3.5.- Siedentopf
|  |  | 4.Oculares |  | 4.1.- Dos unidades de 10X con campo de observación de 20 mm mínimo, y anteojeras.
4.2.- De alto punto focal para uso con o sin lentes.
4.3.- Cavidad para intercambio de retículas de medición.
|  |  | 5.- Revolver porta objetivos. |  | 5.1.- Cuádruple como mínimo.
5.2.- Sistema de giro por medio de balines.
|  |  | 6.- Objetivos |  | 6.1.- 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, y 100X/1.25
6.2.- Corrección de óptica al infinito.
6.3.- Plan acromático (corrección de aberraciones esférica y cromática).
6.4.- Identificación de parámetros en cada objetivo y código de color.
|  |  | 7.- Platina con mando a la derecha |  | 7.1.- Pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.
7.2.- Control de posicionamiento coaxial "X Y".
|  |  | 8.- Condensador. |  | 8.1.- Apertura numérica 0.9 seco /1.25 aceite
8.2.- Tipo Abbe.
8.3.- Precentrado tipo "fixed-köhler.
8.4.- Para campo claro, campo oscuro y contraste de fases Ph2
|  |  | 9.- Sistema de enfoque coaxial en ambos lados |  | 9.1.- Micrométrico.
9.2.- Micrométrico.
9.3.- Fino: 0.2 mm
|  |  | 10.- Sistema de iluminación. |  | 10.1.- Fuente de iluminación LED.
10.2.- Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).
10.3.- Iluminación Köhler.
10.4.- Diafragma de campo.
11.- Sistema antifúngico en óptica.
12.- Filtro azul
|  |  | 13.- Cabezal de enseñanza frente a frente |  | 13.1.- Tubo binocular inclinado 30°
13.2- Set de adaptación para tubo
13.3.- Dos Dos unidades de 10X con campo de observación de 20 mm mínimo, y anteojeras.
13.- Alimentación eléctrica: 100-120 VAC/50-60Hz
| 2. Accesorios |  | 1.- Funda de protección.
2.- Estuche de transporte.
3.- Papel seda para limpieza de óptica (mínimo 200 papeletas).
4.- Dos frascos de aceite de inmersión , de la misma marca del equipo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe, por cada año de garantía. Anexar recomendación del fabricante.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.