## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ÍTEM No.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Dermatología
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA PIELÍTICA
DEFINICIÓN : | Equipo portátil con lámpara LED que proporciona luz blanca para la iluminación focalizada del campo de visión durante un procedimiento médico diagnóstico o toma de biopsias. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. Generales | 1.1.- Brazo articulado y soporte móvil con sistema de frenado
|  | 1.2.- Fuente de iluminación |  | 1.2.1- LED
1.2.2- Vida útil estimada 40.000 horas, mínimo
1.3.- Iluminancia: 100.000 lux, mínimo a 1m de distancia de cabezal
1.4.- Grado de protección del cuerpo de la lámpara IP42
1.5. Consumo de energía de las luces 80W , máximo
1.6. Ajuste de altura 130 cm, mínimo
1.7. Radio de giro 310°, mínimo
1.8.- Alimentación eléctrica: 100-120 V/ 50-60 Hz
| 2. Lámpara | 1.1.- Diámetro del campo de mínimo 15 cm
1.2.- Rendimiento: 270 lm/W, mínimo
1.3.- Índice de reproducción de color: 95% o mayor
1.4.-Temperatura de color 4300K, mínimo
|  | 1.5. Panel de control táctil, con funciones: |  | 1.5.1.- Encendido/apagado
1.5.2.- Diámetro de campo luminoso
|  | 10- Panel de control táctil con funciones: |  | 1-5..- Aumento y disminución de la intensidad luminosa
| 3. Accesorios | 1.- Tres (3) mangos extraíbles esterilizables
2.- Cable de poder grado médico
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23, incluyendo las recomendaciones para limpieza y esterilización.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.