## MON. SIG. VITAL BASICO - ITEM 3
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [10 empty] | No. de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas a color, mínimo.
1.2. Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3. Detección de marcapasos
1.4. Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5. Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica.
1.6. Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1. Medición oscilométrica
2.1.2. Tiempo de medición menor a 180 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 30- 270 mmHg.
2.1.5. Resolución de 1 mmHg.
2.1.6. Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1. Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2. Resolución 1%
2.2.4. Máximo error permitido +/- 3 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1. Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2. Resolución 1lpm
2.3.3. Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1. Intervalo de 30 a 300 ppm.
2.4.2. Resolución 1ppm
2.4.3. Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5. Temperatura |  |  | 2.5.1. Que cubra el rango entre 25 a 50 °C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1 °C.
|  | 2.6. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 2.6.1. Al menos 3 curvas simultáneas.
2.6.2. Pletismografía.
2.6.3. Respiración.
|  | 2.7. Despliegue numérico de: |  |  | 2.7.1. Frecuencia Cardiaca.
2.7.2. Frecuencia Respiratoria.
2.7.3. Saturación de oxigeno.
2.7.4. Temperatura.
2.8. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.10. Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Temperatura.
3.1.4. Frecuencia Respiratoria.
3.1.5. Batería baja y alimentación AC.
| 4. ACCESORIOS | 4.1. Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2. Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto).
4.3. Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4. Una (1) interface de conexión para NIBP.
4.5. Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6. Un (1) sensor de temperatura
4.7. Batería recargable de al menos una (1) hora de duración.
4.8. Base movil con sistema anticaidas
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MON. SIG. VITAL INVAS- ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESIÓN INVASIVA
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, presión invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [10 empty] | No. de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas a color, mínimo.
1.2. Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3. Detección de marcapasos
1.4. Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5. Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica.
1.6. Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1. Medición oscilométrica
2.1.2. Tiempo de medición menor a 180 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 0 - 270 mmHg.
2.1.5. Resolución de 1 mmHg.
2.1.6. Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1.Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2. Resolución 1%
2.2.4. Máximo error permitido +/- 3 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1. Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2. Resolución 1lpm
2.3.3. Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1. Intervalo de 30 a 300 ppm.
2.4.2. Resolución 1ppm
2.4.3. Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5. Temperatura |  |  | 2.5.1. Que cubra el rango entre 25 a 45 °C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1 °C.
|  | 2.6. Presión invasiva |  |  | 2.6.1. Medición en menos de 20 s
2.6.2. Rango de presión: -50 a 300 mmHg
2.6.3. Máximo error permitido +/- 1 mmHg
|  | 2.7. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 2.7.1. Al menos 3 curvas simultáneas.
2.7.2. Pletismografía.
2.7.3. Respiración.
|  | 2.8. Despliegue numérico de: |  |  | 2.8.1. Frecuencia Cardiaca.
2.8.2. Frecuencia Respiratoria.
2.8.3. Saturación de oxigeno.
2.8.4. Temperatura.
2.10. Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Temperatura.
3.1.4. Frecuencia Respiratoria.
3.1.5. Batería baja y alimentación AC.
| 4. ACCESORIOS | 4.1. Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2. Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto).
4.3. Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4. Una (1) interface de conexión para NIBP.
4.5. Una (1) interface de conexión para IBP.
4.6. Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.7. Un (1) sensor de temperatura
4.8. Batería recargable de al menos una (1) hora de duración.
4.8. Base movil con sistema anticaidas
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional y guía de manejo rápido GTE-P03-F-16.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.