## ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ÍTEM No.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Investigaciones
NOMBRE GENÉRICO: | INCUBADORA DE CO2
DEFINICIÓN : | Dispositivo que permite crear un ambiente controlado para la reproducción de cultivos microbiológicos | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1. Capacidad mínima: 165 litros
2. Interfaz de comunicación RS232
3. Cámara fabricada en acero inoxidable
|  | 4. Rango de temperatura |  | 4.1. 4°C o menor (sobre la temperatura ambiente)
4.2. 50°C o mayor
5. Uniformidad de temperatura +/- 0,5°C o menor
|  | 6. Rango de CO2 |  | 6.1. 0,2% o menor
6.2. 20% o mayor
7. Uniformidad de CO2 +/0,1% o menor
8. Autocero de CO2
|  | 9. Pantalla de visualización de parámetros LCD |  | 9.1. Temperatura
9.2. Nivel de CO2
9.3. Ajuste de alarmas
9.4. Grafico de registros
10. Memoria de registro de datos
|  | 11. Alarmas visuales y sonoras |  | 11.1 Alta/baja temperatura
11.2. Alto/bajo nivel de CO2
11.3. Falla en el suministro eléctrico
11.4. Puerta abierta
11.5. Falla del sensor de temperatura
11.4. Oxigeno y humedad relativa
12. Desinfección de alta temperatura
14. Sistema de calentamiento directo, sin ventilador
| 2. ACCESORIOS | 2.1. Seis (6) estantes ajustables
2.2. Mangueras y regulador para conexión a bala de CO2
| 3. ALIMENTACIÓN | 3.1 100-120 v/50-60 Hz
| 3. ALIMENTACIÓN | 3.2 500W, máximo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: ISO 13485, FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ITEM No.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Biologia del cáncer
NOMBRE GENÉRICO: | SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
DEFINICIÓN : | Sistema estandarizado que permita medir, registrar, procesar, alertar y documentar el desempeño de variables físicas como temperatura de equipos de refrigeración y conservación de muestras biológicas. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.1. Sistema de transmisión de datos de forma inalámbrica
1.2. Transmisión de datos que cubra el rango de frecuencias de 902 a 915 MHz
1.3. Rango de temperatura a monitorear desde -200°C o menor hasta 250°C o mayor
1.4. Identificación única del sensor por número de serial.
| 1.5. Pantalla que permita la lectura de los siguientes datos: |  | 1.5.1. Medida
1.5.2. Nivel de comunicación
1.5.3.Nombre de canal
1.5.4. Tipo de alimentación
1.5.5. Nivel de batería
1.5.5. Alarmas
1.6. Transmisores multiparámetros que permitan diferentes tipos de sonda.
| 1.7. Alarmas |  | 1.7.1. Visuales y audibles | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.7.2. Envió de correo electrónico | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.7.3. Llamada de voz | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.7.4. Actualizaciones RSS | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  |  | 1.7.5. Supervisión y reporte automático vía WIDGET | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
| 1.8. Software |  | 1.8.1. Licencia para ilimitado número de usuarios
1.8.2. Licencia para ilimitado número de puntos de monitoreo
1.8.3. Generación/Almacenamiento de reportes de indicadores y auditoria.
1.8.4. Interfaz grafica de usuario tipo pagina web con posibilidades de visualización de datos como: mapa, lista de canales, lista de áreas, lista de grupos
1.8.5. Gestión de datos electrónicos bajo el estándar de seguridad desarrollado por la FDA en la norma 21 CFR parte 11.
| 1.8. Calibración |  | 1.8.1. Ajuste de corrección de la incertidumbre y desviación reportados en el certificado de calibración implícito en cada registro. | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
2. ACCESORIOS: | 2.1. Dos (2) baterías 3,6 V de reserva.
2.2. Adaptador para corriente directa 5VDC
2.2. Cables de RED / Cable USB
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 4.1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4.4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
4.6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
4.7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
4.8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
| 4.10. Calibración |  | 4.10.1. Certificado emitido por entidad acreditada por la ONAC en cumplimiento de la ISO17025. | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 4.10.2. Certificado de calibración registrado dentro de la sonda y la base de datos. | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
4.11. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
5. NORMAS - CERTIFICADOS: | 5.1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 5.2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años o durante la vida útil, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
5.3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
5.4. Cumplir 21 CFR parte 11, emitida por FDA.
5.5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.