## GTE-P01-F-01
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [8 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [8 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [8 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): |  | Esterilización
SERVICIOS: |  | Central de Esterilización
NOMBRE GENÉRICO: |  | CABINA PARA SECADO DE MATERIAL
DEFINICIÓN : |  | Equipo especializado para el secado de materiales posterior al proceso de limpieza y desinfección en la Central de Esterilización. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | 1. GENERALES |  | 1.1. Secado de materiales en vidrio, acero inoxidable, materiales para terapia respiratoria y de anestesia.
1.2. Sistema de ventilación que permite recirculación de aire forzado.
1.3. Indicador digital de temperatura y tiempo.
1.4. Control de temperatura y regulación a partir de termostato de precisión, PT100 o superior.
1.5. Rango de temperatura configurable mínimo hasta 50°C
1.6. Filtro de entrada de aire. Garantia de limpieza del 95% en tamaño de 0,3 µm a 10µm o superior.
1.7. Estantes extraibles que permitan el secado tanto de canastas de material (minimo 9) como de secado de mangueras (mínimo 35 tubos de anestesia).
1.8. Fabricación en acero inoxidable AISI 304 o calidad superior, doble pared con capa de aislamiento, puertas y estantes
1.9. Posibilidad de programación de temporizador de 1 hasta 99 minutos.
1.10. Volumen de cámara minimo de 300 Litros
1.11. Bloqueo para impedir cambio de ciclo mientras el mismo esta transcurriendo.
1.12. Sensor de final de curso que permita monitorear un adecuado cierre de puerta.
ALIMENTACIÓN: |  | 1. 100 - 120 V / 50-60 Hz
2. Sistema de protección en caso de sobrecarga en la red de alimentación o falla de fase.
3. Potencia menor de 4000W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
11. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [5 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: JOHN JAIRO CARDONA ZULUAGA |  |  |  |  | NOMBRE: NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO
| CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA BIOMÉDICA |  |  |  |  | CARGO: COORDINADORA ÁREA ESTERILIZACIÓN
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA: