## ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Genética
NOMBRE GENÉRICO: | CÁMARA DE ELECTROFORESIS
DEFINICIÓN: | Equipo que permite realizar análisis (Separación, purificación, preparación) de los ácidos nucleicos y proteínas en el campo de la biologia molecular. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1) Tipo de cámara: Horizontal.
2) Material de Construcción: Plástico Transparente Moldeado.
3) Tamaño aproximado en cm: 15 largo x 10 ancho x 7 profundidad (medidas aproximadas).
4) Con dos (2) peines de 12 pozos x 0,2 mm (o similares).
5) Un gel de 8 x 10 cm (medidas aproximadas).
6) Con tapa de seguridad que elimina la posibilidad de shock eléctrico.
7) Con electrodos de platino resistentes a la corrosión.
8) Con cámara buffer.
ACCESORIOS: | 1) Gel que permita contener muestras.
2) Demás accesorios que garanticen su adecuado funcionamiento.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: | 1) Limite de voltaje máximo: 150 VDC
2) Limite de potencia máximo: 45 W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
8) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
| 9) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10) Garantizar verificación calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
11) Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
12) Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
13) Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3,
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Genética
NOMBRE GENÉRICO: | CÁMARA DE ELECTROFORESIS
DEFINICIÓN: | Equipo que permite realizar análisis (Separación, purificación, preparación) de los ácidos nucleicos y proteínas en el campo de la biologia molecular. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1) Tipo de cámara: Horizontal.
2) Material de Construcción: Plástico Transparente Moldeado.
3) Tamaño aproximado en cm: 25 largo x 20 ancho x 8 profundidad (medidas aproximadas).
4) Con dos (2) peines de 30 pozos x 0,4 mm (o similares).
5) Un gel de 15 x 18 cm (medidas aproximadas).
6) Con tapa de seguridad que elimina la posibilidad de shock eléctrico.
7) Con electrodos de platino resistentes a la corrosión.
8) Con cámara buffer.
ACCESORIOS: | 1) Gel que permita contener muestras.
2) Demás accesorios que garanticen su adecuado funcionamiento.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: | 1) Limite de voltaje máximo: 150 VDC
2) Limite de potencia máximo: 45 W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
8) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
| 9) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10) Garantizar verificación calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
11) Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
12) Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
13) Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Genética
NOMBRE GENÉRICO: | CÁMARA DE ELECTROFORESIS
DEFINICIÓN: | Equipo que permite realizar análisis (Separación, purificación, preparación) de los ácidos nucleicos y proteínas en el campo de la biologia molecular. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1) Tipo de cámara: Horizontal.
2) Material de Construcción: Plástico Transparente Moldeado.
3) Tamaño aproximado en cm: 22 largo x 14 ancho x 7 profundidad (medidas aproximadas).
4) Con cuatro (4) peines: Dos de 20 pozos x 0,2 mm y Dos de 15 pozos x 0,5 mm (o similar).
5) Con Dos geles de 12 x 14 cm (medidas aproximadas).
6) Con tapa de seguridad que elimina la posibilidad de shock eléctrico.
7) Con electrodos de platino resistentes a la corrosión.
8) Con cámara buffer.
ACCESORIOS: | 1) Gel que permita contener muestras.
2) Demás accesorios que garanticen su adecuado funcionamiento.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: | 1) Limite de voltaje máximo: 150 VDC
2) Limite de potencia máximo: 45 W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
8) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
| 9) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10) Garantizar verificación calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
11) Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
12) Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
13) Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiología e imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | Balanza digital
DEFINICIÓN: | Balanza digital de precisión |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES | 1.1 Posee un rango de medición de 0 a 30 kG.
1.2 Posee una resolución menor a 10 g
1.3 Espesor menor a 8 cm.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Disco de acrilico de 1 cm de diamétro y espesor de 4 mm, para evaluar la relación señal a ruido y la relación contraste ruido.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
2. Asegurar entrega de manuales de usuario en castellano o inglés.
3. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.