## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | DETECTOR GEIGER-MÜLLER PARA MONITOREO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HABITACION DE YODOTERAPIA
DEFINICIÓN: | Detector de radiación para la monitorización de la tasa de dosis y tasa de conteos de pacientes hospitalizados de yodoterapia. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Detector | 1.1. Detector tipo Geiger-Müller de lectura compensada
1.2. Conexión del detector Geiger-Müller a monitor externo a la habitación para la visualización de las medidas
1.3. Tipo de radiación: Gamma
1.4. Batería externa para autonomía en caso de corte energético
| 2. Rango de medida | 2.1. Registro de medidas para tasa de dosis en (uSv/h, mSv/h, mR/h,..) y velocidad de conteo en (cps, cpm)
2.2. Rango de medida: 0,1uSv/h - 20mSv/h
2.3. Respuesta energética: dentro del 15% del valor real
2.4. Linealidad: dentro del 10% del valor real
| 3. Consola | 3.1. Display para la visualización de las medidas del detector in situ.
3.2. El display debe permitir el acceso a la configuración de las unidades de medida, rangos de medición, tiempos de medición, integración de medidas.
3.3. Unidades (uSv/h, mSv/h, mR/h, cps, cpm)
3.4. Que tenga una base, carcasa y/o soporte para sujetar el monitor en el exterior de las habitaciones.
3.5. Que permita el almacenamiento de las medidas realizadas
3.6. Que permita el acceso a los datos de medición almacenados
| 4. Accesorios | 4.1. El sistema debe entregarse instalado y en funcionamiento.
4.2. Especificar técnicamente el cableado requerido para la instalación del detector y su respectivo monitor.
4.3. Deberá incluir cableado suficiente para garantizar la conexión entre el detector Geiger-Müller y el dispay de visualización de datos al exterior de la habitación (Para la habitación 444 aproximadamente 10 metros y para la habitación 445 aproximadamente 20 metros).”
ALIMENTACIÓN ELECTRICA: | 110/240V 50-60Hz.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte de mantenimiento correctivo, calibración y/o verificación durante el tiempo de garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones sugeridas por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Entrega de manual de usuario en inglés y en castellano (si está disponible)
5. Garantía mínima de un (1) año
6. Garantizar accesorios y repuestos por un periodo mínimo de 5 años
7. Instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P03-F-13), donde se especifique entre otras cosas recomendaciones de limpieza, desinfección y cuidados de usuario (impreso a color).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
3. Presentar certificado de calibración del detector expedido en fábrica o por un laboratorio primario/secundario/terciario de calibración
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.