## CAMA PEDIATRICA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Habitacion Aislados Medicina Interna Tercer Piso
NOMBRE GENÉRICO: | CAMA ADULTOS HOSPITALARIA
DEFINICIÓN : | Equipo diseñado para posicionar a los pacientes adultos durante su estancia hospitalaria. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. Generales | 1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años
1.2. De tres (3) secciones o mayor.
1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo
1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado
|  | 1.5. Movimientos electrónicos: |  | 1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)
1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor
1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor
|  | 1.6. Ajuste de altura |  | 1.6.1. Límite inferior 62 cm o menor
1.6.2. Limite superior 88 cm o mayor
1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60º como mínimo
1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23º como mínimo.
1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 75 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo
1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).
1.11. Posición vascular o elevación de pies
1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).
1.13. Dimensiones de la cama +/- 7%: longitud total 230 cm. Ancho total 105 cm.
1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia
1.15. Alarma de falla por conexión electrónica y altura mínima
1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.
1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador
1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
1.19. Plataforma en ABS
| 2. Alimentación | 2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz
| 3. Accesorios | 3.1. Batería auxiliar
3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm o mayor, antiescara
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23, incluyendo las recomendaciones para limpieza.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.