## ELECTROBISTURI POR RADIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM No.1 UN (1) ELECTROBISTURI POR RADIOFRECUENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas
SERVICIOS: | Ginecología
NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROBISTURÍ POR RADIOFRECUENCIA.
DEFINICIÓN : | Equipo eléctrico portátil para corte y coagulación. | [9 empty] | NUMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Frecuencia de salida que se encuentre dentro del rango de 400 KHz a 550KHz
1.2. Visualización numérica en formato digital.
1.3. Potencia máxima de salida que se encuentre en el rango 50 a 100 watts, minimo.
1.4. Para trabajo en tres modos: corte puro, coagulación y blend.
1.5. Compatible con equipos externos (evacuador de humo).
1.6. Placa del paciente monitoreada continuamente.
1.7. Potencia de salida regulada y aislada.
1.8. Peso máximo generador 15kg.
| 2. ALARMAS. | 2.1. Sistema de alarma visual y acústica.
2.2. Alarma placa de paciente.
2.3. Alarma para modos de uso: corte puro, coagulación y blend.
| 3. MODOS DE OPERACIÓN | 3.1. Modo Monopolar: corte y coagulación
3.2. Modo Bipolar.
| 4. POTENCIA | 4.1. Corte Puro no menor a 100 Watts
4.2. Corte y Coagulación no menor a 100 Watts
4.3. Coagulación no menor a 80 Watts
| 5. SEGURIDAD | 5.1. Ajuste de potencia manual.
5.2. Botones y pedal resistente a líquidos
5.3.Manejo manual o por pedal
5.4. Muestra de errores en formato digital
5.5. Indicador de activación.
| 6. ACCESORIOS: | 6.1. Un (1) estuche protector tipo maleta de material resistente.
6.2. Set de once (11) electrodos con diferentes formas de puntas, esterilizables en autoclave.
6.3. Un (1) interruptor de pedal.
6.4. Una (1) placa de paciente neutra aislada.
6.5. Un (1) lápiz con botones de activación, esterilizable.
6.6. Una (1) pinza bipolar, esterilizable en autoclave.
6.7. Set de catorce (14) asas con diferentes formas de puntas, esterilizables en autoclave.
* Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. Los accesorios deben ser originales.
| 8. ALIMENTACIÓN: | 8.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar verificación de calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Garantizar compatibilidad con otros equipos cuando asi lo requiera.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 5. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1 y IEC 60601-2-2. | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | CARGO:
| FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  |  | FECHA:

## CABINA DE FLUJO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM No. 4 (1) UNA CABINA DE FLUJO LAMINAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | LABORATORIO
SERVICIOS: | FARMACIA
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE FLUJO LAMINAR
DEFINICIÓN : | Equipo de flujo laminar es una cabina en la que se emplea un extractor para forzar el paso del aire y todas las partículas que este contiene a través de un filtro HEPA y proporcionar aire limpio a la zona de trabajo. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1. Flujo Laminar horizontal.
1.2. Peso máximo 168 kg.
1.3. Material externo en acero laminado frio con recubrimiento epóxico.
1.4. Medidas generales aproximadas 96.5cm x 123cm x 86.5cm (ancho x alto x fondo).
1.5. Diseño protegido de presión negativa.
1.6. Esquinas frontales redondeadas.
1.7. Altura ventana de trabajo mayor a 77 cm.
1.8. Paneles laterales en vidrio templado de seguridad de 1/4", mínimo.
1.9. Extractor de velocidad variable con aislamiento a la vibración.
1.10. Indicador de presión diferencial.
| 2. INTERIOR | 2.1. Superficie de trabajo en acero inoxidable tipo 304.
2.2. Iluminación fluorescente.
2.3. Profundidad área de trabajo en rango de 52cm a 55cm.
2.4. Anchura área de trabajo en rango de 90cm a 95cm.
| 3. PARÁMETROS FUNCIONAMIENTO | 3.1. FILTROS |  | 3.1.1. Filtro HEPA con eficacia del 99,99% en partículas de 0.3 μm.
3.1.2. Indicador vida útil de filtros.
3.1.3. Prefiltros desechables.
3.2. Panel de control.
3.3. Ambiente clase 100
ACCESORIOS | 4. Soporte metálico para cabina
ALIMENTACIÓN: | 1. Eléctrica: 110VAC - 120VAC, 10A.
1. Frecuencia: 50Hz - 60Hz.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. | [5 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | [5 empty] | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español. | [5 empty] | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 10. Garantizar presentación de informe de verificación de calificación con sus parámetros, en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [5 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | [5 empty] | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. | [5 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000- 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. | [5 empty] | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.
5. Equipo que cumpla con norma internacional de limpieza del aire por la concentración de partículas.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | CA | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA |  |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | CARGO:
| FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  |  |  | FECHA:

## DESFIBRILADOR EXTERNO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 5 (2) DOS DESFIBRILADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | Desfibrilador externo
DEFINICIÓN : | Dispositivo o equipo medico de emergencia médica utilizado para descarga un choque eléctrico sobre el miocardio del corazón a través del tórax, para tratar de restablecer el ritmo cardiaco. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. SISTEMA | 1.1 Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.
| 2. GENERALES | 2.1 Peso máximo del equipo de 6,5 Kg.
2.2 Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modoDEA) y cardioversión.
2.3 Con selector de nivel de energía para descarga bifásica.
2.4 Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.5 Con sistema de chequeo para probar energía de descarga.
2.6 Tiempo de carga en bateria 10 segundos o menor para máxima energía.
2.7 Tiempo de carga en red 5 segundos o menor para máxima energía.
2.8 Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modos semiautomático (modo DEA).
2.9 Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.10 Energias de salida minimo 13 valores.
2.11 Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos.
| 3. MARCAPASOS TRANSCUTANEO | 3.1 Interconstruido usando electrodos auto adheribles.
3.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 mA o menor a 140 mA o mayor.
3.3 Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
3.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
3.5 Activación por modos: fijo (asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
3.6 Parámetros en pantalla.
| 4. MONITORIZACIÓN | 4.1 Pantalla LCD electroluminiscente o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
4.2 Con despliegue numérico y de onda ECG.
4.3 Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
| 5. PALAS | 5.1 para excitación externa, convertibles adulto/ pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
5.2 Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
5.3 Con posibilidad de uso de electrodos o placas para desfibrilación.
5.4 Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
5.5 Indicador de contacto con paciente.
| 6. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES | 6.1 Seleccionables por el usuario, para alteraciones de frecuencia cardiaca.
6.2 De desconexión del paciente.
6.3 Del nivel de carga de la batería.
| 7. SISTEMA DE REGISTRO | 7.1 Impresión integrada.
7.2 Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
7.3 Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
7.4 Un canal como mínimo.
7.5 Velocidad del papel a 5,25,50 mm/s.
| 8. FILTROS | 8.1 Filtro de red AC
| 9. BATERIA | 9.1 Recargable e integrada.
9.2 Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
9.3 Que permita dar mínimo 70 descargas a maxima potencia.
9.4 Tiempo de carga completa máximo de 4 horas.
| 10. VARIOS | 11.1 Cable de paciente de 3 o 5 terminales.
| 11. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES | 11.1 Dos (2) palas de desfibrilación externa.
11.2 Cien (100) Electrodos para monitoreo ECG.
11.3 Cinco (5) Electrodos auto adheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos.
11.4 Dos (2) Tubos de pasta conductora.
11.5 Dos (2) Rollos de papel de impresión.
| 12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 12.1 Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
12.2 Corriente: 6.0 Amp. o menos.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar verificacion de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe si aplica.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1. | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | CARGO:
| FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  |  | FECHA:

## CABINA DE SEGURIDAD
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO 4
ITEM No. 3 UN (1) CABINA DE FLUJO LAMINAR BLINDADA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | ONCOLOGÍA.
SERVICIOS: | RADIOFARMACIA
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE BIOSEGURIDAD CON PROTECCIÓN RADIOLOGICA.
DEFINICIÓN : | Cabina de flujo laminar vertical clase 100 o iso clase 5 tipo A2. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1. Flujo laminar vertical.
1.2. Aproximadamente de 70% de aire de recirculación, flujo de aire saliente del 30%.
1.3. Dimensiones externas aproximadas de la cabina 137cm x 220cm x 90cm (ancho, alto, profundo).
1.4. Puerta tipo guillotina
1.5. Pozo para recolección de desechos blindado con plomo de espesor de 3mm.
1.6. Dimensiones externas aproximadas pozo de desechos 12cm x 35cm x 14cm (ancho, alto, profundo).
1.7. Filtro HEPA con 99,99% de eficiencia a 0,3um.
1.8. Pozo activimetro blindado con plomo, con espesor de 6mm.
1.9. Dimensiones externas aproximadas pozo activimetro 22cm x 60cm x 25cm (ancho, alto, profundo).
1.10. Sistema de control digital.
1.11. Material externo en acero frio con recubrimiento epóxico.
1.12. Puertas de acceso frontal con accionamiento de sujeción.
| 2.SISTEMA DE CONTROL. | 2.1. Sensor de Temperatura
2.2. Sensor de Humedad
2.3. Sensor de Presión diferencial
| 2. INTERIOR | 2.1. Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa.
2.2. Interior en acero inoxidable, calibre 16 y tipo 304.
2.3. Ventana en vidrio templado con apertura de 40 cm, mínimo.
2.4. Prueba de apertura menor a 20cm.
2.5. Lámpara UV 30w, máximo.
2.6. Lámpara luz día 32w, máximo.
2.7. Dimensiones internas aproximadas de la cabina 122cm x 59cm x 55cm, (ancho, alto, profundo).
| 3. GENERADOR | 3.1. Dimensiones Externas aproximadas 37cm x 50cm x 39 (ancho, alto, profundo).
3.2. Sistema de elevación y descenso del generador.
3.3. Espesor de blindaje 8mm.
| 4. BLINDAJE | 4.1. Blindaje de plomo en todas sus caras.
4.2. Espesor de blindaje 0mm superior, 5mm inferior, 5mm posterior, 5mm laterales.
| 5. MAMPARA | 5.1. Dimensiones externas Ancho: 31cm, Alto: 72cm, Profundo: 5cm.
5.1.Pantalla frontal con movimiento horizontal.
5.2. Blindaje de plomo de 6mm
5.3. Vidrio plomado
5.4. Área visual de 25cm x 25cm.
5.5. Distancia deslizable en el equipo 122cm.
| 6. PARÁMETROS FUNCIONAMIENTO | 3.1. Teclado de membrana
3.2. pantalla LCD de 5"
|  | 6.1. Visualización en Display LCD: |  | 6.1.1. Tiempo de trabajo de lámpara UV
6.1.2. Tiempo de trabajo Filtros.
6.1.3. Sistema de Purga
6.1.4. Activación de Alarmas
6.1.5. Vida útil de filtros.
6.1.6. temperatura y humedad del área de trabajo.
6.2. Panel de control para manejo de menú, motor, luz y lámpara UV.
6.4. Ruido 68dB, máximo.
6.5. Ambiente clase 100
6.6. Dos (2) Filtro HEPA con 99,99% de eficiencia a 0,3um.
6.7. Velocidad nominal de flujo interior en rango de 70 a 90 fpm.
6.8. Velocidad nominal de flujo externa en rango de 70 a 90 fpm.
| 7. ALARMAS | 7.1. Con Alarmas audibles y visuales.
7.2. Que incluya el modo silencio de alarma.
7.3. Alarma de flujo de aire.
7.4. Alarma de reemplazo de filtro.
7.5. alarma de temperatura y humedad.
ACCESORIOS | 1. Dos (2) lámparas UV.
2. Dos (2) lámpara luz día.
3. Un (1) control externo.
4. Soporte metálico para cabina apto para su peso.
ALIMENTACIÓN: | 1. Eléctrica: | 1.1. Voltaje: 110-120 VAC/50-60Hz
1.2. Socket a prueba de agua.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Anexar documento de garantía, donde se evidencie el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye. |  |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. |  |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 4. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. |  |  |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 5. Anexar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos, servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior. |  |  |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 6. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. |  |  |  |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. |  |  |  |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  |  |  |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 9. Asegurar entrega de manuales de Operación y/o funcionamiento en castellano. |  |  |  |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 10. Asegurar entrega de manuales Mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano. |  |  |  |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 11. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. |  |  |  |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 12. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español. |  |  |  |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 13. Garantizar visita de asesoría, revisión eléctrica y verificación de sitio de instalación previa a la instalación del equipo. |  |  |  |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 14. Garantizar presentación de informe de calificación con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  |  |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. |  |  |  |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
4. Cumplimiento de norma de diseño para la seguridad biológica en cabinas de bioseguridad.
| 5. Presentar certificación ISO 9001- 2000- 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. |  |  |  |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TERMOCICLADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO 4
ITEM No. 4 UN (1) TERMOCICLADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas
SERVICIOS: | Patología oncológica
NOMBRE GENÉRICO: | Termociclador compatible con tubs de 0,2 ml, placas de 96 pozos de fondo normal y adaptable a tiempo real si se requiere
DEFINICIÓN : | Equipo para termociclar que tenga compatibilidad con tubos de 0,2, placas de 96 pozos y placas de 480 pozos y adaptable a tiempor real si se requiere. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | GENERALES | Tecnología peltier de calentamiento
Pantalla: LCD táctil de minimo 8,5
Puertos: 5 USB A, 1 USB B, mínimo.
Los puertos deben ser compatibles con elementos como: Mouse, memoria USB, lector de código de barras
Software para manejo, creación, optimización y corrida de protocolos desde PC, opera bajo Windows Xp y vista.
Capacidad para al macenar minimo 1000 programas en la plataforma, pero ilimitados si se utiliza una USB
Opciones de programacion: gráfica y automática
Capacidad para generar y exportar informes como datos de corrida
Test diagnóstico on board que permita la evaluación de los sensores, ventiladores y demás funciones
Disponibilidad para adaptar el equipo a tiempo real
Incubación instantanea
Especificaciones del Bloque:
Capacidad de 96 pozos en placa
Capacidad de 96 tubos de 0,2 ml
Capacidad de 96 pozos en microplaca
Rata máxima de rampa 5ºC/seg
Velocidad promedio máximo de rampa 3.3°C/seg
Rango de temperatura de 0 a 100ºC
Temperatura de la tapa 0-110°C
Exactitud de temperatura ±0.2°C de la temperatura programada a 90°C
Uniformidad ±0.4°C pozo a pozo dentro de los 10 sea de llegada a 90°C
Control de temperatura en modo bloque o calculado
Capacidad de realización de gradiente de temperatura, manejando en cualquier paso deseado de la corrida con una temperatura diferente para cada fila
Gradiente de T° de 30-100°C
Ventilación frontal
Sistema de sensor de temperatura ambiente
Sistema de autoapagado cuando el sensor de temperatura ambiente determine que hay mas de 31°C alrededor del equipo
Debe tener mimino tiene seis módulos electrónicos térmicos para controlar la temperatura de forma independiente manteniendo la uniformidad de la temperatura en todos los pozos durante una corrida
El chasis debe venir con un módulo de 96 pozos pero debe ser compatible con diferentes módulos que sean intercambiables y que contemplen placas de 96 pozos de fondo profundo, o placas de 384 pozos -8para microplacas) o un módulo dual de 48/48 posos. Adicionalmente debe ser compatible con módulos de tiempo real de mínimo seis canales diferentes (96 pozos) o cinco canales ( 384 pozos)
Incluir Sotware que sea intuitivo que permita la programación de una PCR o PCR en tiempo real, más fácil y rápida y controlar mas termocicladores del mismo tipo si se requiere.
Capacidad para controlar sistemas satélites a través de puerto USB
Creador automático de protocolos basado en la polimerasa elegida, los cebadores y la longitud del producto esperado
Gradiente de temperatura que identifique la temperatura de hibridación más apropiada, en una sola corrida
INSTALACIÓN | La compra del equipo debe incluir la instalación y elementos que se requieran para el mismo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Tiempo de garantía mínimo un (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o veinticuatro (24) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
| 10. Software y actualizaciones del mismo sin costo adicional. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS o las que haya lugar si aplica.
| 5. Presentar certificación de casa matriz ISO 14001. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.