## ANEXO No. 4 ITEM 1
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | FLUJOMETRO SENCILLO DE OXÍGENO
DEFINICIÓN : |  | Equipo de medición de flujo de oxígeno para uso médico, con escala en litros por minuto, compensando las variaciones de presión de la línea de suministro, manteniendo una entrega constante de litros por minuto (L/min) al paciente, a través de su válvula de graduación. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1.GENERALES | 1.1 Tipo de equipo: Flujometro Sencillo.
1.2 Tipo de material: aluminio para oxigeno medicinal y plástico resistente.
1.3 Escala numérica para paciente adulto ó pediátrico según se requiera.
1.4 Escala numérica de 0 a 15 L/min adulto o de 0,5 a 7 L/min pediátrico según se requiera.
1.5 Cilindro que soporte presiones mínimas de 50 psi.
1.6 Válvula tipo rosca de perilla resistente con indicador de apertura máxima y mínima para regular L/min
1.7 Salida en rosca para frasco humidificador o acople de línea.
1.8 Cilindro de alta resistencia, con dispositivo de seguridad en la válvula.
1.9 Sistema libre de fugas.
|  | 2. ACCESORIOS | 2.1 Acople para toma chemetron.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar verificación metrologica según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe, por cada año de garantía. Anexar recomendación del fabricante.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 2
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | FLUJOMETRO DOBLE DE OXÍGENO
DEFINICIÓN : |  | Equipo de medición de flujo de oxígeno para uso médico, con escala en litros por minuto, compensando las variaciones de presión de la línea de suministro, manteniendo una entrega constante de litros por minuto (L/min) al paciente, a través de su válvula de graduación. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1.GENERALES | 1.1 Tipo de equipo: Flujómetro Doble
1.2 Tipo de material: aluminio para oxigeno medicinal y plástico resistente.
1.3 Columna con escala numérica para paciente adulto ó pediátrico según se requiera.
1.4 Escala numérica de 0 a 15 L/min adulto o de 0,5 a 7 L/min pediátrico según se requiera.
1.5 Cilindro que soporte presiones mínimas de 50 psi.
1.6 Válvula tipo rosca de perilla resistente con indicador de apertura máxima y mínima para regular L/min
1.7 Salida en rosca para frasco humidificador o acople de línea.
1.8 Cilindro de alta resistencia, con dispositivo de seguridad en la válvula.
1.9 Sistema libre de fugas.
|  | 2. ACCESORIOS | 2.1 Acople para toma chemetron.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar verificación metrologica según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe, por cada año de garantía. Anexar recomendación del fabricante.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 3
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | INFUSOR
DEFINICIÓN : |  | Equipo que permite la infusión mediante generación de presión de soluciones. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1.GENERALES | 1.1 Brazalete de algodón resistente, con lazo para colgar del soporte de infusión
1.2 Lavable hasta 60°C
1.3 Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa a traves de red transparente del brazalete
1.4 Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm de Ø fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
1.5 Membrana endurecida especial de cobre-berilio
1.6 Bolsa de látex resistente a la presión
1.7 Pera de bombeo sin látex
1.8 Capacidad de 1000 mL
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar calibración del equipo ofertado y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 4
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | FONENDOSCOPIO ADULTO-PEDIÁTRICO
DEFINICIÓN : |  | Equipo utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente. | [6 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1.GENERALES | 1.1 Tipo de equipo: Fonendoscopio Adulto-Pediátrico.
1.2 Arco y auriculares de acero inoxidable, bronce cromado o titanio.
1.3 Ergonómico y diseñado para ajustarse al oido del usuario.
1.4 Olivas flexibles fabricadas en silicona o goma de plástico grado médico, lavables.
1.5 Tubo flexible de PVC o silicona.
1.6 - Cápsula sencilla para auscultación fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio, con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo flexible.
1.7 Cápsula de membrana.
1.8 Para frecuencias de 100 o menor a 500 Hz o mayor.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 5
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | TERMOMETRO CON SONDA
DEFINICIÓN : |  | Dispositivo electrónico que mide y visualiza la temperatura (T) detectada por el sensor ubicado en un equipo de refrigeración, además de almacenar y mostrar la temperatura máxima y mínima sensada. | [7 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Alarma de batería baja.
1.3 Alarmas audibles y visuales.
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.6 Alimentación por batería extraíble.
1.7 Memoria de registro para alarmas.
1.8 Registro de valores de temperatura mínima y máxima en almacenamiento individual.
|  | 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-10°C a 60°C), mínimo
2.4 Exactitud o precisión +/- 0.5 °C o menor
2.5 Resolución de 0,1°C o menor.
2.6 Visulización de temperatura actual, máxima y mínima.
2.7 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
|  | 3. ACCESORIOS |  | 3.1 Bateria alcalina o recargable
3.2 Sonda tipo bulbo
3.3 Sistema o adaptador para fijar a refrigerador
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos o ficha técnica (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
5. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Garantizar calibración del equipo ofertado y entrega de informe para la variable temperatura tres puntos entre 2° a 8°C, por laboratorio acreditado por la ONAC o laboratorio extranjero certificado en 17025.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 6
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | MANOMETRO PARA BALA DE OXÍGENO
DEFINICIÓN : |  | Equipo el cual se emplea con los cilindros para regular la alta presión y permiten dosificar el flujo de oxígeno que requiere el paciente. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1.GENERALES | 1.1 Con manómetro para medición de capacidad de bala en un rango de presión de 0 a 4000 psi.
1.2 Con flujometro de salida hasta 15 LPM.
1.3 Salida en rosca para frasco humidificador.
1.4 Con conexión a bala roscado.
1.5 Con regulador de paso de oxígeno.
1.6 Para utilización en cilindros de oxígeno medicinal de 6 m3
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar calibración del equipo ofertado y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 7
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | TERMOHIGROMETRO
DEFINICIÓN : |  | Dispositivo electrónico que mide y muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR). Por medio de sensores y nos permite la visualización de los valores de temperatura y humedad relativa en una pantalla. | [7 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Alarma de batería baja
1.3 Alarma visual y/o audible.
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.4 Alimentación por batería extraíble, esta debe incluirse dentro de la oferta
1.5 Memoria de registro de datos.
|  | 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-10°C a 60°C) (14°F a 140°F).
2.4 Exactitud o Precisión no mayor de ± 1°C para rango de -10°C a 40°C.
2.5 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
|  | 3. HUMEDAD RELATIVA |  | 3.1 Resolución de 1%.
3.2 Escala de medición en rango de (10% a 99%).
3.3 Alarma para altos y bajos porcentajes programable.
3.3 Exactitud o Precisión no mayor de ± 4%HR para rango de 25% a 80%.
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos o ficha técnica (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
5. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Garantizar calibración del equipo ofertado y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 8
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | REGULADOR DE VACÍO
DEFINICIÓN : |  | Equipo con válvula que permite la entrada de aire atmosférico en forma constante para mantener un nivel de vacío. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. GENERALES | 1.1 Fácil operación.
1.2 Para uso en paciente pediátrico y adulto.
1.3 Compacto y ligero.
1.4 Nivel de vacío ajustable.
1.5 Unidad de medición en mmHg.
1.6 precisión del manómetro no mayor a ± 5%.
1.7 Perilla reguladora de vacío.
1.8 Perilla reguladora, resistente con indicador de apertura máxima y mínima.
1.9 Rango de operación regulada 0mmHg - 300mmHg.
1.10 Modos de funcionamiento (full, off y regulado).
1.11 Conexión tipo chemetron.
|  | 2. ACCESORIOS: | 1. Una (1) Trampa de agua de seguridad.
2. Un (1) Conector chemetron.
2. Un (1) Filtro Antibacterial.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 9
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | LARINGOSCOPIO
DEFINICIÓN : |  | Un laringoscopio es un dispositivo médico que ilumina la cavidad bucal y es utilizado por los médicos para permitir la visualización de la faringe y la laringe de un paciente, está especialmente diseñado para encajar en las vías respiratorias altas de un paciente para permitir un procedimiento conocido como intubación. | [10 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. GENERALES | 1.1 Lámpara luz blanca
1.2 Iluminación por fibra óptica.
1.3 Alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo C o AA.
|  | 1. MANGO | 2.1 Hecho en metal y que no cause corrosión.
2.2 Acabado acanalado o rugoso.
2.3 Compatible con todos los modelos de hojas.
|  | 3. HOJAS |  | 3.1 Hojas hechas de acero inoxidables.
|  |  |  | 3.2 Tipo Macintosh (Curvas sin aristas ni ángulo) y Miller (Recta). |  |  | 3.2.1 Contar con hojas Macintosh # 1, 2, 3 y 4 (se solicitaran según se requieran).
3.2.2 Contar con hojas Miller # 0, 1, 2, 3 y 4 (se solicitaran según se requieran).
ACCESORIOS |  | 1. Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable.
2. Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable; ó un juego de baterías alcalinas para el caso de mango no recargable.
3. Lámpara de repuesto.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 10
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
DEFINICIÓN : |  | Conjunto de dispositivos médicos utilizados para diagnosticos de los sentidos. | [6 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. GENERALES | 1.1 Mango de acabado rugoso o estriado.
1.2 Para uso con baterías tamaño o tipo “AA”.
1.3 Control de intensidad de luz.
1.4 Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro.
|  | 2. OFTALMOSCOPIO | 2.1 Sistema de iluminación por medio de lámpara de luz LED
2.2 Con al menos 5 aperturas y lentes dentro del rango de -20 o mayor a +20 dioptrías o mayor.
|  | 3. OTOSCOPIO | 3.1 Sistema de iluminación por medio de lámpara de luz LED
|  | 4. ACCESORIOS | 4.1. Un (1) estuche para guardar los accesorios.
4.2. Espéculos reusables de diferentes tamaños.
4.4. Juego de batería alcalina o recargable tamaño o tipo “AA”.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 11
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 11
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | TENSIOMETRO
DEFINICIÓN : |  | Instrumento medico empleado para la medicion indirecta de la presión arterial, que la suele proporcionar en unidades físicas de presión, por regla general en milímetros de mercurio. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. GENERALES | 1.1 Sistema de medición de presión arterial tipo análogo o tipo reloj.
1.2. Visualización de valores en mmHg, con una precisión de 4 mmHg o menor
1.3. Estructura metálica inoxidable.
1.3. Protección frontal del reloj por vidrio o plástico resistente.
1.4. Con perilla de insuflación de goma suave (libre de latex), resistente al uso frecuente, con válvula tipo rosca, de facil manejo.
1.5. Rango de trabajo de 0 a 300 mmHg
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
8. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
9. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ANEXO No. 4 ITEM 12
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 29-01-2020
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Diferentes servicios del Instituto Nacional de Cancerología
NOMBRE GENÉRICO: |  | TERMOMETRO INFRARROJO
DEFINICIÓN : |  | Dispositivo electrónico que mide y visualiza la temperatura (T) detectada por un sensor. | [7 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Alarma de batería baja.
1.3 Alarma audible y/o visual.
1.4 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.5 Alimentación por batería extraíble.
|  | 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.2 Memoria de registro para ultimas temperaturas.
2.3 Exactitud o precisión +/- 0.3 °C o menor
|  | 3. ACCESORIOS |  | 3.1 Un (1) Juego de batería alcalina o recargable
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos o ficha técnica (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17, Instrucciones de manejo rápido en formato GTC-P02-F-10.
5. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. Garantizar metrología del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: |  |  |  |  | CARGO:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA: