[image: image1.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7




Página 4 de 4
INVITACIÓN A COTIZAR No. 505 de 2018

ANEXO TÉCNICO No.3
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA: ULTRACONGELADORES, REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS, NEVERAS DE TRANSPORTE, COMPOCOOL, LIOFILIZADOR, CALENTADOR DE LÍQUIDOS, HORNOS E INCUBADORAS DE VARIAS MARCAS DEL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones al INC.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA; ULTRACONGELADORES, REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS, NEVERAS DE TRANSPORTE, COMPOCOOL, LIOFILIZADOR, CALENTADOR DE LÍQUIDOS, HORNOS E INCUBADORAS DE VARIAS MARCAS DEL INSTITUTO.

Dentro de la ejecución del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

1.  Calificación operacional y de desempeño de; ultracongeladores, refrigeradores, congeladores, cuartos fríos, neveras de transporte, compocool, liofilizador, calentador de líquidos, hornos e incubadoras de varias marcas del instituto: para asegurar que el sistema cumpla con los requisitos pre-establecidos, se deben realizar las siguientes pruebas:

· Calificación de los embalajes (cajas térmicas aislantes y refrigerantes) para equipos de transporte: realizar pruebas de calificación según el tiempo de transporte (por triplicado) empleando cargas representativas para el proceso. La duración de las pruebas depende del uso para el que se tiene destinado el sistema.
· Prueba de control de temperatura: comparación de la temperatura programada en el control del equipo, frente a los datos obtenidos teniendo en cuenta el sensor o equipo de referencia en condiciones de estabilidad.

· Prueba de estabilidad: determinar con los sensores utilizados en diferentes puntos de referencia el comportamiento del equipo. 

· Prueba de homogeneidad: determinar con varios sensores en diferentes puntos de referencia el comportamiento del equipo (puntos fríos y puntos calientes).

· Distribución de temperatura: mediciones de temperatura al interior del equipo, ubicando sensores en diferentes puntos de la cámara durante un periodo de acuerdo al comportamiento de cada equipo.

· Temperatura de carga: registro de temperatura con un sensor cercano a la carga, para conocer la temperatura a la que se somete ésta.

· Prueba de apertura de puerta: Se parte de la zona de estabilidad de temperatura dentro del rango programado, se procede a realizar una apertura de las puertas durante un tiempo determinado, luego se cierran y se registra el tiempo que se tarda en recuperar la estabilidad.

· Prueba de desconexión de fluido eléctrico: determinar el comportamiento en temperatura del equipo bajo prueba bajo condiciones de falla eléctrica, estableciendo los tiempos de autonomía del equipo.

· Verificación de alarmas: realizar la verificación de activación de alarmas sonoras y visuales según aplique estableciendo que se encuentren ajustadas de acuerdo al uso destinado que tenga el equipo.

· Enfriamiento: registro del tiempo y la temperatura desde el momento en que se enciende el compresor hasta que alcanza la temperatura mínima programada.

2. Trazabilidad: Todas las pruebas deben realizarse con equipos trazables al Sistema Internacional de Unidades y deben estar calibrados por entes avalados para tal fin.

Cantidad de sensores a usar en los equipos como mínimo:

· Refrigeradores y Liofilizador deben ser  6 sensores como mínimo.

· Neveras portátiles y Compocool deben ser 4 sensores como mínimo. 

· Ultracongeladores, congeladores  y cuartos fríos 12 sensores como mínimo. 

Para los ultracongeladores  se aclara que  los sensores solo están calibrados hasta -40º pero se reporta registro total de datos hasta -70º.

· Hornos e incubadoras deben ser  4 sensores como mínimo.

3.  Puesta de stickers en cada equipo calificado: 
Al efectuar los servicios de calificación, se debe caracterizar y/o diferenciar los equipos que fueron objeto de la respectiva calificación. Para esta identificación el contratista deberá colocar un sticker donde se detalle la fecha de calificación, identificación del equipo, número de informe, persona y empresa que realizó la calificación. Los stickers deben ser de material resistente a la limpieza y desinfección para evitar que la información allí contenida se borre; en el caso de que esto ocurra, el proveedor deberá cambiar todos los stickers colocados por unos nuevos.

4.  Elaboración y entrega de certificados de calificación con descripciones claras, registros numéricos y gráficas:

Una vez se realicen las calificaciones, el proveedor debe elaborar el informe de calificación con descripciones claras, registros numéricos y gráficas. Y entregar al grupo de ingeniería biomédica dos (2) copias del informe de calificación (uno (1) digital y uno (1) físico) que incluya la ubicación específica durante la ejecución del servicio y la norma técnica que se utilizó para realizar la calificación. 
5.  Cronograma de Calificación (fechas propuestas): 

El proveedor deberá elaborar un cronograma de calificación con las respectivas fechas de ejecución teniendo en cuenta el anexo técnico, y a su vez determinar la entrega de informes.

6. Informe final de la ejecución del contrato incluyendo registro fotográfico de la puesta de sticker en cada equipo calificado:

El proveedor debe entregar un informe semanal de la ejecución del servicio con la siguiente información: 

	EQUIPO
	MARCA
	MODELO 
	SERIE
	ACTIVO FIJO
	UBICACIÓN
	FECHA DE CALIFICACIÓN
	NUMERO DE INFORME
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA CALIFICACIÓN
	REGISTRO FOTOGRÁFICO STICKER DE CALIFICACIÓN
	OBSERVACIONES
	VoBo DEL SERVICIO 


Al finalizar la ejecución total del servicio contratado el proveedor debe entregar un informe de labor por grupo de equipos con las debidas observaciones consolidado bajo el siguiente modelo:

	EQUIPO
	MARCA
	MODELO 
	SERIE
	ACTIVO FIJO
	UBICACIÓN
	FECHA DE CALIFICACIÓN
	NUMERO DE INFORME
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA CALIFICACIÓN
	REGISTRO FOTOGRÁFICO STICKER DE CALIFICACIÓN 
	OBSERVACIONES


El proveedor deberá elaborar el indicador de cumplimiento del contrato de servicio con su respectivo análisis teniendo en cuenta una evaluación de la función realizada, cumplimiento de la calificación planeada vs ejecutada.
Además el CONTRATISTA debe garantizar:

· Informar previamente al grupo de ingeniería biomédica cuando se presente fallas y/o desajustes en los equipos a calificar.

· Cumplimiento de tiempos de plazo contractual.

· Ejecutar el proceso de calificación para los equipos incluidos en el “Anexo Técnico No. 2”.

· El proveedor debe anexar a la propuesta el(los) certificado(s) de calibración vigentes de los patrones y/o sensores a usar durante la ejecución de las actividades, expedidos por entes avalados para tal fin.

· Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e ingeniería que ejecutara las actividades de calificación.

· El personal que realice las calificaciones deberá contar con formación académica y experiencia certificada en el servicio contratado. Adjuntar hoja de vida actualizada, certificados de experiencia, certificados de capacitación y/o entrenamiento. En caso de que surjan cambios en el personal durante la ejecución del contrato, debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida al Grupo de Ingeniería Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes.

· Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a calificar.

· El proveedor deberá incluir dentro de la oferta mínimo una (1) sesión de capacitación relacionadas con el objeto del contrato.

· Detallar dentro de la propuesta los protocolos calificación que se usarán en el proceso.
7. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO 

7.1 Continuidad: Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad del Servicio. 

7.2 Oportunidad: Deben cumplirse los parámetros de oportunidad establecidos.

7.3 Calidad: Cumplir con parámetros de calidad.
7.4 Servicio al cliente: El servicio debe ofertarse con calidez, amabilidad y humanización.

8. UNIFORMES, DOTACIÓN Y EQUIPOS
Los uniformes, distintivos, insumos, dotación y elementos de protección los debe proporcionar el contratista; además deberá suministrar toda la dotación necesaria al personal de la firma contratista para el correcto desempeño sus funciones. 

9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, ubicada en la Avenida 1 No. 9-85 de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de  los requerimientos institucionales.
10. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Se debe presentar la certificaciones de experiencia del proponente, de acuerdo con lo establecido en el los presentes estudios. 
11. TALENTO HUMANO

a. Perfil de Talento Humano. 
Se deben anexar hojas de vida con copia de los titulo académicos y certificaciones de experiencia laboral.
12. VALORES AGREGADOS:

El contenido de la presente oferta es básico, pudiendo el oferente ampliar o mejorar la oferta en beneficio de la buena prestación del servicio objeto de la presente. 
PAGE  
[image: image2.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer






