## MATERIALES, REACTIVOS,INSUMOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA |  | CÓDIGO: | GDG-P02-F-43
| GESTIÓN DEL GASTO |  | VERSIÓN: | 1
| RELACIÓN MUESTRAS Y CONCEPTOS TÉCNICOS |  | VIGENCIA: | 19-01-2023
GRUPO 1 - GRUPO REACTIVOS BANCO DE SANGRE
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40010403 | Crioviales de 2.0 ml no estériles tapa rosca | UNIDAD | BANCO DE SANGRE | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010405 | TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL DE 5ML CAJA 100 UNIDADES | CAJA | BANCO DE SANGRE | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40040062 | CUBETAS DETERMINACION HEMOGLOBINA X 200 | CAJA | BANCO DE SANGRE | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 2 - REACTIVOS LABORATORIO CLINICO
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40010000 | ACEITE INMERSION x 500 CC.PARA MICROSCOPIA - VISCOCIDAD 100-120 | FRACO | LAB CLINICO | 1 FRASCO
40010011 | PUNTAS AZULES PARA PIPETA PAQUETE X 500 | PAQUETE | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40010015 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AL VACIO | UNIDAD | LAB CLINICO | 5 CAJAS
40010061 | TUBOS EPPENDORF 1.5ML STANDARD X 500 ESTERILES | PAQUETE | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40010091 | CRIOCAJAS PARA 81 CRIOVIALES 2.0 ML. | CAJA | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40010122 | PUNTAS AMARILLAS 200 UL PAQUETE X 500 UN | PAQUETE | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40010402 | TUBOS DE COLECCIÓN DE SANGRE AL VACIO CON EDTA TAPON LILA DE 4 ML CAJA X 100 TUBOS | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40010403 | Crioviales de 2.0 ml no estériles tapa rosca | UNIDAD | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40010405 | TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL DE 5ML CAJA 100 UNIDADES | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40020836 | PIPETA PASTEUR DE 1ML BOLSA X 500 | BOLSA | LAB CLINICO | 1 BOLSA
40060071 | CONTROL EXTERNO TODAS SECCIONES LAB | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060100 | GENERADOR DE ANAEROBIOSIS PARA EMPAQUE INDIVIDUAL (PEQUEÑO) CAJA x 20 | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060132 | PAPEL INDICADOR pH 0-14 X 100 UNIDADES | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060139 | PIPETAS VSG WESTER GREEN X 200 UND. | CAJA | LAB CLINICO | 50 UNIDADES
40060156 | SELENITO CALDO CAJA x 10 tubos | CAJA | LAB CLINICO | 10 TUBOS
40060192 | TUBO GRADUADO PLASTICO CONICO ORINA | UNIDAD | LAB CLINICO | 100 TUBOS
40060201 | ASA DESECHABLE DE 10 uL | UNIDAD | LAB CLINICO | 100 ASAS
40060320 | LAMINA QC COLORACION DE MICOBACTERIUM X 10 | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060321 | LAMINA QC COLORACION DE GRAM x 10 | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060322 | MEDIO DE TRANSPORTE DE CULTIVO x 50 | CAJA | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40060340 | VDRL TEST CON CONTROLES x 200 DETERMINACIONES | KIT | LAB CLINICO | 1 KIT
40060498 | TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO 1.8 ML caja x 100 UDS | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40060507 | TUBOS PEDIATRICOS PARA QUIMICA CON GEL CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40060508 | TUBOS PEDIATRICOS PARA CUADROS HEMATICOS CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40060590 | CEPA ATCC E COLI 25922 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060596 | CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE 1706 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060597 | CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE 1705 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060601 | CEPA ATCC CANDIDA ALBICANS 90028 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060650 | CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA 2146 | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060733 | COLORANTE INDICADOR DE AZUCARES REDUCTORES X 100 PRUEBAS | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060734 | EQUIPO ALADO PARA VENOPUNCION X 50 PIEZAS | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40060735 | TUBOS PLASTICOS DE 1.5 ML CON TAPA | UNIDAD | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40060738 | DEXTROSA ANHIDRIDA (GLUCOTEST LIQUIDO) LISTA PAR SU USO | FRACO | LAB CLINICO | 5 FASCOS
40060739 | TIOGLICOLATO Y/O BHI Y/O TRIPTICASA SOYA LISTO PARA SU USO CAJA POR 10 | CAJA | LAB CLINICO | 10 TUBOS
40060813 | MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS EN PLACA CROMOCANDIDA, AGAR SHAEDLER, AGAR MACONKEY, AGAR SANGRE, AGAR ORIENTADOR, AGAR MOELLER, AGAR | UNIDAD | LAB CLINICO | MINIMO 10 UN POR CADA REFERENCIA
40060817 | LUGOL SOLUCION YODURADA AL 2% PARASITOLOGICO FRASCO X 200 ML | FRACO | LAB CLINICO | 1 FRASCO
40060819 | RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS PLASTICO CON TAPA | UNIDAD | LAB CLINICO | 10 UNIDADES
40060830 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO RIKAS METABOLITOS EN QUIMICA ORINA DE 24 HORAS | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060893 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COVID 19 | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060911 | PRUEBA ANTIGENO COVID 19 | UNIDAD | LAB CLINICO | 10 UNIDADES
40060920 | NG TEST CARBA 5, KIT POR 20 UDS | KIT | LAB CLINICO | 1 KIT
40060930 | INDICADOR BIOLOGICO PARA LECTURA RAPIDA Y ESTERILIZACION CON VAPOR. | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION CON APOYO TECNOLOGICO
40060990 | CONTROL EXTERNO PARA GASES ARTERIALES | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40061010 | PRUEBA DE EMBARAZO CAJA(EN CASSETTE) X30 | CAJA | LAB CLINICO | 1 CAJA
40061011 | TUBOS PEDIATRICOS CUADROS HEMATICOS 0 CAJA X 50 | CAJA | LAB CLINICO | 1 GRADILLA
40061025 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ATCC 25177 | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION CON APOYO TECNOLOGICO
40061064 | PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE POCT | KIT | LAB CLINICO | 1 KIT
40061080 | PRUEBA RAPIDA VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40061081 | PANEL PARA PRUEBA MOLECULAR DETECCION DE MENINGITIS | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40061084 | PRUEBA HTLV I ANTICUERPOS | KIT | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40061090 | TIRA DE GLUCOMETRIA CAJA X 100 | CAJA | LAB CLINICO | 10 CAJAS
40070747 | TUBOS CONICOS DE 15 ML TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO ESTERILES GRADUADOS X 25 UNIDADES | PAQUETE | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40070752 | TUBOS CONICOS DE 50 ML TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO ESTERILES GRADUADOS GRADILLA X 25 UNIDADES | PAQUETE | LAB CLINICO | 1 PAQUETE
40072424 | PORTA TUBOS DE ENSAYO MALETIN PORTA TUBOS DE ENSAYO PARA CAPSULA DE ENVIO, MEDIDAS 55/45 CMS EN ESPUMA ANTIFLUIDO RESISTENTE A TRAF | UNIDAD | LAB CLINICO | 200 UNIDADES
40060691 | CEPA ATCC ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 | VIAL | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060592 | CEPA ATCC STAPHYLOCCCUS AUREUS 29213 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060593 | CEPA ATCC STAPHYLOCCCUS AUREUS 25923 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060594 | CEPA ATCC ENTEROCOCCUS FAECALIS 51299 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060595 | CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE 700603 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060598 | CEPA ATCC CANDIDA TROPICALIS 750 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060599 | CEPA ATCC CANDIDA KRUSEI 6258 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060600 | CEPA ATCC CANDIDA PARASILOPSIS 22019 LIOFILIZADO | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40060691 | CEPA ATCC ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 | VIAL | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40070076 | ANTICUERP ANTI-INTERFERON GAMMA CON FITC | UNIDAD | LAB CLINICO | DEMOSTACION
40010644 | Control de Glucometría Kit por 6 eventos | KIT | LAB CLINICO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 3 - REACTIVOS PATOLOGIA
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40080057 | SECUENCIA BIG DYE TERMINATOR X 100 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021276 | MOLDES DE INCLUSION PARA USO EN HISTOLOGIA PAQUETE X 12 | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021277 | CAJA SEPTA PARA PLACA DE 96 POZOS - COMPATIBLE CON EQUIPO ABI3500 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021278 | COLCHICINA LIQUIDA DE 10 ML | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021279 | MITOMICINA C EN POLVO PARA CULTIVO CELULAR | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021281 | KIT PARA COMPENSACIÓN DEL COLOR TERMOCICLADOR | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010000 | ACEITE INMERSION x 500 CC.PARA MICROSCOPIA - VISCOCIDAD 100-120 | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010005 | ALCOHOL METILICO ACS*4/5 LT | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010006 | LAMINA PORTAOBJETO 26X76X50 BANDA MATE CAJA X 50 LAMINAS | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010008 | TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA LILA 4ML/5ML | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010009 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO*2.5 LT | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010013 | TUBOS DE COLECCIÓN DE SANGRE AL VACIO CON HEPRINA SODICA TAPON VERDE DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010015 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AL VACIO | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010019 | TUBOS AL VACIO TAPA ROJA DE 5/7 ML X 100UNDS. | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010022 | ACIDO ACETICO GLACIAL ACS REAG. Ph X 2.5 LITROS | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010026 | ALCOHOL 90º GALON 3750ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010038 | MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 LIOFILIZADO CAJA X 10 FRASCOS X 1 LITRO | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010055 | LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010061 | TUBOS EPPENDORF 1.5ML STANDARD X 500 ESTERILES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010080 | CUCHILLA DE MICROTOMO*50 ALTO PERFIL CAJA X 50 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010207 | ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO X 1 LITRO | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010356 | RNAsa Away BOTELLA X 475 ML | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010357 | AGENTE DESCONTAMINANTE DE DNAsas Y DNA | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010463 | TUBO CONICO*50 ML POLIPR*500 UND ESTERIL - PRESENTACION PAQUETE X 25 UNIDADES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010482 | LAMINILLA CUBRE OBJETOS 24 X 60 MM CAJA X 1000 UND. LIBRE DE CONTAMINANTES Y ARTEFACTOS QUE INTERFIERAN EN LA RESOLUCION OPTICA Y L | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010543 | SALSA MLPA PROBEMIX P380-B1 WILMS’ TUMOUR X 25 | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010544 | SALSA MLPA PROBEMIX P047 RB1 X 25 | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010545 | LONG PCR GOTAQ LONG PCR MASTER MIX X 100 | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010572 | Prueba efectiva de microarreglos de última generación para el estudio de perfiles de riesgo de enfermedades asociados a variantes e | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010582 | Kit para la detección de variantes de FLT3 (TKD-ITD) por 33 muestras | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020005 | ALCOHOL ISOPROPILICO X 55 GALONES | CANECA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020027 | MEDIO DE CONGELAMIENTO TBS CRYOMATR | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020084 | CYTOFUNES SENCILLOS BCO TAPA CJA X 500 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020127 | PARAFINA EN LENTEJAS (BOLSA X 1 KILO) | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020154 | XILOL CANECA X 55 GALONES | CANECA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020196 | FRASCOS PARA MUESTRAS DE PATOLOGIA | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020201 | ACIDO FOSFOTUNGSTICO X 100 GRS | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020276 | PAPEL FILTRO WHATMAN 24,0 CMS DIAMETRO CAT No. 1001 240 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020326 | TINTA PARA MARCAR TEJIDOS COLORES VERDE, ROJO, AMARILLO,AZUL Y NARANJA. | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020327 | BANDEJA PLASTICA PARA SECADO DE 20 LAMINAS | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020346 | SONDA AML1/ETO DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020396 | CASSETTES TAPA DE INCLUSION CON TAPA DE UN ALA PARA SEGURO COLOR BLANCO. | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020506 | SONDA C-MYC BREAK APART X 20 PRUEBAS (FISH) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020507 | MEDIO DE CULTIVO ESPECIAL PARA MÉDULA OSEA FRASCO X 100 ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020527 | SOLUCION POLICROMA EA-50 X CUATRO LITROS | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020559 | REACTIVO PARA PRESERVACIÓN DE ADN Y ARN EN TEJIDO, CÉLULAS, SUERO Y OTRAS MUESTRAS. X 250 ML | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020587 | BUFFER TBE 5X NOVEX PARA CORRIDO ELECTROFORÉTICO | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020588 | BUFFER DE CARGA DE ALTA DENSIDAD EN TBE PARA ELECTROFORESIS | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020636 | REACTIVOS PARA MLPA DE LOS GENES BCRA1- | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020641 | REACTIVOS PARA MLPA DE LOS GENES BCRA2- | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020666 | XPERT-BCR/ABL ULTRASENSIBLE 4.5 A 5 LOG CE IVD X 10 RXN | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020712 | LANCETAS AUTOMATICAS ACCU-CHEK ROCHE SAFE T-PRO X 200 UN | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020719 | GARRAFA CON LLAVE "BIDON" X 5LITROS | GALON | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020772 | CAJA PLASTICA CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 100 LAMINAS | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020773 | LAMINAS SUPERFROST DE 25 X 71 X 1MM, EN BLANCO PARA USO ESPECIAL CON IMPRESORAS DE LAMINAS CON TINTA TERMICA X 72 UNIDADES. | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020779 | PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN PREESTERILIZADAS CON FILTRO DE 2-120UL CAJA POR 10 RACKS DE 96 PUNTAS. | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020780 | PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN PREESTERILIZADAS CON FILTRO DE 50-1000UL CAJA POR 10 RACKS DE 96 PUNTAS | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020781 | PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN PREESTERILIZADAS CON FILTRO DE 0,1-10UL CAJA POR 10 RACKS DE 96 PUNTAS | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020783 | COLORANTE DE WRIGTH SOLUCIÓN X 1000ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020836 | PIPETA PASTEUR DE 1ML BOLSA X 500 | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020865 | SONDA MALT PARA HIBIRDACION IN SITU (FISH) BREAK APART X 20 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020872 | POLIMERO OPTIMIZADO POP7 PARA ANALIZADOR GENETICO 3500 | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020882 | PLACAS DE 96 POZOS COMPATIBLES ANALIZADOR GENETICO DE APPLIED BIOSYSTEM | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020885 | ARRAY DE 8 CAPILARES PARA ANALIZADOR GENETICO 3500 DE APPLIED BIOSYSTEM | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020903 | FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 1500 ML A 2000 ML CON TAPA Y CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020905 | FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 4000 ML A 5000ML CON TAPA Y CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020948 | CYTOCLIPS PARA CYTOSPIN 4 | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020950 | KIT ALK PULMON PARA HIBRIDACION IN SITU (FISH) BREAK APART | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020966 | RESERVORIO LIBRE DE ARNASA Y ADNASA DE 25 ML PARA PIPETA MULTICANAL | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020967 | PUNTAS DE 1-20 CON FILTRO X 10 RACK X 96 | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021006 | REACTIVO PATRON LIZ 600GENESCANTM-600 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021008 | SONDA ROS1 | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021016 | REACTIVO PATRON LIZ 500 RF 4322682 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021028 | SONDA CRLF2 PARA IDENTIFICAR REARREGLOS EN EL APOYO DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE LEUCEMIS LINFOBLASTICA AGUDA | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021067 | KIT IDENTICLONE IGH + IGK. ENSAYO DE CLONALIDAD EN CÉLULAS B, DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021068 | KIT IDENTICLONE TCRD. ENSAYO DE CLONALIDAD, DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021088 | PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN PREESTERILIZADAS CON FILTRO DE 10-300UL CAJA POR 10 RACKS DE 96 PUNTAS | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021090 | CONTENEDOR DE TAMPON DE ANODO (ABC) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021091 | CONTENEDOR DE TAMPÓN CÁTODO (CBC) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021096 | TORNIQUETE STRETCH LIBRE DE LATEX, CAJA X 25 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021097 | HOLDER CONVENCIONAL O ADAPTADOR PARA AGUJA MULTIPLE, CAJA POR 720 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021107 | KIT DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021116 | PRE FILTRO PARA USO CON ESTACIÓN DE TRABAJO eGross y eGross MACROPATH PRO-X. RINDE PARA UN AÑO DE TRABAJO DEL EQUIPO REF.: 102922 - | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021117 | FILTRO HEPA PARA USO CON ESTACIÓN DE TRABAJO eGross y eGross MACROPATH PRO-X. REF.: 102924 - MILESTONE | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021131 | Film sellador libre de RNAsa, DNAsa, DNA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021136 | FORMOL TAMPONADO AL 10% COMERCIAL, LISTO PARA USAR EN PRESENTACION DE GALON DE 20 LITROS. | GALON | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021148 | SONDA P16 PARA HIBRIDACION IN SITU (FISH | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021166 | LAMINILLA LAVABLE PARA MONTAJE AUTOMATICO CAJA X 100. | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021177 | SONDA MS SALSA POR 50 TEST | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021211 | KIT IDENTICLONE TCRG. ENSAYO DE REORDENAMIENTO DEL GEN GAMMA DEL RECEPTOR DE CÉLULAS T 2.0. REFERENCIA: 92070101 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021212 | KIT IDENTICLONE TCRB. ENSAYO DE CLONALIDAD DEL GEN TCRB. 33 REACCIONES – DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA ABI. REFERENCIA: 92050011 EXIST | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021213 | TAQ PARA PRUEBAS MOLECULARES | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021216 | KIT PARA DETECCION DE 28 TRASLOCACIONES CROMOSOMICAS MULTIPLEX RT-PCR QUE INCLUYA MIX DE REACCIONES PARA CDNA, MIX DE REACCION PARA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021237 | KIT AUTOMATIZADO PARA LA DETECCIÓN CUANTITATIVAMENTE DEL TRANSCRITO DE ARNM DE BCR-ABL1 P190 MEDIANTE RT-QPCR, REFENCIA GXB CRABLP1 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021241 | MARCADOR DE ALTO PESO MOLECULAR DE RANGO DE 1500 A 48000 BASES PARA EVALUACIÓN DE GRANDES FRAGMENTOS DE DNA | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021242 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN GANANCIA DEL CROMOSOMA 7, INCLUYE CONTROL INTERNO KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021243 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN AMPLIFICACIÓN/DELECIÓN 1P INCLUYE CONTROL INTERNO KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021244 | PRUEBA PARA DETERMINAR TRANSLOCACIÓN T (1,17,19) KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021245 | PRUEBA PARA DETERMINAR TRANSLOCACIÓN T(4,11))KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021266 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DELECIÓN DEL CROMOSOMA 10, INCLUYE CONTROL KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021267 | PRUEBA PARA DETERMINAR ALTERACIONES EN EL CROMOSOMA 9 (9P21.3), INCLUYE CONTROL INTERNO KIT POR 10 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021284 | TUBO AL VACIO TAPÓN ROJO 367815 B.D PLÁSTICO CON TAPÓN HEMOGARD-DE 6.0 ML (13 X 100 MM)-ADITIVO SILICONIZADO, CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021285 | TUBO AL VACIO TAPON LILA- MARCA: VACUTAINER DE B.D.-REFERENCIA: 366643- FABRICADOS EN PLASTICO-VOLUMEN DE 10 ML-TAMAÑO 16 X 100 MM- | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021286 | STANDARD SECUENCIA 3500 | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030097 | ROLLO DE PARAFILM X 38 CM X 10 CM | ROLLO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40050100 | PAPEL ARROZ P/LENTES | ROLLO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40050102 | PERMEABILIZANTE KIT X 100 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070043 | AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. X 500 GMS. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070056 | AMONIACO X 1 LT | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070137 | DNTP SET 4 X 10 UMOL | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070138 | DNTP SET 4X25 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070178 | FCO CULTIVO CELULAR 25 CM2 ESTERIL X 200 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070189 | GO TAQ DNA POLIMERASA CON BUFFER | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070192 | HI-DI FORMAMIDE X 25 ML. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070225 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR 100 BP de 50 a 75 usos. | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070227 | MARCADOR PESO MOLECULAR 100 BP X 200 UL. | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070230 | MEDIO CULT RPMI L-GLUTAMINA Y 25MM X 500 | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070246 | OLIGONUCLEOTIDO SEC DNA BP/250 NMOL VIAL | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070263 | PIPETAS PLASTICAS DE 10 ML ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 200 UNIDADES | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070286 | PROPANOL X 2.5 LT. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070291 | GRADILLAS PARA TUBO PCR DE 0.2 ML PAQUETE X 5 UNIDADES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070292 | PROTEINASA K | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070293 | PUNTAS DE 100 uL CON FILTRO ANTIAEX POR 1000 UNIDADES | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070329 | TUBOS DE PCR DE 0.2 ML EN TIRAS X 8 CON TAPA DOMO (T320-3N) POR 125 TIRAS (1000 TUBOS)ESTÉRILES Y LIBRES DE NUCLEASAS (DNASAS Y RNA | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070333 | TUBOS PARA CENTRIFUGA DE 0.5 ML GRADUADOS X 500 UNDS ESTERILES LIBRES DE DNASAS Y ARNASAS | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070398 | RIOCAJA PARA VIALES DE 1,5ML - 2,0 ML EN POLICARBONATO. RESISTE TEMPERATURAS -196-+ 121°C | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070412 | CLORURO DE POTASIO X 500 GRMS. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070418 | CRITUBOS TAPA ROSCA DE 1,8 ML ( 12.5 X 48 mm) ESTERILES X 450 UND | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070480 | PUNTAS 10uL CON FILTRO ART RACKS LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL X 960 UNIDADES Existia otro codigo con la misma descripcion 40071009 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070567 | PUNTAS DE 1000UL CON FILTRO ANTIAEROSOL | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070671 | TINCION PARA VISUALIZACION UV DE DNA/RNA EN GELES DE AGAROSA LIBRE DE AGENTES CANCERIGENOS. | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070675 | LAMINAS CON CARGA POSITIVA X 74 COLOR BLANCO | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070705 | TUBOS PCR DE 0,2 ML INDIVIDUALES CON TAPA PLANA LIBRES DE DNASAS T ARNASAS | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070744 | PUNTAS GRADUADAS 200 uL X 1000 UNIDADES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070745 | SUERO FETAL BOVINO LIBRE DE LIPOPOLISACARIDOS (LPS) X 500 ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070748 | TUBOS CONICOS DE 15 ML TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO ESTERILES GRADUADOS X 50 UNIDADES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070753 | TUBOS DE CENTRIFUGA DE 1.5 ML GRADUADOS, TAPA PLANA ESTERILES, paquete x X 1000 UNIDADES | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071375 | PLACAS DE ALMACENAMIENTO DE 96 POZOS DE FONDO REDONDO DE 0,8 ML, FISCHER AB-0859, CAJA X 50 | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071694 | BUFFER PARA LISIS DE ROJOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO X 100 ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071695 | BUFFER PBS 1X PARA BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO X 1000 ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080002 | SONDA BCR/ABL DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080007 | COLCHICINA FRASCO X 1 GR. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080008 | DAPI I X 500 UL | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080009 | DAPI II X 500 UL | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080020 | QUINACRINA X 25 GR. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080023 | FITOHEMAGLUTININA PhA-P X 10ML. | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080028 | SONDA LSI MLL X 20 PRUEBAS (FISH) | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080030 | SONDA LSI IGH/BCL-2 DOBLE COLOR VIAL X 20 PRUEBAS (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080031 | LSI IGH/MYC CEP 8 tricolor x 20 pruebas (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080044 | MEZCLA DE ANTIBIOTICOS PENICILINA, ESTREPTOMICINA, NEOMICINA (PSN) FRASCO X 100 ML | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080046 | SONDA PML/RARΑ DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080047 | KIT DE PRETRATAMIENTO RÁPIDO PARA MUESTRAS DE PARAFINA QUE INCLUYA REACTIVOS DE PRETRATAMIENTO Y REACTIVOS DE LAVADO | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080056 | HEXONUCLOTIDOS RANDOM (RANDOM HEXAMERS) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080058 | SONDA LSI N-MYC/CEP-2 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080060 | TRANSCRIPTASA REVERSA X 10000 | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080061 | SONDA TEL/AML 1 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080067 | MEZCLA MAESTRA PARA PCR CON TAQ POLIMERASA, DNTPS, MGCL2, BUFFER X 100 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080069 | MARCADORES PESO MOLECULAR DNA 50 PB | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080070 | SONDA EWSR1 BREAK APART X 20 PRUEBAS (FISH) | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080081 | BUFFER PARA PROCEDIMIENTOS DE HIBRIDACIÓN IN SITU (FISH) LSI/WCP | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080085 | SONDA LSI P53 (17P13.1) ESPECTRO NARANJA X 20 PRUEBAS (FISH) CEP17 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080096 | PIPETA PASTEUR PLÁSTICA DE 3 ML BOLSA X 250 UNIDADES | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080111 | SONDA LSI IGH / FGFR3 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080112 | SONDA LSI IGH/MAF DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080113 | SONDA LSI IGH/CCND1 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080121 | SONDA LSI FIP1L1-PDGFR DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080123 | SONDA LSI AP12/MALT 1 T (11;18) (Q21;Q21) DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080146 | SONDA LSI BCL-6 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080162 | SONDA LSI BCL-2 DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH) | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080164 | KIT DE PURIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE SECUENCIA DIRECTA POR PRECIPITACIÓN PARA MONTAJE EN ANALIZADOR GENETICO | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080182 | SONDA LSI CBFB DOBLE COLOR BREAKAPART | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080185 | SONDA SS18 DOBLE COLOR BREAKAPART VIAL X 20 PRUEBAS VIAL | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080186 | FRASCOS PARA MUESTRAS DE PATOLOGIA DE 500ML, 1000 ML. 2000 ML 3000 ML Y 4000 ML UNIDAD | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080191 | KIT DE SONDAS DE HIBRIDACION IN SITU FLUORESCENTES PARA DETERMINACION DE 1p 19q EN GLIOMAS kit x 20 pruebas | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080196 | LSI RARA DUAL COLOR BREAK APART KIT X 20 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010802 | ROLLO PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS SOBRE LÁMINAS USANDO IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMINCA | ROLLO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010803 | ROLLO PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS SOBRE CASSETES DE PARAFINA, PARA USO EN IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA | ROLLO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080192 | MELANOMA KIT DE SONDAS DE HIBRIDACION IN SITU FLUORESCENTES DIAGNOSTICO kit x 20 pruebas | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080195 | SONDA MDM2/CEP 12 PARA HIBRIDACION IN SITU (FISH) kit x 20 pruebas | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020696 | SONDA FOXO1 PARA HIBRIDACIÓN IN SITU (FISH) KIT X 20 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010017 | LAMINILLA CUBRE OBJETOS 22X22mmx100 UN | CAJA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
30030010 | AGUA ESTERIL 500ML | BOLSA | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021030 | REACTIVOS PARA MLPA DE LOS GEN ATM | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021031 | REACTIVOS PARA MLPA DE LOS GEN SDHB PARA DIAGNOSTICO DE CANCER HEREDITARIO | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010552 | SALSA MLPA Probemix P251 NB mix 1, por reacciones | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010553 | SALSA MLPA Probemix P252 NB mix 2, por 25 reacciones | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010554 | SALSA MLPA PROBEMIX P253 NB MIX 3, POR 2 | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010065 | ACIDO BORICO X 1000 GRMS | FRACO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021217 | 20 X SSC | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020426 | SUSPENSION DE MICROESFERAS FLUORESCENTES VIAL X 100 PRUEBAS | VIAL | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40050102 | PERMEABILIZANTE KIT X 100 PRUEBAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020496 | ROLLO DE ETIQUETAS EN POLIOLEFINA, PARA CÓDIGO DE BARRAS, CON ADHESIVO PARA TRABAJO CRIOGÉNICO. (70X25)PARA USO EN IMPRESORAS DATAM | ROLLO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020497 | CINTA RESINA DE 110X450M PARA USO EN IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DATAMAX – MAKIIM4206, SOBRE ETIQUETAS EN POLIOLEFINA | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020951 | CABEZAL DE IMPRESIÓN DE LAMINAS PRINT MATE | UNIDAD | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021058 | VACUM BAG SU SMALL (QTY PAQ X 50 UDS | PAQUETE | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070766 | HIELO SECO | KILO | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021358 | PRUEBA DE METILACIÓN PARA SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y SARCOMAS - PRUEBA X 48 MUESTRAS | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021359 | PRUEBA PARA EXOMA COMPLETO | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021360 | Kit para detección de la hipermutación somática (IGHV), IGH, IGK, TRB, TRG, incluyendo los reactivos para la detección, los reactivos para el secuenciador de NGS y el análisis bioinformatico de la prueba. | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021361 | PRUEBA PARA PANEL DE NGS PARA 21 GENES EN BIOPSIA LIQUIDA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021362 | PRUEBA PARA PANEL DE NGS PARA 105 GENES EN BIOPSIA LIQUIDA | KIT | PATOLOGIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 4 - REACTIVOS RADIOFARMACIA
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40030062 | 131 - YODO CAPSULA X 100 mCi | CAPSULA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030896 | 131 - YODO CAPSULA X 30 mCi | CAPSULA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030894 | 131 - YODO CAPSULA X 5 mCi | CAPSULA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030614 | 131 YODO SOLUCION CONCENTRADA X 1 Ci | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030000 | ACETONA ACS REAG. Ph FCO X 2.500ml | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031194 | 225-ACTINIO NITRATO/CLORURO, FCO X 250 µCi | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030877 | ACETONA ESTANDAR DE REFERENCIA USP,EP AMPOLLA X 1.2 ML CAJA X 3 AMPOLLAS | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030120 | ACETONITRILO x 1L GRADO HPLC | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030720 | ACIDO ACETICO GLACIAL 99.99+% USP, PH EUR. x 1 LT | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030475 | ACIDO ASCORBICO GRADO USP/PH EUR FRASCO X 500 GRAMOS | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030256 | ACIDO CLORHIDRICO 1,0 N x 500 ml R.A, USP, PH EUR | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030887 | ACIDO CLORHIDRICO 30% ULTRAPURO x 500 ML | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072115 | ACIDO CLORHÍDRICO AL 37% | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030479 | ACIDO TRIFLUROACETICO ACS REAG Ph 98% FRASCO X 1 LITRO | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030736 | ACIDO YODHIDRICO 55% VIAL x 7 ml | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030605 | AGUA ENRIQUECIDA 18O>97% ATOM, LIBRE DE PIROGENO X 50 Gramos | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030257 | AGUA ESTERIL Y APIROGENA TIPO LAL FRASCO x 100 ml | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030584 | ALMIDON TEST ESTANDAR X 1 L | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030253 | AMINOPOLIETER CRYPTAND X 2,2,2 PUREZA> 98% x 1000 mg | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030482 | ASCORBATO DE SODIO BIOXTRA >99% X 250 GR | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030335 | BALON VOLUMETRICO DE 1000ml | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030331 | BALON VOLUMETRICO DE 5ml | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030250 | BICARBONATO SODIO GRADO ACS>99.7% x 500g | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030352 | BLINDAJE DE PLOMO/TUNGSTENO PARA VIAL DE 10 mL CON VIDRIO DE PLOMO LATERAL | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030354 | BLINDAJE PARA JERINGA EN VIDRIO PLOMADO DE 1 ml | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030355 | BLINDAJE PARA JERINGA EN VIDRIO PLOMADO DE 5 ml | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031484 | BLINDAJE PARA JERINGA EN VIDRIO PLOMADO X 3ML | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030267 | BUFFER PARA CALIBRACION DE pH 10,0 x 500 | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030265 | BUFFER PARA CALIBRACION DE pH 4,0 x 500 | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030266 | BUFFER PARA CALIBRACION DE pH 7,0 x 500 | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80100522 | CAJA DE CARTÓN PARA EMBALAJE DE BLINDAJE DE PLOMO (20*20*20 CM) | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030254 | CARBONATO DE POTASIO GRADO USP, PH EUR 99% x500g | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030418 | CARTUCHOS PARA DETECCIÓN DE ENDOTOXINA, ENDOSAFE PTS DE 5-0,5 PQTE X 10 UNIDADES | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070404 | CLOROFORMO X 1 LT | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030006 | CLORURO DE ESTAÑO DIHIDRATO X 100 GR. R.A Ph Eur | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030944 | CLORURO DE RADIO (223 Ra) 6 MBq | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030247 | CLORURO DE SODIO GRADO USP x 500 gr | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030770 | COLUMNA C18 PARA HPLC, Relleno: Octadecylsilyl silica gel , para cromatografía R Tamaño: 150mm X 3.0mm, y 3 micras | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030706 | COLUMNA DE PURIFICACIÓN CROMABOND, HIDRÓLISIS ÁCIDA DE 18FDG | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030717 | DIMETILAMINOETANOL >99% ( FRASCO X 500 ml) | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031146 | DIMETILAMINOETANOL AMP X 1 ML ESTANDAR DE REFERENCIA | AMPOLLA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030480 | L-ARGININA MONOHIDROCLORADA, USP/EP,POLVO FRASCO X 1 KILO | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030484 | L-LISINA MONOHIDROCLORADA GRADO USP/EP PLOVO > 98% FRASCO X 1 KG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030914 | Lu-DOTATOC ESTANDAR DE REFERENCIA VIAL | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030275 | LUTECIO 177 ACTV-ESPECI>25Ci/MG 3 DIAS PRECAL VIAL X 100 mCi | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030554 | LUTECIO 177,ACT-ESPECI>25Ci/mg,3 DIAS PRECAL, X 200 mCi | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030018 | DMSA POLVO LIOFILIZADO | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030764 | DOTA-NOC acetato (GMP) Pureza>98%x250ug CJX10 vial | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030019 | DTPA POLVO LIOFILIZADO | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031374 | ESTANDAR DE REFERENCIA PARA PEPTIDO INHIBIDOR DE PROTEINA FRASCO X 5 MG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031026 | EESTANDAR DE REFERENCIA natGA-PSMA I<(>&<)>T FCO X 1MG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031028 | ESTANDAR DE REFERENCIA PARA GLU-CO-LYS-[68GA(HBED-CC)] X 1MG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030244 | ETANOL ABSOLUTO ANHIDRO > 99,5% GRADO USP X 500 ml 200PROOF | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030756 | ETANOL ANHIDRO ESTANDAR DE REFER. USP, PARA GC 1-2mL PAQUETE DE 3 AMPOLLAS | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030044 | ETANOL GRADO HPLC FCO x 2,5 LT | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030757 | ETER ESTANDAR DE REFER. USP PARA GC, 1-2mL PAQUETE x 3 AMPOLLAS | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030964 | ETIQUETAS PARA ROTULADO DE JERINGAS Y ROTULADO DE BLINDAJES TAPE CASSETTE LAMINATED 24MM NEGRA Y AMARILLA TZE-651 8METROS IMPRESORA | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030525 | FILTRO DE JER. ESTERIL INDIVID. VENTANA DE VENTEO.0.22 um,25mm, CAJA X 50 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031165 | FILTRO DE JERINGA ESTERIL INDIVIDUAL CAJA X 50 UNIDADES | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030478 | FILTRO DE JER. ESTER. INDIVID. 0.22 Um,13mm BAJA UNION PROT. MEMB. DURAPORE CAJA X 100 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031027 | PRECURSOR FOR [177LU/90Y] PSMA-I<(>&<)>T GMP X 0,5 MG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031215 | PRECURSOR PEPTIDO DOTA-PSMA para marcar 225-AC, FCO X 100 µg | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031029 | PRECURSOR PEPTIDO GLU-CO-LYS(AHX)-HBED-CC (68GA) X 0,5 MG | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070480 | PUNTAS 10uL CON FILTRO ART RACKS LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL X 960 UNIDADES | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010036 | PUNTAS AMARILLAS 0-200 UL X 500 UN ESTERILES | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030093 | PUNTAS ESTERILES Y APIROGENAS DE 2-200 UL EN RACKS DE 96 PUNTAS | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030053 | FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO GRADO USP x 500 G | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031104 | GENERADOR DE 68GERMANIO/68GALIO DE 1350MB DE 68GA EN PRIMERA ELUCIÓN. VIDA ÚTIL DE 1 AÑO DE FÁBRICA. | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030164 | GENERADOR DE 99mTc, 1.2-1,5Ci EN PRIMERA ELUCIÓN LUNES VOL MAX > 5 mL | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030767 | HEPES PUREZA 100% FREE ACID X 25G | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030735 | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO 0.1M en THF SECO, x 2.5 ml | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030591 | HYNIC-TATE TRIFLUOROACETATE VIAL x 1 MG, PUREZA > 95% | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030408 | INDICADOR DE PH EN VARILLAS 1-14 DE CUATRO CUERPOS | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072305 | KIT 18F-FDG: DE 5 VÍAS Y 5 SET DE REACTIVOSc PARA SÍNTESIS CON EL MÓDULO DE SÍNTESIS DE ORA | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072308 | KIT 68GA-DOTANOC: DE 5 VÍAS Y 5 SET DE REACTIVOS PARA LA SÍNTESIS CON EL MÓDULO DE SÍNTESIS DE ORA | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072309 | KIT 68GA-PSMA: DE 5 VÍAS Y 5 SET DE REACTIVOS PARA LA SÍNTESIS CON EL MÓDULO DE SÍNTESIS DE ORA | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030718 | KIT DE 50 VIAS/150 TAPONES PARA DOSIFICADOR AUTOMATIZADO TEODORICO | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030366 | KIT DE CROMATOGRAFIA PARA CONTROL DE ALUMINIO | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030719 | KIT DE VIAS PARA MODULO DE SINTESIS TADDEO | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030067 | MACROAGREGADO DE ALBUMINA POLVO LIOFILIZADO | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030252 | MANOSA TRIFLATO PUREZA> 98% x 1000 mg | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030071 | MDP POLVO LIOFILIZADO capacidad 400-500mCi 99mTc | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030074 | MEBROFENIN POLVO LIOFILIZADO | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030885 | METANOL ESTANDAR DE REFERENCIA USP, EP. | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030246 | METANOL GRADO HPLC x 2.5 LT | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030075 | MIBG SOLUCION VIAL X 1mCi | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030063 | MiBi POLVO LIOFILIZADO capacidad de 400-500mCi 99mTc | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031364 | MICROTUBOS EN POLIPROPILENO CON TAPA caja x 250 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030888 | MINICOLUMNA CAIONICA FUERTE STRATAX-C20 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030011 | MINICOLUMNAS CROMATOGRAFIA SEP-PAK ACCELL PLUS QMA | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030080 | NANO COLOIDE ALBUMINA POLVO LIOFILIZADO | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030904 | PEPTIDO DOTA-TYR3-OCTEOTRIDE VIAL X 1 MG | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031375 | PEPTIDO INHIBIDOR DE PROTEINA,FIBRO-46 | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031306 | PIRIDINA P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR x 500ml | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030264 | PLACA DE CROMATOGRAFIA,VIDRIO, DE SILICA GEL 60, 5x20cm caja X 100 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030394 | PLATOS DE VIDRIO DE SILICA GEL G, 5x20cm, 250um CAJAx25 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010326 | PUNTAS SIN FILTRO PARA MEDIR VOLUMENES DE 1000 MICROLITROS CON MICROPIPETAS x 1000 UNIDADES | PAQUETE | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030761 | REACTIVO COULOMBIMETRICO KARL FISCHER FRASCO X 500 ML | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030291 | SELLOS DE ALUMINIO DE 20mm CENTRO CERRADO PAQUETE X 100 | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030128 | SODIO FOSFATO MONOBASICO X 500 | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80100523 | SOPORTE LÁMINA DE CARTÓN TROQUELADA SEGÚN DISEÑO PARA CONTENEDOR 7CM D X 12 CM H | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031284 | TAPA CON TAPON DE SEPTO PERFORABLE PARA JERINGA THEODORICO BOLSA X 300 UNIDADES. | BOLSA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030292 | TAPON GRIS DE LIOFILIZACIÓN DE 20mm PQTE X 100 | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40031285 | VIAL REACTOR TADDEO DE 10ML EN POLYSULFONE CAJA X 35 UNIDADES | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030110 | VIAL AL VACIO ESTÉRIL, APIRÓGENO, 10mL, SELLADO “CERTIFICADO” | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030285 | VIALES ESTERILES Y APIROGENOS SELLADOS DE 20 ml | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030286 | VIALES ESTERILES Y APIROGENOS SELLADOS DE 30 ml | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030524 | VIALES LIMPIOS AMBAR DE 10mL CON TAPA PLASTICA DE PRESIÓN | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030395 | TIOSULFATO DE SODIO PENTAHIDRATADO GRADO USP FCO X 500 G | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030109 | UNIDADES DE FILTRACIÓN, ESTÉRIL,PARA VACIO 0.22 um,150-250 mL, caja x 12 UNIDES | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030412 | UNIDAD DE FILTRACIÓN, ESTÉRIL,PARA VACIO 0.22 umx500 ml CAJA X 12 | CAJA | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030319 | VASO DE PRECIPITADO PYREX DE 25ml | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030766 | ACETATO DE AMONIO 99.99%, FRASCO x 259g | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030705 | COLUMNA DE PURIFICACIÓN CROMABOND,HIDRÓLISIS BÁSIC DE 18FDG | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030294 | VALVULAS EN POLIPROPILENO Duckbill Check AP19DB0012SP | UNIDAD | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072384 | KIT 18F-FPSMA: KIT DE 5 VÍAS Y 5 SET DE REACTIVOS PARA LA SÍNTESIS DE 18F-FPSMA MÓDULO DE SÍNTESIS DE ORA, | KIT | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030721 | ASCARITE SOLIDO ( FRASCO x 500 GR ) | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030716 | DESECANTE DE PENTOXIDO DE FOSFORO SOBRE SOPORTE INERTE (SICAPENT) | FRACO | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40030737 | L-HOMOCISTEINA TIOLACTONA CLORHIDRATO > 95%X 2 mg | VIAL | RADIOFARMACIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 5 - INVESTIGACIONES Y SALUD PUBLICA
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40070543 | TRIPSINA EDTA 10 X 100 ML | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072034 | PBS 10X FRASCO POR 1000ML | FRACO | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020879 | MEDIO DULBECO S PBS LIBRE DE CALCIO Y MAGNESIO X 500 ML | FRACO | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070311 | SUERO FETAL BOVINO X 500 ML. | FRACO | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080033 | FRASCOS CULTIVO 75 CM CUADRADOS X 50 UND | CAJA | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072607 | PLACAS DE CULTIVO DE 6 POZOS | CAJA | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071098 | TUBOS MICROCENTRIFUGA 1.5ml, ESTERILES,LIBRES DE NUCLEASAS (DNAsas, RNAsas) PAQUETE X 500 TUBOS | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010405 | TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL DE 5ML CAJA 100 UNIDADES | CAJA | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010207 | ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO X 1 LITRO | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010273 | ACIDO ACETICO GLACIAL DILUIDO 500 ML A+L 5% | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010272 | LUGOL PARA COLPOSCOPIO FRASCO 120 CC | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010142 | SOLUCION MONSELL FRASCO X 250 | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080114 | GRADILLAS EN POLIPROPILENO | UNIDAD | INV Y SALUD PUBLICA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 6 ELEMENTOS DE ASEO
Material | Desc.Material | UNIDAD | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
80070048 | JABÓN COSMÉTICO PARA MANOS, PRESENTACIÓN | PAQUETE | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080020 | TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080033 | BOLSA PLASTICA 60 X 60 | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080148 | PAÑO ABSORBENTE PARA TRABAJO PESADO | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080157 | GALONES DE 20 LITROS COLOR ROJO | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080167 | TAPIZ O FILTROS URINARIOS CON AROMA | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080247 | CANECA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO | ROLLO | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080289 | ROLLO DE PAPEL HIGIENICO EMPAQUE INDIVID | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080327 | ODORIZADOR PARA BAÑOS PUBLICOS | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080337 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080507 | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080562 | CANECA NEGRA 30 | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080058 | CANECA ROJA CON LOGO 12 LTS TAPA | UNIDAD | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080530 | PUNTO ECOLOGICO 2 CONTENEDORES DE 87 L | PAQUETE | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080597 | PAÑO EN SECO COSMETICO | PAQUETE | HOTELERIA | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 7 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
20040887 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 CYAN | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20040888 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 LIGHT CYAN | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20040889 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 LIGHT MAGEN | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20040890 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 YELLOW | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20040891 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 MAGENTA | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20040892 | TINTA EPSON PARA ROBOT PP100 BLACK | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
20080527 | CANDADO PLASTICO NUMERADO PARA CARRO PAR | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010000 | ARCHIVADORES AZ-OFICIO | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010004 | BORRADOR DE NATA PZ 20 | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010007 | CLIPS MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES | CAJA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010008 | GANCHOS CLIPS CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010013 | ESFEROS COLORES SURTIDOS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010017 | GANCHOS PARA COSEDORA | CAJA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010021 | LAPICES DE MINA NEGRA | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010023 | LIBRO DE 400 FOLIOS PARA ACTAS. | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010024 | MARCADOR DE PUNTA GRUESA PERMANENTE | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010025 | MARCADOR SECO SURTIDOS BORRABLES | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010033 | RESALTADORES COLORES SURTIDOS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010040 | LIBRO 200 FOLIOS PARA ACTAS. | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010042 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010050 | MARCADOR PARA ACETATO | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010071 | ARCHIVADORES AZ-CARTA | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010094 | FORROS PARA CD | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010095 | PROTECTOR EN VINILO PARA HOJAS CARTA | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010099 | CARPETA PLÁSTICA LEGAJADORA DE COLOR TAM | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010118 | ETIQUETA TERMICO IMPRESORA 5 X | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010192 | ETIQUETA TERMICA DIRECTA 7,5 X 4 CMS | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010272 | BRAZALETE Z BAND DIRECT TABLETOTP | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010313 | GANCHO PLASTICO DE DOS PIEZAS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010505 | CAJAS X-300 DIMENSIONES 40 CM X 27CMX 32 | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010613 | TAJALAPIZ PEQUEÑO | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010642 | PAPEL TERMICO DIGITURNO DE 57 MM /30MTS | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010645 | ROTULOS PARA IMPRESORA LASER 63,5 X 46 M | BOLSA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010722 | CARPETA EN YUTE C-20 PLASTIFICADA | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010732 | ETIQUETA MEDICAMENTO SML 2 TINTAS ADHES | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010734 | BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLOR X 25 PAQUET | PAQUETE | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010750 | CINTA C12 PARA IMPRESORA ZEBRA REF: 59 | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010813 | MANILLAS DE SEGURIDAD-BRAZALETE VIP-PAPE | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010964 | ETIQUETA PARA MARCACION DE CARPETAS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80011102 | BANDAS ELASTICAS DE REF: 14, (50M.M.). | BOLSA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80020071 | CARPETA ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80040097 | CARTUCHO NEG IMPRE SMALL FORMAT CODONICS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80040098 | CARTUCHO COLOR IMPRE SMALL FOR CODONICS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80050000 | PAPEL BOND 75 GRMS.T:CARTA FOTOCOP. | RESMA | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80100000 | SACAGANCHOS | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80100001 | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80011266 | GUILLOTINA DE PAPEL | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130427 | FUNDAS PLÁSTICAS TUBULARES | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80080061 | PAPEL VINILO PARA ENVOLVER 600 MTS X 24" | ROLLO | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80010473 | ESCARAPELA CONVENCIONAL DE 15, 2 CM X 1 | UNIDAD | DOCUMENTAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 8 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
80130669 | CAMILLA DE TRASPORTE DE EMERGENCIA | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130277 | BOTIQUIN LONA | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80120198 | BOTAS INDUSTRIALES CON PUNTERA | PAA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80120206 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130000 | RESPIRADOR (MASCARA MEDIA CARA) EN SILIC | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130018 | PROTECTORES AUDITIVOS DE ESPUMA MOLDEABL | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130056 | PAD MOUSE | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130118 | APOYA PIES | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130126 | KIT DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130186 | TAPAOIDOS DE COPA | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130218 | SOPORTE ESQUINERO - EXTENSIÓN DE SUPERFI | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130278 | KIT PARA DERRAMES 55 GAL | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130279 | GUANTE SOPORTE TEXTIL PARA ARCHIVO | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130365 | MASCARILLA QUIR. RIESG BIOLOG. CAJA X 20 | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130445 | FILTROS MATERIAL PARTICULADO, FILTRO N95 | PAA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130448 | RETENEDOR PARA FILTROS EN PLASTICO | PAA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130449 | CARTUCHO PARA OPERACIONES CON FORMALDEHI | PAA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130485 | GUANTE DE NITRILO LARGO CAJA X 500 | CA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130595 | RESPIRADOR P95 MATERIAL PARTICULADO | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130145 | CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130089 | DISTINTIVOS COORDINADORES DE EVACUACION | UN | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130014 | GUANTES VAQUETA TIPO INGENIERO AMARILLO | PAA | SALUD OCUPACIONAL | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 9 ELEMENTOS PARA ODONTOLOGIA
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
50010095 | ANESTESIA CON LIDOCAINA AL 2% | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010258 | TIRAS METÁLICAS PARA PULIR | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010007 | TIRAS DE PAPEL PARA PULIR | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010179 | TIRAS DE MILLAR ( PAQ X 50) | PQT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010176 | SELLANTE DE FOTOCURADO | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010175 | SEDA DENTAL (ROLLO X 200 MTS) | ROL | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010300 | RESINA DE FOTOCURADO BULK FLUÍDA (A2) | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010174 | RESINA DE FOTOCURADO FLUIDA A2 | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010298 | RESINA DE FOTOCURADO CONDENSABLE (A3) | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010296 | RESINA DE FOTOCURADO CONDENSABLE (A2) | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010294 | RESINA DE FOTOCURADO CONDENSABLE (A1) | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010173 | PASTA PROFILACTICA | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010172 | PAPEL DE ARTICULAR | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010171 | MICROBRUSH O PINCELES /FCO X 100 | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010006 | IONOMERO DE VIDRIO TIPO II RESTAURADOR | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010170 | IONOMERO DE VIDRIO - RECONSTRUCTOR | KIT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010169 | IONOMERO DE VIDRIO -LINER | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010168 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA (LIFE) | KIT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010118 | GASAS PARA ODONTOLOGIA | PQT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010225 | FORMOCRESOL | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010051 | FLUOR NO ACIDULADO | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010323 | FLUOR EN GEL ACIDULADO 2% | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010287 | EYECTORES | BOL | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010162 | DISCOS TIPO SOFLEX PARA PULIR RESINAS | CA | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010286 | JERINGAS DE DESMINERALIZANTE | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010160 | CUÑAS PLASTICAS | PQT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010266 | CLORHEXIDINA ENJUAGUE AL 0.12% (1 LITRO) | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010039 | CEPILLOS PROFILAXIS | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010159 | CEMENTO TEMPORAL | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010158 | BARNIZ DE FLUOR | SB | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010156 | BANDA METALICA DELAGADA | ROL | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010157 | BANDA METALICA GRUESA | ROL | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010155 | BABEROS DESECHABLES | PQT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010265 | ANESTESIA TÓPICA (BENZOCAÍNA AL 20%) | FCO | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010154 | ALGODONES TRENZADOS | PQT | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010082 | AGUJAS LARGAS REF. 27-G CAJA X 100 | CA | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010081 | AGUJAS EXTRACORTAS 30-G CAJA X 100 | CA | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010081 | AGUJAS EXTRACORTAS 30-G CAJA X 100 | CA | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
50010153 | ADHESIVO PARA RESINA | UN | CABEZA Y CUELLO | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 10 ELEMENTOS Y REACTIVOS DE INVESTIGACION
Material | Desc.Material | Unidad medida base | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
10010570 | Nut Polimerica Hipercalorica Hiperproteica 125Ml (Fortisip) | UN | Grupo de seno y tejidos blando | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80090271 | Yox Bebida Lactea (dispensación a necesidad) | UN | Grupo de seno y tejidos blando | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010631 | Polimerasa accustar de 4000 mil reaciones maxtermix | Kit por 4000 mil reaciones | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010672 | Kit de reparaciones de DNA (parafina) | Kit por 24 reaciones | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071918 | Anticuerpo seleccionado x 50 reaciones | Kit por 50 reaciones | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072244 | Kit de purificación de DNA en agarosa | kit por 20 reaciones | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010284 | Tiras de lactato | Caja x 25 tiras | Grupo Área Soporte Oncológico | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070246 | Oligonucleotidos Sec DNA Bp/250 Nmol Vial Para Confirmación De Variantes Familiares | VIAL | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010496 | Beads Apogee (2ml) citometria exosomas | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020566 | Qubit™ Assay Tubes | paquete x 500 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072042 | MicroAmp Optical Adhesive Film | PAQUETE X 25 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072096 | MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate | CAJA X 10 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072297 | DMEM Glu/L-Glutamina | Frasco 1000mL | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072158 | Suero fetal bovino libre de exosomas | Frasco 100mL | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080096 | PIPETA PASTEUR PLÁSTICA DE 3ML BOLSA | BOLSAS X 100 UDS C/U | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070635 | KIT DE CUANTIFICACION ARN | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070330 | Tubo cónico de 15 ml tapa rosca en polipropileno | PAQUETE X 50 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072554 | KIT DE VIABILIDAD CELULAR (CCK-8) | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071957 | SUPERSCRIPT™ III REVERSE TRANSCRIPTAS | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070874 | KIT PARA PURIFICACION DE RNA (100ug) | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072555 | KIT DE DETECCION DE APOPTOSIS Anexina V | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070745 | SUERO FETAL BOVINO (SFB) | Frasco x500ml | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010690 | Anticuerpo GPR56 marcado | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010691 | Anticuerpo TRPV1 marcado | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010692 | Anticuerpo PGP-1(ABCB1) marcado | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010693 | Anticuerpo B-actina | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071732 | Sintesis de Primers 60nt | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010694 | Kit para RT-qPCR 2500rx | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070633 | Kit para PCR | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070308 | SONDA CONCENTRACIÓN 200NMOL PURIFICACIÓN MOPC MARCADA 5'FAM - 3'BHQ1 TAMAÑO MAXIMO 25PB | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072598 | SONDA TAQ MAN PARA CONTROL GAPDH HPRT SO | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070315 | TAPAS EN TIRAS TUBO qPCR T R CAJA X 120 | caja | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072669 | TUBOS DE qPCR PARED DELG. 0.2- 0,5 ML. X 500 | caja | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010204 | RESERVORIO PLASTICO MULTICANAL | unidad | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80100275 | BOTELLAS PARA REACTIVOS DE 30 ML | unidad | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072034 | PBS 10X | Frasco x 500 mL | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072668 | Línea celular de fibroblastos pulmonares humanos inmortalizados | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020879 | DMEM suplementado con l glut | 10 botella 500 ml | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070543 | tripsina EDTA esterilizada y filtrada para cuLtivo celuLar | frasco 100 ML | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070178 | cajas T 25 cuLtivo celuLar x 200 flask | cajas | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072539 | Galectina-1 recombinante | vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072533 | "kit ELISA galectina 1 Human GAL1(Galectin 1) ELISA Kit. Detection range: 0.78-50 ng/mL. Sensitivity: 0.47 ng/mL. Kit x96 tests. ELABSCIENCE" | kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010647 | Anticuerpo policlonal de conejo anti-Galectina-3 humana | 1 vial 100 ul | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010648 | Anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo (H+L), conjugado con HRP | 1 vial 1mg/mL | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072596 | Macropipeteador Accu-Jet S Electrónico ipeteador BRAND™ accu-jet™ S Auxiliar de Pipeteado | 1 macropipeteador | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072599 | kit para sintesis de cDNA | 1 kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010649 | Ensayo de invasión celular QCM ECMatrix, 96 pozos (8 µm), fluorimétrico | 1 kit | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020882 | placas de cultivo celuLar de 96 pozos | 1 bolsa por 50 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070962 | pipetas plasticas de 5 uL | 1 bolsa x 200 unidades | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070263 | pipetas plasticas de 10 uL | 1 bolsa x 200 unidades | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010463 | TUBO CONICO*50 ML POLI* PQT X 25UN | Paquete | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070330 | TUBOS CONICO DE 15ML TAPA ROSCA EN POLIP x 25 UN | Unidad | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010029 | CRIOTUBOS 2.0 ML ESTERILES GRADUADOS TAP | 1 bolsa x 100 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010494 | B7-10001, SpectroFlo QC Beads 2000 Series, 2ml | 1 vial x 2 mL | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010495 | B7-10011, Cytek® FSP™ CompBeads - 100T | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010514 | N3-10103, Contrad 70, liquid detergent, Decon Labs, 1 Liter. | 1 litro | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070705 | Tubos de PCR de 0.2 ml con tapa | Paquete x 500 | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010650 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo CD44 | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010651 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo CD24 | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010682 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo EPCAM CD326 | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010683 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo MDR1 (P-gp) | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010684 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo ABCG2 (BCRP) | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010685 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo KI67 | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010686 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo PCNA | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010687 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo p-AKT (S473) | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010688 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo cleaved caspase-3 | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010689 | Anticuerpo marcado para citometria de flujo yH2AX | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070163 | Staurosporina | 1 vial | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070552 | Tubos para citrometria de flujo de 5ml (12x75mm) esteriles, sin graduar. Fondo Redondo Material poliestireno Libres de DNasas, RNasas. Caja x500und Marca | bolsa x 500 unidades | Grupo Biología del Cáncer | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070329 | Tubo de PCR de 0,2 ml, en tira de 8 tubos con tapa domo clara, libre de Dnase, Rnase, y pirogenos. Bolsa x 125 tiras. Marca: Golden Gate | tiras x 125 | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021131 | Film sellador libre de RNAsa, DNAsa, DNA | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020879 | Medio DuLbeco S Pbs Libre De Calcio Y Magnesio | FRASCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010600 | Inhibidor De Rnasas | FRASCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072158 | Suero Fetal Bovino Libre De Exosomas Fra | FRASCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080096 | Pipeta Pasteur Plástica De 3 Ml Bolsa X 250 Unidades | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010192 | Kit De Extraccion De Rna De Tejidos Parafinados | KIT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072585 | DNA Screentape X 112 Muestras Sistemas Tapestation - Kit | KIT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010602 | iQuant dsDNA HS Assay kit, rango de 0,2-100 ng, para cuantificacion con equipo Qubit. Kitx 1000 rxns. | KIT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070480 | Puntas 10uL Con Filtro Art Racks Libre De Rna Y DNAsa Esteril X 960 Unidades | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070740 | Puntas 200 uL Con Filtro Art Racks Libre De Rna Y DNAsa Esteril X 960 Unidades | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070739 | Puntas 1000 uL Con Filtro Art Racks Libre De Rna Y DNAsa Esteril X 960 Unidades | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070738 | Puntas 100 uL Con Filtro Art Racks Libre De Rna Y DNAsa Esteril X 960 Unidades | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010603 | Tubos ópticos de 0,5 mL, x200un, diseñados para utlizarse con el fuorómetro Quantus y los sistemas QuantFluor ProOmega | PAQUETE | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80130065 | Guantes de nitrilo talla M | CAJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
80140003 | Batas desechables | UN | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40072595 | Camara De Neubauer Sencilla | UNIDAD | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070752 | Tubos falcon de polipropileno esteriles conicos 50 mL x25un | PQT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010602 | iQuant™ dsDNA HS Assay Kit, rango de 0.2-100 ng, para cuantificación con equipo Qubit. Kit x1000rxns. BIOSCIENCES | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070480 | Puntas de 10 uL con Filtro, Graduadas, Esteriles, Libres de RNase DNase y Endotoxinas x960un | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010091 | Criocajas X6un | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070263 | Pipetas Plasticas De 10 Ml Esteril En Empaque Individual X 200 Unidades | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070329 | Tubos de PCR de 0.2ml en tiras x 8 con tapa domo por 125 tiras (1000 tubos) estériles y libres de nucleasas (DNASAS y RNASAS) | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010604 | Medio Opti-MEM | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010593 | Medio DMEM | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070745 | Suero fetal bovino (FBS) | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010597 | Trehalosa | FCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010601 | L-tirosina | VIAL | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010613 | EGF | VIAL | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071832 | DMSO | FCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40020879 | DPBS | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071854 | Tripsina | FCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010605 | Kit de disociación de tumores humanos Miltenyi | KIT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010497 | MACSPlex EV Kit IO, humano | KIT | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071038 | Inhibidor de proteasas | FCO | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40071744 | Caja De Petri 90*15 Mm Plasticas | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021326 | Frascos de cuLtivo de 25 cm² | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40021327 | Frascos de cuLtivo 75 cm | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010062 | Tubos Falcon de 15 ml | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40010061 | Tubos Eppendorf | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070740 | Puntas de pipeta con filtro de 200 µl | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40070739 | Puntas de pipeta con filtro de 1000 µl | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40080021 | Filtros de 0,22 µm | CJA | Grupo de patología | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR

## APOYO TECNOLOGICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA |  |  | CÓDIGO: | GDG-P02-F-43
| GESTIÓN DEL GASTO |  |  | VERSIÓN: | 1
| RELACIÓN MUESTRAS Y CONCEPTOS TÉCNICOS |  |  | VIGENCIA: | 19-01-2023
GRUPO 11 APOYO TECNOLOGICO BANCO DE SANGRE
MATERIAL | NOMBRE REACTIVO Y/O MATERIAL | Tecnología requerida | UNIDAD BASE DE MEDIDA | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40040172 | Pruebas infecciosas banco de sangre con control de tercera opinión diario, deben tener disponibilidad de la totalidad de las pruebas. incluye anti core hepatitis, ANTI HCV, ANTI HTLV1/2, ANTI TRIPANOZOMA CRUZZI, HIV AG-AC, PRUEBA TREPONEMICA PARA SIFILIS, ANTÍGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, todas las pruebas deben incluir controles y calibradores e insumos necesarios para su procesamiento. | Quimioluminiscencia: un equipo. la oferta debe incluir todos los consumibles para la operación del equipo: soluciones de lavado, calibradores los cuales deben ser listos para su uso y montaje automático por el equipo controles de tercera opinión, puntas, etc. cuatro (4) equipos de cómputo para apoyo con buena capacidad y servidor para el sistema de información, dos (2) lectores de Código de barras, tres (3) impresora láser, tres (3) impresoras zebra, una (1) tabla quimioluminiscencia: un equipo. la oferta debe incluir todos los consumibles para la operación del equipo: soluciones de lavado, calibradores, controles de tercera opinión, puntas, etc. cuatro (4) equipos de cómputo para apoyo con buena capacidad y servidor para el sistema de información, dos (2) lectores de Código de barras, tres (3) impresora láser. | PRUEBA | BANCO DE SANGRE | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
40040173 | Pruebas de Inmunohematología para servicio transfusional con control de tercera opinión diario. deben tener la disponibilidad de todas las pruebas. incluye prueba para determinar subgrupos de a, prueba de compatibilidad cruzada con rechequeo, rastreo de anticuerpos para pacientes con células I, II, III, HEMOCLASIFICACIÓN ABO DIRECTA E INVERSA A1, B PARA PACIENTES Y PARA DONANTES, PRUEBA PARA DETERMINAR COOMBS DIRECTO FRACCIONADO, COOMBS directo cualitativo, prueba para identificación FENOTIPO RHKELL, prueba para confirmación del D DEBIL. todas las pruebas deben incluir insumos, controles y calibradores y demás necesarios para su procesamiento, prueba para identificación de antígenos: K, KPA, KPB, JKA, JKB, M, N, S, S, FYA, FYB, P, LEA, LEB, LUA, LUB. | Aglutinación en columna. equipo semiautomatizado para realizar pruebas de Inmunohematología en servicio transfusional, incubador a 37°c. centrifuga de tarjetas, lector de tarjetas con interfase al software, pipetas automatizadas, dispensadores de reactivos. Tubos de dilución y puntas desechables para las pipetas. Controles de calidad. Equipo automatizado para pruebas de Inmunohematología en banco de sangre con lector de código de barras, incubador, centrifuga y pipeteador. lectura e interpretación WALK AWAY. interfase al software del servicio. La oferta debe incluir todo lo necesario para el funcionamiento de los equipos y de la prueba ofertada: soluciones de lavado y desinfección, soluciones de suspensión celular, células para determinación de rastreo de ac y hemoclasificaciones, tubos tapa lila para toma de muestra de acuerdo con el promedio de consumo de la institución | PRUEBA | BANCO DE SANGRE | LA MINIMA REQUERIDA PARA EVALUAR
GRUPO 12 APOYO TECNOLOGICO LAB CLINICO
MATERIAL | NOMBRE REACTIVO Y/O MATERIAL | Tecnología requerida | UNIDAD BASE DE MEDIDA |  | CANTIDAD REQUERIDA
40010492 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA INCLUYE CUADRO H | Equipos Espejo automatizados cantidad (2) con tecnologia de 5TA generacion , con citometria de flujo, incluida la coloracion del FSP y lectura digital del mismo, capacidad minima de 120 muestras a bordo, con opcion de modo abierto y cerrado,opcion de micromuestras, debe tener registro de lotes de reactivos utilizados en el sistema , con almacenamiento de minimo 10000 pacientes, 26 parametros como minimo, Debe permitir carga continua de muestras. Debe tener sensor de nivel de reactivo. El equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados y controles,contar con software externo para analisis de Control de Calidad, El equipo debe mostrar fecha de reactivos, informando de manera visual su vencimiento, debe mostrar graficas de Levey Jennings, Debe suministrar su correspondiente software que permita el ingreso, análisis y la comparación interlaboratorios en tiempo real. Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el numero de determinaciones solicitadas debe corresponder al numero de pruebas efectivas, el proveedor asumira las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS. Debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento,El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuota | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060127 | METOTREXATE/DOSIFICACION NIVELES KIT | EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras o adaptadores para cantidades pequeñas de muestra,El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas, debe tener registro de lotes de reactivos utilizados en el sistema , con almacenamiento de pacientes que garantice el backup de resultados , Debe permitir carga continua de muestras y modulo de urgencias, Debe tener sensor de nivel de reactivo. El equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados y controles,contar con software externo para analisis de Control de Calidad, El equipo debe mostrar fecha de reactivos, informando de manera visual su vencimiento. Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el numero de determinaciones solicitadas debe corresponder al numero de pruebas efectivas, de esta manera se deben asumir controles y calibradores segun necesidad, el proveedor asumira las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, el Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS y la trasmision de controles automaticamente. Debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento , El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuota | KIT | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060284 | TIRAS PARA ORINA PRUEBA | Equipo totalmente automatizado, que realice lectura de la quimica y sedimento urinario en el mismo analizador, debe incluir controles independientes calibradores y todos los insumos necesarios para su procesamiento, incluir software para control de calidad interno, El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS, debe realizar lectura de codigo de barras,Debe permitir carga continua de muestras, el numero de determinaciones solicitadas debe corresponder al numero de pruebas efectiva. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060350 | TROPONINA I ULTRASENSIBLE | EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras o adaptadores para cantidades pequeñas de muestra,El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas, debe tener registro de lotes de reactivos utilizados en el sistema , con almacenamiento de pacientes que garantice el backup de resultados , Debe permitir carga continua de muestras y modulo de urgencias, Debe tener sensor de nivel de reactivo. El equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados y controles,contar con software externo para analisis de Control de Calidad, El equipo debe mostrar fecha de reactivos, informando de manera visual su vencimiento. Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el numero de determinaciones solicitadas debe corresponder al numero de pruebas efectivas, de esta manera se deben asumir controles y calibradores segun necesidad, el proveedor asumira las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, el Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS y la trasmision de controles automaticamente. Debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060483 | PRUEBAS ESP DE HEMATOLOGIA, ELECTROFORES | Equipo automatizado para electroforesis de proteínas séricas e inmunofijación o inmunotipado, con computador e impresora y regulador de corriente de ser necesario con software de lectura y análisis, el número de determinaciones solicitadas debe corresponde al número de pruebas efectivas, todas las pruebas deben incluir controles, calibradores e insumos necesarios para su procesamiento. el Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060484 | PRUEBAS PARA QUIMICA SANGUINEA, DEBEN TE | Equipo automatizado de tecnología Química Seca .Capacidad mínimo de 40 posiciones de reactivos y unidad de refrigeración, debe utilizar tubo primario con código de barras no debe requerir ningún proceso manual (pre dilucion) , debe tener carga continua de muestras y reactivos, debe tener dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba, el módulo de electrolitos debe ser integrado sin mantenimientos diferentes a la calibración y al control diario, debe tener un equipo backup de la misma tecnología que respalde el equipo principal en caso de falla tecnológica, procesamiento mínimo 300 resultados por hora, calibraciones extendidas de 4 a 6 meses, el equipo debe permitir tener copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, se deben garantizar todos los consumibles necesarios para el mantenimiento y procesamiento diario, semanal y mensual del equipo. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial. El equipo debe tener su propia ups para regular los cambios de fluido eléctrico, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. el equipo debe contar con software externo para análisis de Control de Calidad. Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS y la trasmision de controles automaticamente. El proveedor al que se le adjudique el grupo deberá entregar por escrito un documento donde especifique el manejo de los desechos que descarte el equipo para garantizar el cuidado del medio ambiente. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060485 | PRUEBAS ESPECIALES. DEBEN TENER DISPONIB | Equipo automatizado de tecnología de quimioluminiscencia o elctro quimioluminiscencia .Capacidad mínimo de 40 posiciones de reactivos y unidad de refrigeración, debe utilizar tubo primario con código de barras, debe tener carga continua de muestras y reactivos, debe tener dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba, debe tener un equipo backup de la misma tecnología que respalde el equipo principal en caso de falla tecnológica, el equipo debe permitir tener copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, se deben garantizar todos los consumibles necesarios para el mantenimiento y procesamiento diario, semanal y mensual del equipo. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial. El equipo debe tener su propia ups para regular los cambios de fluido eléctrico, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. el equipo debe contar con software externo para análisis de Control de Calidad. Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS y la trasmisión de controles automáticamente. El proveedor al que se le adjudique el grupo deberá entregar por escrito un documento donde especifique el manejo de los desechos que descarte el equipo para garantizar el cuidado del medio ambiente. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060486 | PRUEBAS DE COAGULACION, DEBEN TENER DISP | quipo automatizado con técnica Coagulo métrica, nefelométrica o mecánica, con bandeja de reactivos refrigerada, Equipo con Perforador de Tubo, bajo consumo de agua, debe permitir la carga continua de muestras, diluciones automáticas según linealidad de las pruebas, Debe tener estación de muestras para urgencias y/o prioritaria, manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras o adaptadores para cantidades pequeñas de muestra, el equipo debe utilizar código de barras para tubo primario, debe permitir parametrizar los criterios para las repeticiones y diluciones de las muestra. El equipo puede procesar diferentes pruebas coagulométricas, cromogénicas, debe garantizar la copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, se deben suministrar controles independientes para cada prueba, incluido el software de análisis de control de calidad interno, con sostenibilidad del lote mínimo por 3 meses. El equipo debe permitir parametrizar calibraciones especiales, debe mostrar graficas de Levey Jennings, Debe suministrar su correspondiente software que permita el ingreso, análisis y la comparación inter laboratorios en tiempo real. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por la ingeniería de la casa comercial. Equipo nuevo o dos (2) año máximo de uso. Un (1) equipo colocado como back-up, que respalde el equipo principal en caso de falla. Debe contar con su respectivo monitor, CPU e impresora, el número de pruebas ofertadas serán efectivas sin contar con las calibraciones y controles de calidad necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, El proveedor al que se le adjudique el grupo deberá entregar por escrito un documento donde especifique el manejo de los desechos que descarte el equipo para garantizar el cuidado del medio ambiente Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS. Debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento, | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060530 | COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM | Equipo automatizado para coloracion de GRAM el oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por la ingeniería de la casa comercial. Equipo nuevo o dos (3) año máximo de uso. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060540 | PRUEBAS ESP. DE HEMATOLOGIA, KAPPA Y LAM | equipo automatizado deteccion de cadenas de kappa y lambda , el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas, se deben suministrar controles para cada prueba, Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes debe tener software de análisis de control de calidad interno, con sostenibilidad del lote mínimo por 3 meses. equipo automatizado, con interfase bidireccional con computador e impresora y regulador de corriente de ser necesario con software de lectura y análisis, todas las pruebas deben incluir controles, calibradores e insumos necesarios para su procesamiento, el proveedor debe asumir las reposiciones pertinentes de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial Equipo nuevo o máximo 3 años de uso el equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, contar con software externo para análisis de control de calidad. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | Equipo automatizado de tecnología HPLC el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas, todas las pruebas deben incluir controles, calibradores e insumos necesarios para su procesamiento, el proveedor debe asumir las reposiciones pertinentes de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. Solo se aceptará usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial equipo debe ser nuevo o máximo 3 años de uso. el equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, contar con software externo para análisis de control de calidad. El analizador debe estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS, lectura de código de barras | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060640 | PRUEBAS INFECCIOSAS LABORATORIO | Equipo automatizado de tecnología quimioluminiscencia o electroquimioluniscencia o Química Seca. Con capacidad mínima de 50 muestras a bordo, y posición para muestras de urgencias, manejo de diferentes tamaños de tubos, de muestras con código de barras en la misma corrida. Debe ofrecer estación de urgencias y/o prioritaria Debe tener un sistema de detección de coágulos y burbujas. Debe tener como mínimo 25 posiciones de reactivo y unidad de refrigeración El equipo debe utilizar tubo primario con código de barras. Para el procesamiento de las muestras en el equipo no debe requerir ningún proceso manual en el equipo excepto controles y calibradores (pre-dilución) o adicional. Debe permitir carga continua de muestras. El equipo debe permitir parametrizar los criterios para las repeticiones y diluciones de las muestras. El equipo debe tener Dilución automatizada de muestra según Linealidad de la prueba. El equipo debe permitir tener copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, el número de pruebas ofertadas serán efectivas sin contar con las calibraciones y controles de calidad necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el proveedor debe asumir las reposiciones pertinentes de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial Debe suministrar su correspondiente software que permita el ingreso, análisis y la comparación Inter laboratorios en tiempo real y control de calidad interno. Equipo debe ser nuevo o máximo 3 años de uso. estar interfazado en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS yla trasmisión de controles automáticamente. Debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento El proveedor al que se le adjudique el grupo deberá entregar por escrito un documento donde especifique el manejo de los desechos que descarte el equipo para garantizar el cuidado del medio ambiente. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060654 | COLORACION AUTOMATIZADA DE ZIELH NEELSEN | Equipo automatizado para coloracion de ZIELH NEELSEN el oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por la ingeniería de la casa comercial. Equipo nuevo o dos (3) año máximo de uso. | KIT | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060656 | BETA 2 MICROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS | equipo automatizado de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras o adaptadores para cantidades pequeñas de muestra, el equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas, debe tener registro de lotes de reactivos utilizados en el sistema , con almacenamiento de pacientes que garantice el backup de resultados , debe permitir carga continua de muestras y modulo de urgencias, debe tener sensor de nivel de reactivo. el equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados y controles, contar con software externo para análisis de control de calidad, el equipo debe mostrar fecha de reactivos, informando de manera visual su vencimiento. solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas, de esta manera se deben asumir controles y calibradores según necesidad, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. el oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, el equipo nuevo o máximo 3 años de uso. los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a his y a lis y la trasmisión de controles automáticamente. | KIT | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060712 | PRUEBA NIVEL PLASMATICO CICLOSP/TRACROL | Equipo automatizado para procesamiento de ciclosporinas , debe tener carga continua de muestras y reactivos, el equipo debe permitir tener copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles, Solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, se deben garantizar todos los consumibles e insumos necesarios para procesamiento de muestras, el mantenimiento y procesamiento diario, semanal y mensual del equipo. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial. El equipo debe tener su propia ups para regular los cambios de fluido eléctrico, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. el equipo debe contar con software externo para análisis de Control de Calidad. Equipo nuevo o máximo 3 años de uso. El equipo debe estar interfazado en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS y la trasmisión de controles automáticamente. El proveedor al que se le adjudique el grupo deberá entregar por escrito un documento donde especifique el manejo de los desechos que descarte el equipo para garantizar el cuidado del medio ambiente. El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuota | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060745 | PANELES PARA PRUEBA MOLECULAR | Equipo automatizado de biología molecular de plataforma cerrada para la identificación de enfermedades infecciosas de origen bacteriano, viral, fúngico o parasitario provenientes de muestras de sangre, tracto respiratorio superior e inferior, líquidos corporales, y gastrointestinales. Las pruebas ofertadas serán efectivas debe contar con las calibraciones y controles de calidad necesarios para su funcionamiento, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder a las pruebas efectivas, deben contar con calibraciones y controles de calidad necesarios para el para el correcto funcionamiento del equipo, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes. Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS, software que permita la comparación Inter laboratorios. El equipo debes ser nuevo o no mayor a 3 años de uso. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, todos los procesos se deben efectuar en un mismo analizador que cumpla con los requerimientos según el número de pruebas a procesar. | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060811 | MEDICION DE NIVELES ACIDO FOLICO Y B 12 | equipo automatizado de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras o adaptadores para cantidades pequeñas de muestra, el equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas, debe tener registro de lotes de reactivos utilizados en el sistema , con almacenamiento de pacientes que garantice el backup de resultados , debe permitir carga continua de muestras y modulo de urgencias, debe tener sensor de nivel de reactivo. el equipo debe garantizar la copia de seguridad de resultados y controles, contar con software externo para análisis de control de calidad, el equipo debe mostrar fecha de reactivos, informando de manera visual su vencimiento. solo se aceptara usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas, de esta manera se deben asumir controles y calibradores según necesidad, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. el oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial, el equipo nuevo o máximo 3 años de uso. los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a his y a lis y la trasmisión de controles automáticamente. debe incluir los insumos necesarios para su procesamiento el equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra y alícuotas. |  | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060863 | PRUEBAS COMPLETAS DE IDENTIFICACION DE G | Equipo con tarjetas o paneles para identificación automatizada con metodología colorimétrica avanzada y espectrometría de masas de microorganismos GRAM negativos, GRAM positivos, levaduras, miceliales neisserias y haemophilus, anaerobios, microorganismos exigentes, detección de susceptibilidad por por concentración mínima inhibitoria para microorganismos GRAM negativos, GRAM positivos, levaduras NEISSERIAS Y HAEMOPHILUS, las tarjetas o paneles deben contener las diluciones y los puntos de corte. según la norma CLSI vigente y exigida por la secretaria de salud de Bogotá. el ensayo de susceptibilidad para microrganismos Gram negativos debe contener la prueba para la detección de betalactamasa (BLEE) y pruebas confirmatorias exigidas por la secretaria de salud incluyendo la clasificación y confirmación de resistencia a carbapenemicos y otros mecanismos encontrados, el ensayo de susceptibilidad para microorganismos Gram positivos debe contener: prueba para la confirmación de resistencia a la oxacilina (CEFOXITINA) así como los antibióticos y puntos de corte según normas CLSI. la dilución para el microorganismo para la prueba de susceptibilidad debe ser automatizada para seguridad en la exactitud en el inoculo. debe incluir gérmenes comunes, exigentes y levaduras, en el mismo analizador. debe tener un software que contenga la clasificación taxonómica, el fenotipo las resistencias naturales, adquiridas y demás datos de experto que permitan la adecuada lectura e interpretación del antibiograma. también debe permitir la activación y creación por parte del usuario de reglas de supresión alarmas notificación de dato critico automático , también debe contar con un sistema de estadística y análisis epidemiológico que sea compatible con el sistema WHONET o sistema ordenado por la SDS para reporte epidemiológico la base de datos debe ser amplia y actualizada de todos los microorganismos incluyendo gérmenes comunes , levaduras, microrganismos exigentes, y anaerobios, el oferente se compromete a entregar todos los insumos requeridos para el procesamiento de la prueba completa hasta el reporte final de los resultados así: paneles y/o tarjetas tubos de inoculación, confirmación de resistencia. el equipo de hemocultivos para la detección microbiana automatizada se debe basar en la detección de productos del metabolismo bacteriano co2 mediante técnicas radiométrica fluorométrico y/o colorimétricas que cumplan con los requerimientos para el crecimiento de gérmenes GRAM positivos, GRAM negativos, aerobios, anaerobios facultativos levaduras. debe tener un software en el que se transmitan los datos de lectura de botellas, garantizar la estabilidad térmica, los equipos deben garantizar la interfaz bidireccional (ingreso, reporte y transferencia) de los resultados al sistema. HIS y a LIS. loss equipo deben utilizar código de barras. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060864 | PRUEBA DE BIOLOGIA MOLECULAR (PCR) PARA | Equipo automatizado de biología molecular de plataforma cerrada para la identificación de mycobacterias y susceptibilidad a fármacos de primera línea en muestras biológicas. Equipo automatizado para procesamiento de Cultivo en medio liquido para la identificación de mycobacterias en muestras biológicas incluidas muestras de sangre, con tecnología basada en fluorescencia y consumo de O2, y/o detección de productos del metabolismo bacteriano. debe garantizar todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba efectiva, incluyendo el control interno de calidad. Debe suministrar su correspondiente software que permita la conexión a la interfaz para comunicación bidireccional de los resultados a la historia clínica. Equipo debes ser nuevo o no mayor a 3 años de uso, El equipo debe utilizar código de barras para lectura El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060870 | PRUEBA EFECTIVA POR RT-PCR PARA COVID-19 | Equipo automatizado de biología molecular de plataforma cerrada para la identificación de Covid 19 debe garantizar todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba efectiva, incluyendo el control interno de calidad.Debe suministrar su correspondiente software que permita la conexión a la interfaz para comunicación bidireccional de los resultados a la historia clínica. Equipo debes ser nuevo o no mayor a 3 años de uso, El equipo debe utilizar código de barras para lectura El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40060732 | PRUEBA DE PEPTIDO NATRIURETICO BNP | Equipo automatizado para procesamiento de la prueba NT-proBNP de tecnología ELFA debe garantizar todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba efectiva, incluyendo el control interno de calidad. Solo se aceptará usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes Debe suministrar su correspondiente software que permita la conexión a la interfaz para comunicación bidireccional a HIS y a LIS. Equipo debes ser nuevo o no mayor a 3 años de uso, El equipo debe utilizar código de barras para lectura El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial el proveedor asumira las reposiciones pertinentes, de controles ,calibradores y mantenimientos correctivos. El equipo debe utilizar código de barras para lectura de los tubos de muestra | UN | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40061112 | PRUEBA ARGAS VIRALES POR BIOLOGÍA MOLEC | Equipo automatizado de biología molecular de plataforma cerrada para la identificación y cuantificación de cargas virales de CITOMEGALOVIRUS RT PCR X 100 TEST, EPSTEIN BARR VIRUS RT PCR X 100TEST, ADENOVIRUS RT PCR X 100 TEST, VIH, HEPATITIS C, PRUEBA DEL VIRUS DEL HERPES SIMPLE (VHS) CARGA VIRAL pruebas ofertadas serán efectivas debe contar con las calibraciones y controles de calidad (control de calidad interno y externo) equipo automatizado el número de determinaciones solicitadas debe corresponder a las pruebas efectivas, deben contar con calibraciones y controles de calidad necesarios para el para el correcto funcionamiento del equipo, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes. Debe suministrar su correspondiente software que permita el analisis de pruebas y de control de calidad, Solo se aceptará usar con controles internos de la casa comercial, en las pruebas para las que no existan en el mercado controles independientes, Los analizadores deben estar interfazados en cominicacion bidireccional a HIS y a LIS, software que permita la comparación Inter laboratorios. El equipo debes ser nuevo o no mayor a 3 años de uso. El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial | KIT | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40061120 | IDENTIFICACION GALACTOMANANO ASPERGILLUS | Equipo con tecnología de medición que debe utilizar lector de código barras para identificación de muestras, el número de determinaciones solicitadas debe corresponder al número de pruebas efectivas, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes, de controles, calibradores y mantenimientos correctivos. El proveedor debe suministrar control de calidad externo para la prueba ofertada el equipo nuevo o máximo 3 años de uso,El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial seguridad en la exactitud en el inoculo. debe incluir gérmenes comunes, exigentes y levaduras, en el mismo analizador. debe tener un software que contenga la clasificación taxonómica, el fenotipo las resistencias naturales, adquiridas y demás datos de experto que permitan la adecuada lectura e interpretación del antibiograma. también debe permitir la activación y creación por parte del usuario de reglas de supresión alarmas notificación de dato critico automático , también debe contar con un sistema de estadística y análisis epidemiológico que sea compatible con el sistema WHONET o sistema ordenado por la SDS para reporte epidemiológico la base de datos debe ser amplia y actualizada de todos los microorganismos incluyendo gérmenes comunes , levaduras, microrganismos exigentes, y anaerobios, el oferente se compromete a entregar todos los insumos requeridos para el procesamiento de la prueba completa hasta el reporte final de los resultados así: paneles y/o tarjetas tubos de inoculación, confirmación de resistencia. | KIT | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40061090 | TIRA DE GLUCOMETRIA CAJA X 100 | Equipo automatizado con todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba, el número de pruebas ofertadas serán efectivas sin contar con las calibraciones y controles de calidad interno y externo necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, el proveedor asumirá las reposiciones pertinentes. debe suministrar mantenimiento preventivo y/o correctivo necesario y plan de capacitaciones para las personas que manejen los analizadores, Debe suministrar su correspondiente software que permita el ingreso, análisis en tiempo real. Debe suministrar control de calidad interno y externo para garantizar la calidad del proceso. El equipo debe ser nuevo o no mayor a 3 años de uso y debe tener conectividad a HIS. | CAJA | LAB. CLINICO | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
GRUPO 13 APOYO TECNOLOGICO PATOLOGIA
MATERIAL | NOMBRE REACTIVO Y/O MATERIAL | Tecnología requerida | UNIDAD BASE DE MEDIDA |  | CANTIDAD REQUERIDA
40021282 | PRUEBA DE EVALUACION DE CALIDAD DEL ADN Y RNA MEDIANTE FLUOROMETRIA Y ANALISIS DE FRAGMENTOS | Prueba de evaluación de calidad del ADN y RNA mediante fluorometria y analisis de fragmentos: Debe incluir los reactivos completos de los diferente kits dependiendo del acido nucleico, con sus respectivos consumibles (tubos, tapas, puntas, estuche de chequeo, y el equipo automatizado para cuantificacion de acidos nucleicos y analisis de calidad de fragmentos de ADN y ARN. Que permita cuantificar y evaluar como mínimo 1 muestra por ejecución de ADN y RNA, teniendo en cuenta el procesamiento de la calibracion con sus respectivos estandares de calidad. Que permita medir de manera objetiva tamaño, concentración e integridad de DNA (DIN) y RNA (RIN); tamaño de cuantificación del ADN en el rango de: 35 pb a 60.000 bp, el rango (sensibilidad) cuantificación del ADN desde 5 pg/μL (0.005 ng/uL), el tamaño de cuantificación del ARN en el rango de 100 a 6000 nucleótidos (nt) y el rango (sensibilidad) cuantificación del ARN de 100 pg/μL (0.1 ng/uL). Debe estar validado en la realizacion del control de calidad de DNA y RNA para librerías de (NGS), Microarrays (aCGH), PCR cuantitativa (qPCR), análisis de DNA Genómico, Análisis de DNA libre y análisis de productos de digestión. El instrumento debe incluir: 1- un fluorometro para la detección fluorescente de alta sensibilidad al cuantificar ácidos nucleicos, pantalla táctil y cable de alimentación. 2- una estacion de analisis de fragmentos con un computador que incluye el software preinstalado y variedad de protocolos para los diferentes kits en uso, puerto para memoria USB, UPS con capacidad de 10 minutos de soporte. El instrumento debe incluir en su totalidad los insumos y reactivos necesarios para los procedimientos. Se deben ejecutar las capacitaciones pertinentes para el uso del instrumento. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021283 | PRUEBA EN KIT PANEL EFECTIVA PARA DETECTAR MUTACIONES GERMINALES EN CÁNCER - ESTUDIO GERMINAL MEDIANTE PANEL MULTIGEN DE CANCER HEREDITARIO | hemocultivos para la detección microbiana automatizada se debe basar en la detección de productos del metabolismo bacteriano co2 mediante técnicas radiométrica fluorométrico y/o colorimétricas que cumplan con los | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010362 | KIT IVD PARA DETECCIÓN DE EBV EN FFPE MEDIANTE ISH X 50 TEST. | requerimientos para el crecimiento de gérmenes GRAM positivos, GRAM negativos, aerobios, anaerobios facultativos levaduras. debe tener un software en el que se transmitan los datos de lectura de botellas, garantizar la estabilidad térmica, los equipos deben garantizar la interfaz bidireccional (ingreso, reporte y transferencia) de los resultados al sistema. HIS y a LIS. loss equipo deben utilizar código de barras. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010485 | PRUEBA EFECTIVA DE SECUENCIACIÓN DE GENES PARA TUMORES SÓLIDOS INCLUYENDO FUSIONES A PARTIR DE RNA | El oferente debe garantizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo) realizado directamente por ingeniería de la casa comercial | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010486 | PRUEBA EFECTIVA DE SECUENCIACIÓN PARA TUMORES SÓLIDOS INCLUYENDO HRR, INCLUIDA LA BIOINFORMÁTICA. | Prueba en kit de 16 muestras, panel de secuenciación para tumores sólidos incluyendo HRR, que permita la detección de genes asociados en la via de la recombinación homologa incluyendo ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D y RAD51L a partir de ADN de tejido fijado en formalina embebido en parafina (FFPET), debe incluir la bioinformática. Prueba en comodato que incluya todos los reactivos de la preparacion de librerias, reactivos de secuenciacion con su respectivo control interno de secuenciacion y analisis bioinformatico secundario y terciario, con clasificacion de variantes, confirmacion de las mismas mediante criterios de clasificacion y almacenamiento de resultados finales en la nube. Si los reactivos y equipos no están validados internamente en el instituto el proveedor seleccionado debe cumplir con la validación correspondiente. Incluir equipo de secuenciación de nueva generación automatizado que incluya todos los equipos perifericos necesarios para la preparacion de librerias y el montaje de la prueba, el equipo de NGS debe permitir el montaje de hasta 40 muestras por corrida para paneles de secuenciación por enriquecimiento de hasta regiones de 12 Mb con cobertura más de 20 veces superior en más del 95 % de los objetivos. Con software de análisis de métricas de calidad, Software de copia de archivos de secuenciación, sistema de almacenamiento de datos en la nube para la supervisión en tiempo real de experimentos y el análisis de datos inicial. Software de análisis de imágenes y llamadas de bases durante el experimento, almacenamiento de las corridas con resultados en la plataforma de análisis terciario. Se requierte una tecnología abierta que permita el uso de reactivos de diferentes casas comerciales. El instrumento debe incluir: Pantalla táctil, Ajuste mediante uso de interfaz del software de control, indicación del estado del instrumento, indicación por color, compartimiento para albergar el cartucho de reactivos, compartimiento de desechos de reactivos, compartimiento de adquisición de imágenes, puerto tipo USB para extracción de datos manuales y compartimiento de filtro de aire. El instrumente debe incluir los siguientes accesorios: Un (1) Kit de Filtros de aire, un (1) Contenedor de desechos líquidos, un (1) Kit de Soportes para lavados de mantenimiento y una (1) UPS con capacidad de mantenimiento de mínimo 20 minutos. Se deben ejecutar las capacitaciones necesarias para el uso del instrumento y la estandarizacion de la prueba en rutina en el laboratorio con el analisis bioinformatico completo. Presentar plan de contingencia ante falla del kit, de la tecnología o alerta sanitaria. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010487 | PRUEBA EFECTIVA DE SECUENCIACIÓN EN TEJIDOS HEMATOPOYÉTICOS INCLUYENDO FUSIONES Y DUPLICACIONES EN TÁNDEM DE FLT3, INCLUIDA LA BIOINFORMÁTICA | Prueba en kit de 32 muestras, panel de secuenciación en tejidos hematopoyéticos que incluya la detección de variante y CNVs a partir de ADN en genes de importancia clínica en como: CEPBA, CSF3R, DNMT3A, ETV6, EZH2, JAK2, RUNX1, TET2, TP53 y ZRSR2, duplicaciones en tándem de FLT3 y detección de fusiones genicas en ARN, debe incluir la bioinformática. Prueba en comodato que incluya todos los reactivos de la preparacion de librerias, reactivos de secuenciacion con su respectivo control interno de secuenciacion y analisis bioinformatico secundario y terciario, con clasificacion de variantes, confirmacion de las mismas mediante criterios de clasificacion y almacenamiento de resultados finales en la nube. Si los reactivos y equipos no están validados internamente en el instituto el proveedor seleccionado debe cumplir con la validación correspondiente. Incluir equipo de secuenciación de nueva generación automatizado que incluya todos los equipos perifericos necesarios para la preparacion de librerias y el montaje de la prueba, el equipo de NGS debe permitir el montaje de hasta 40 muestras por corrida para paneles de secuenciación por enriquecimiento de hasta regiones de 12 Mb con cobertura más de 20 veces superior en más del 95 % de los objetivos. Con software de análisis de métricas de calidad, Software de copia de archivos de secuenciación, sistema de almacenamiento de datos en la nube para la supervisión en tiempo real de experimentos y el análisis de datos inicial. Software de análisis de imágenes y llamadas de bases durante el experimento, almacenamiento de las corridas con resultados en la plataforma de análisis terciario. Se requierte una tecnología abierta que permita el uso de reactivos de diferentes casas comerciales. El instrumento debe incluir: Pantalla táctil, Ajuste mediante uso de interfaz del software de control, indicación del estado del instrumento, indicación por color, compartimiento para albergar el cartucho de reactivos, compartimiento de desechos de reactivos, compartimiento de adquisición de imágenes, puerto tipo USB para extracción de datos manuales y compartimiento de filtro de aire. El instrumente debe incluir los siguientes accesorios: Un (1) Kit de Filtros de aire, un (1) Contenedor de desechos líquidos, un (1) Kit de Soportes para lavados de mantenimiento y una (1) UPS con capacidad de mantenimiento de mínimo 20 minutos. Se deben ejecutar las capacitaciones necesarias para el uso del instrumento y la estandarizacion de la prueba en rutina en el laboratorio con el analisis bioinformatico completo. Presentar plan de contingencia ante falla del kit, de la tecnología o alerta sanitaria. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010488 | PRUEBA EFECTIVA DE SECUENCIACIÓN EN TEJIDOS HEMATOPOYÉTICOS INCLUYENDO REORDENAMIENTOS E HIPERMUTACIONES DE LAS IGH, INCLUIDA LA BIOINFORMÁTICA | Prueba en kit de 32 muestras, panel de secuenciación en tejidos hematopoyéticos que incluya la detección de variantes y CNVs a partir de ADN en genes de importancia clínica como ATM, BCL2, BIRC3, BTK, KRAS, MYD88, NOTCH1, PLCG2, RB1, POT1, SF3B1, TP53 y XPO1, perdidas y ganancias en las regiones 17p, 13q, 11q y cromosoma 12 y reordenamientos e hipermutaciones de las IGH, debe incluir la bioinformática. Prueba en comodato que incluya todos los reactivos de la preparacion de librerias, reactivos de secuenciacion con su respectivo control interno de secuenciacion y analisis bioinformatico secundario y terciario, con clasificacion de variantes, confirmacion de las mismas mediante criterios de clasificacion y almacenamiento de resultados finales en la nube. Si los reactivos y equipos no están validados internamente en el instituto el proveedor seleccionado debe cumplir con la validación correspondiente. Incluir equipo de secuenciación de nueva generación automatizado que incluya todos los equipos perifericos necesarios para la preparacion de librerias y el montaje de la prueba, el equipo de NGS debe permitir el montaje de hasta 40 muestras por corrida para paneles de secuenciación por enriquecimiento de hasta regiones de 12 Mb con cobertura más de 20 veces superior en más del 95 % de los objetivos. Con software de análisis de métricas de calidad, Software de copia de archivos de secuenciación, sistema de almacenamiento de datos en la nube para la supervisión en tiempo real de experimentos y el análisis de datos inicial. Software de análisis de imágenes y llamadas de bases durante el experimento, almacenamiento de las corridas con resultados en la plataforma de análisis terciario. Se requierte una tecnología abierta que permita el uso de reactivos de diferentes casas comerciales. El instrumento debe incluir: Pantalla táctil, Ajuste mediante uso de interfaz del software de control, indicación del estado del instrumento, indicación por color, compartimiento para albergar el cartucho de reactivos, compartimiento de desechos de reactivos, compartimiento de adquisición de imágenes, puerto tipo USB para extracción de datos manuales y compartimiento de filtro de aire. El instrumente debe incluir los siguientes accesorios: Un (1) Kit de Filtros de aire, un (1) Contenedor de desechos líquidos, un (1) Kit de Soportes para lavados de mantenimiento y una (1) UPS con capacidad de mantenimiento de mínimo 20 minutos. Se deben ejecutar las capacitaciones necesarias para el uso del instrumento y la estandarizacion de la prueba en rutina en el laboratorio con el analisis bioinformatico completo. Presentar plan de contingencia ante falla del kit, de la tecnología o alerta sanitaria. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010525 | PRUEBA EFECTIVA PARA DETECTAR MUTACIONES SOMÁTICAS PARA EL ANALISIS DEL HRD EN CÁNCER, INCLUIDA LA BIOINFORMÁTICA | Prueba en kit de 24 muestras, panel para detectar variantes somáticas en genes involucrados en el analisis del HRD en cáncer, incluida la bioinformática. Debe incluir todos los reactivos de la preparacion de librerias, reactivos de secuenciacion con su respectivo control interno de secuenciacion y analisis bioinformatico secundario y terciario, con clasificacion de variantes, confirmacion de las mismas mediante criterios de clasificacion y almacenamiento de resultados finales en la nube. Si los reactivos y equipos no están validados internamente en el instituto el proveedor seleccionado debe cumplir con la validación correspondiente. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40010526 | PRUEBA EFECTIVA PARA DETECTAR MUTACIONES SOMÁTICAS INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS TMB Y MSI EN CANCER, INCLUIDA LA BIOINFORMATICA | Prueba en kit de 24 muestras, panel para realizar perfilamiento genómico comprensivo (Comprehensive genomic profiling - CGP) de tumores solidos, incluida la evaluación de los parámetros TMB, MSI y detección de fusiones a partir de RNA. debe incluir la bioinformática. Prueba en comodato que incluya todos los reactivos de la preparacion de librerias, reactivos de secuenciacion con su respectivo control interno de secuenciacion y analisis bioinformatico secundario y terciario, con clasificacion de variantes, confirmacion de las mismas mediante criterios de clasificacion y almacenamiento de resultados finales en la nube. Si los reactivos y equipos no están validados internamente en el instituto el proveedor seleccionado debe cumplir con la validación correspondiente. Incluir equipo de secuenciación de nueva generación automatizado que incluya todos los equipos perifericos necesarios para la preparacion de librerias y el montaje de la prueba, el equipo de NGS debe permitir el montaje de hasta 40 muestras por corrida para paneles de secuenciación por enriquecimiento de hasta regiones de 12 Mb con cobertura más de 20 veces superior en más del 95 % de los objetivos. Con software de análisis de métricas de calidad, Software de copia de archivos de secuenciación, sistema de almacenamiento de datos en la nube para la supervisión en tiempo real de experimentos y el análisis de datos inicial. Software de análisis de imágenes y llamadas de bases durante el experimento, almacenamiento de las corridas con resultados en la plataforma de análisis terciario. Se requierte una tecnología abierta que permita el uso de reactivos de diferentes casas comerciales. El instrumento debe incluir: Pantalla táctil, Ajuste mediante uso de interfaz del software de control, indicación del estado del instrumento, indicación por color, compartimiento para albergar el cartucho de reactivos, compartimiento de desechos de reactivos, compartimiento de adquisición de imágenes, puerto tipo USB para extracción de datos manuales y compartimiento de filtro de aire. El instrumente debe incluir los siguientes accesorios: Un (1) Kit de Filtros de aire, un (1) Contenedor de desechos líquidos, un (1) Kit de Soportes para lavados de mantenimiento y una (1) UPS con capacidad de mantenimiento de mínimo 20 minutos. Se deben ejecutar las capacitaciones necesarias para el uso del instrumento y la estandarizacion de la prueba en rutina en el laboratorio con el analisis bioinformatico completo. Presentar plan de contingencia ante falla del kit, de la tecnología o alerta sanitaria. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020486 | PRUEBA EFECTIVA DE CITOMETRÍA DE FLUJO CON PORTAFOLIO DE ANTICUERPOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS PANELES EUROFLOW Y TODOS LOS QUE SE NECESITEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMATOPATOLOGIAS. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO. | Dos (2) CITOMETROS de flujo de 3 laser, 8 colores, 10 parámetros con programa de compensación y calibración automático y programa de inicialización y apagado automático. Procesador automático de muestras, lavador automático de muestras, VORTEX para tubos, centrífuga, procesador de tejidos y citometro de separacion, dos unidades de análisis con los programas INFINICITY, impresora. debe presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020487 | Prueba efectiva de inmunohistoquímica que incluya lámina cargada, desparafinizador, recuperador antigénico, peróxido de hidrogeno, anticuerpo primario listo para usar, mínimo disponibilidad de 240 anticuerpos, kit de detección polímero o multímero, DAB, sulfato de cobre, hematoxilina, agua amoniacal y TBS. equipo con temperaturas independientes para cada lamina. cobertura de control positivo en cada lamina. controles de tercera opinión, externos | Cuatro (4) equipos de coloración completamente automática, con capacidad mínima para 30 posiciones individuales con manejo de tiempos diferentes de acuerdo al inserto de cada anticuerpo que permita la corrida total de 120 laminas por montaje, que incluya módulo de desparafinización y de recuperación antigénica, pc, monitor con programa que permita la visualización de las pruebas consumidas, lotes, programación de inicio automático de corrida de láminas, lector de código de barras, alarmas de fechas de vencimiento o de fallas en el equipo, impresora de documentos y rótulos, código de barras, ups y unidad de desechos con protocolos de limpieza y descontaminación diaria, conectividad entre los equipos y al sistema de información del laboratorio de patología. debe presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba y contar con lubricante que permita que una vez finalizada la tinción la lámina continue hidratada. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020657 | KIT PARA LA DETECCIÓN DE ALK MEDIANTE INMUNOHISTOQUÍMICA CON EL ANTICUERPO D5F3 X 50 RXS. | Un (1) Equipo automatizado para detección de ALK inmunohistoquímica d5f3x50rxs con:  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina.  Reactivos con dispensación para cada muestra.  Portalaminas individuales.  Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020747 | ANTICUERPO CON PRUEBA EFECTIVA ANTI-PD-LI (SP263) PARA HISTOQUÍMICA X 50 PRUEBAS. | Equipo automatizado para detección de anti-PD-LI (sp263) HISTO x 50 con:  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Se requiere condición de pre-horneado y semiautomatizada para recuperación antigénica para fijación del tejido.  Reactivos con dispensación automatizada para cada muestra.  Portaláminas individuales.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  Debe estar aprobado para el uso clínico. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020796 | PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA DE HISTOQUÍMICA ESPECIAL, DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DE LAS COLORACIONES. | Un (1) Equipo automatizado para tinciones especiales de histoquímica con:  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina.  Reactivos con dispensación para cada muestra.  Portalaminas individuales. Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir mínimo disponibilidad de 13 protocolos diferentes de coloraciones especiales o las requeridas por el laboratorio, todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020855 | ANTICUERPOS PARA PATOLOGIAS ONCOLOGICAS CON DIFICULTAD DIFRENCIAL EN EL DIAGNOSTICO | Un equipo automatizado para el procesamiento de técnicas de IHQ, CISH y FISH, que cuente con | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020869 | PRUEBA EFECTIVA MOLECULAR AUTOMATIZADA DE DETECCIÓN DE VPH, INCLUYE CONTROLES, CALIBRADORES, TODOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA SUS PROCESAMIENTOS. |  Rendimiento clínico establecido en publicaciones científicas de estudios de detección primaria.  Soportes de implementación en esquemas de tamizaje primario en otros países.  Instrumentos con capacidad de procesamiento de bajos y altos volúmenes >250 test en un día de rutina (8,5 h).  Un (1) Plataforma versátil de volumen mediano que permita expansión de volumen sin cambio de equipo.  Los métodos deben estar aprobados para el uso clínico por el INVIMA  Los métodos deben estar aprobados para el uso clínico por FOOD and DRUG ADMINISTRATION, FDA, EE.UU. O EUROPEAN MEDICINES AGENCY, EMA, EUROPA.  Debe ofrecer la inscripción del laboratorio a un programa de control de calidad externo internacional, como, por ejemplo: COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGIST (CAP) O QUALITY CONTROL FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS (QCMD)  Debe incluir los medios de toma de muestra, así como todos los consumibles y reactivos requeridos para el respectivo procesamiento y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  La tecnología debe ser compatible con los diferentes medios de toma de muestra en base liquida ginecológica que estén aprobados.  La plataforma debe tener enlace con los sistemas de información de patología, LIMS y SAP.  No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba.  Debe permitir tener copia de seguridad de resultados, calibraciones y controles. presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020902 | PRUEBA PTEN QUE INCLUYA TODOS LOS INSUMOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO. | Un (1) Equipo automatizado para detección de PTEN con: 1. Lector código de barras para reactivos y muestras. 2. Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento. 3. Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina. 4. Reactivos con dispensación para cada muestra. 5. Portalaminas individuales. 6. Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra. 7. Sensor o alarma para control de residuos. 8. Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria 9. Debe incluir todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. 10. No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020949 | KIT DE PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA DE COLORACIÓN HISTOLÓGICA DE RUTINA POR INMERSIÓN. |  Una (1) Plataforma versátil de volumen mediano que permita expansión de volumen sin cambio de equipo con capacidad de productividad mínima de 240 láminas por hora y carga continua de láminas portaobjetos  Los métodos deben estar aprobados por el Invima y para el uso clínico por FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, FDA, EE. UU. O EUROPEAN MEDICINES AGENCY, EMA, EUROPA.  Sistema automático de sensores y alamas de detección que permita mantener un nivel de reactivos y colorantes, sensores y alarmas que indiquen fallas en los reactivos o equipos  Creación y modificación de diferentes protocolos de coloración y sistema automático de inmersión de láminas, sistema automático de montaje y medio libre de tolueno.  Cuenta con sistema cerrado que evite la exposición o inhalación de vapores tóxicos por parte del operador, sistema hermético de recolección de residuos químicos, filtro de carbón activado y sistema de conexión de vapores.  Debe incluir y garantizar todos los colorantes, solventes, consumibles, calibradores, controles y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento diario, semanal y mensual de la coloración de histológica básica con un rendimiento mensual del kit de 7500 inmersiones y montaje, presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40020976 | Prueba efectiva de automatizada de citología en base liquida | Un (1) Plataforma versátil de volumen mediano que permita expansión de volumen sin cambio de equipo e instrumentos con capacidad de procesamiento de bajos y altos volúmenes. Los métodos deben estar aprobados por el INVIMA. Debe estar aprobada para el uso clínico por FOOD and DRUG ADMINISTRATION, FDA, EE. UU. o EUROPEAN Medicines Agency, EMA, Europa. La tecnología debe ser compatible con los diferentes medios de toma de muestra de VPH ginecológica que estén aprobados. Debe incluir y garantizar los medios de conservación y citocepillos, todos los colorantes, solventes, consumibles, calibradores, controles y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento diario, semanal y mensual del procesamiento y coloración de la citología en base liquida, presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021076 | KIT IVD PARA DETECCIÓN DE HER2 EN FFPE MEDIANTE - DUAL ISH X 30TEST. | Equipo automatizado para prueba efectiva para detección de her2 en FFPE mediante:  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina.  Reactivos con dispensación para cada muestra.  Portalaminas individuales.  Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021099 | PDL1-22C3 QUE INCLUYA TODOS LOS INSUMO Y REACTIVOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO |  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina.  Reactivos con dispensación automatizada para cada muestra.  Portalaminas individuales.  Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir los consumibles necesarios y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021129 | PAN- TRK (EPR17341) POR 50 TEST | Prueba efectiva que incluya lámina cargada, desparafinizador, recuperador antigénico, peróxido de hidrogeno, anticuerpo primario listo para usar kit de detección polímero o multímero), DAB, sulfato de cobre, hematoxilina, agua amoniacal y TBS. equipo con temperaturas independientes para cada lamina. cobertura de control positivo en cada lamina. controles de tercera opinión, externos.  Lector código de barras para reactivos y muestras.  Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento.  Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina.  Reactivos con dispensación automatizada para cada muestra.  Portalaminas individuales.  Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra.  Sensor o alarma para control de residuos.  Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria  Debe incluir todos los consumibles y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria.  No debe requerir ningún proceso manual (pre-dilución). debe tener carga continua de muestras, dilución automatizada de muestra según linealidad de la prueba. | KIT | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021207 | PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA PARA LA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN KRAS MEDIANTE QPCR EN MUESTRAS DE TEJIDO PARAFINADO QUE INCLUYA TODOS LOS CONSUMIBLES PARA EL MONTAJE DE LA PRUEBA Y CONTROLES NECESARIOS. |  Equipo de PCR en tiempo real automatizado para la detección de las principales mutaciones del gen KRAS en muestras de tejido parafinado y biopsia líquida.  Lector de código de barras para reactivos y muestras  El software del sistema debe tener registro y control del lote y fechas de vencimientos de los reactivos  Equipo con protocolo de limpieza y descontaminación diaria  Kit que abarque el proceso completo e integrado, desde la desparafinización del tejido, extracción de ADN, cuantificación, amplificación de la PCR en tiempo real e interpretación del resultado final en un periodo de tiempo aproximado entre 40 y 150 minutos.  Debe incluir los controles necesarios para la validación de las pruebas  kit que garantice de manera cerrada la no contaminación de la muestra, el entorno del equipo y del laboratorio con productos amplificados de ADN.  Capacidad para LIS y conectividad remota, interface con el sistema del laboratorio.  Kit que incluya todos los consumibles y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras con fecha de vencimiento superior a un año y contar con un plan de contingencia ante falla del kit o de la tecnología.  Debe estar aprobada para el uso clínico. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021208 | PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA PARA LA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN EGFR MEDIANTE QPCR EN MUESTRAS DE TEJIDO PARAFINADO QUE INCLUYA TODOS LOS CONSUMIBLES PARA EL MONTAJE DE LA PRUEBA Y CONTROLES NECESARIOS. |  Equipo de PCR en tiempo real automatizado para la detección de las principales mutaciones en el gen EGFR en muestras de tejido parafinado y biopsia líquida.  Lector de código de barras para reactivos y muestras  El software del sistema debe tener registro y control del lote y fechas de vencimientos de los reactivos  Equipo con protocolo de limpieza y descontaminación diaria  Kit que abarque el proceso completo e integrado, desde la desparafinización del tejido, extracción de ADN, cuantificación, amplificación de la PCR en tiempo real e interpretación del resultado final en un periodo de tiempo aproximado entre 40 y 150 minutos.  Debe incluir los controles necesarios para la validación de las pruebas  kit que garantice de manera cerrada la no contaminación de la muestra, el entorno del equipo y del laboratorio con productos amplificados de ADN.  Capacidad para LIS y conectividad remota, interface con el sistema del laboratorio.  Kit que incluya todos los consumibles y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras con fecha de vencimiento superior a un año y presentar plan de contingencia ante falla del kit o de la tecnología.  Debe estar aprobada para el uso clínico. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021209 | PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA PARA LA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN BRAF/NRAS MEDIANTE QPCR EN MUESTRAS DE TEJIDO PARAFINADO QUE INCLUYA TODOS LOS CONSUMIBLES PARA EL MONTAJE DE LA PRUEBA Y CONTROLES NECESARIOS. |  Equipo de PCR en tiempo real automatizado para la detección de las principales mutaciones en los genes BRAF/NRAS en muestras de tejido parafinado y biopsia líquida.  Lector de código de barras para reactivos y muestras  El software del sistema debe tener registro y control del lote y fechas de vencimientos de los reactivos  Equipo con protocolo de limpieza y descontaminación diaria  Kit que abarque el proceso completo e integrado, desde la desparafinización del tejido, extracción de ADN, cuantificación, amplificación de la PCR en tiempo real e interpretación del resultado final en un periodo de tiempo aproximado entre 40 y 150 minutos.  Debe incluir los controles necesarios para la validación de las pruebas  kit que garantice de manera cerrada la no contaminación de la muestra, el entorno del equipo y del laboratorio con productos amplificados de ADN.  Capacidad para LIS y conectividad remota, interface con el sistema del laboratorio.  Kit que incluya todos los consumibles y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras con fecha de vencimiento superior a un año y presentar plan de contingencia ante falla del kit o de la tecnología  Debe estar aprobado para el uso clínico. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021210 | PRUEBA EFECTIVA AUTOMATIZADA PARA LA DETECCIÓN DE INESTABILIDAD MICROSATELITAL (MSI) MEDIANTE QPCR QUE INCLUYA TODOS LOS CONSUMIBLES PARA EL MONTAJE DE LA PRUEBA Y CONTROLES NECESARIOS. |  Equipo de PCR en tiempo real automatizado para la detección de inestabilidad microsatelital en muestras de tejido parafinado y biopsia líquida.  Lector de código de barras para reactivos y muestras  El software del sistema debe tener registro y control del lote y fechas de vencimientos de los reactivos  Equipo con protocolo de limpieza y descontaminación diaria  Kit que abarque el proceso completo e integrado, desde la desparafinización del tejido, extracción de ADN, cuantificación, amplificación de la PCR en tiempo real e interpretación del resultado final en un periodo de tiempo aproximado entre 40 y 150 minutos.  Debe incluir los controles necesarios para la validación de las pruebas  kit que garantice de manera cerrada la no contaminación de la muestra, el entorno del equipo y del laboratorio con productos amplificados de ADN.  Capacidad para LIS y conectividad remota, interface con el sistema del laboratorio.  Kit que incluya todos los consumibles y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras con fecha de vencimiento superior a un año y presentar plan de contingencia ante falla del kit o de la tecnología.  Debe estar aprobada para el uso clínico | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021236 | PRUEBA EFECTIVA DE PD-L1 28-8 PHARMADX VAR01 QUE INCLUYA TODOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE LA PRUEBA. | 1 Lector código de barras para reactivos y muestras. 2 Software del sistema con registro y control para manejo de lotes y fechas de vencimiento. 3 Horneado y desparafinización automatizada hasta el montaje de la lámina. 4 Reactivos con dispensación automatizada para cada muestra. 5 Portalaminas individuales. 6 Opción de protocolos ajustables según la prioridad de la muestra. 7 Sensor o alarma para control de residuos. 8 Equipo con protocolos de limpieza y descontaminación diaria 9 Debe incluir los consumibles necesarios y presentar plan de contingencia en caso de falla en la plataforma o alerta sanitaria. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
40021239 | PRUEBA AUTOMATIZADA DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS | Prueba efectiva automatizada de extracción de ácidos nucleicos: Debe incluir los reactivos completos de los diferente kits dependiendo del acido nucleico, con sus respectivos consumibles; incluye el equipo automatizado para la extracción de ácidos nucleicos, que permita extraer como mínimo 1 muestra por ejecución de AND y RNA de muestras como tejido fresco, tejido fijado y embebido en parafina (FFPET), medula ósea, sangre periférica y células blancas almacenadas en DNA/RNA shield. Con kits de extracción que permitan obtener ADN y RNA al mismo tiempo de tejido fijado y embebido en parafina (FFPET), con resultados de calidad de ácidos nucleicos para los parámetros 260/230 y 260/280 de 1,8 a 2,0. El instrumento debe incluir: pantalla táctil, cable de alimentación, lampara de luz ultravioleta incorporada que permita la descontaminación completa de la mesa de trabajo, escáner de código de barras de mano 2D para lectura de kits y muestras, mesa de trabajo iluminada para facilitar la carga de las muestras, variedad de protocolos preinstalados para la extracción de ácidos nucleicos, puerto para memoria USB. El instrumente debe incluir en su totalidad los insumos y reactivos necesarios para los procedimientos de extracción de cada tipo de muestras. Se deben ejecutar las capacitaciones pertinentes para el uso del instrumento. | UN | PATOLOGIA | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC
GRUPO 14 APOYO TECNOLOGICO PTERAPIA RESPIRATORIA
MATERIAL | NOMBRE REACTIVO Y/O MATERIAL | Tecnología requerida | UNIDAD BASE DE MEDIDA | GRUPO | CANTIDAD REQUERIDA
40010132 | GASES ARTERIALES PRUEBA | DOS Equipos que procesen Gases, Oximetria básica, electrolitos (Na, K, Cl, Ca), metabolitos (Lactato) con Interfase con SAP, sistema de ayuda con aspiración automatizada de muestras, controles de calidad necesarios para seguimiento diario con almacenamiento | UN | REHABILIOTACION | REFERENCIACION EN CLIENTE PROPORCIONAL A INC